Transportní ventilátor pro umělou plicní ventilaci MRI kompatibilní

Popis:

Transportní plicní ventilátor pro ventilaci novorozenců při vyšetření magnetickou rezonancí.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní ventilátor MRI kompatibilní

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Transportní ventilátor MRI kompatibilní

- Přenosný plicní ventilátor pro použití v prostředí magnetické rezonance 3T

- Integrovaný gaussmetr

- Plicní ventilátor s možností ventilace novorozeneckého a dětského pacienta

- Provoz bez potřeby elektrické energie

- Výdrž baterie minimálně 6hodin

- Nezávislost na lahvích se stlačeným plynem nebo na kompresoru

- Provoz i pouze s jedním tlakovým plynem při zachování plynule nastavitelné koncentrace O2

- Ventilační režimy s objemovou, tlakovou a neinvazivní ventilací – CMV/IMV, PCV, nCPAP s plynule nastavitelnou koncentrací O2 i frekvencí

- Indikátor cyklování

- Akustické i optické alarmy

- Alarmy:

  - Překročení tlaku

  - Rozpojení / nedosažení tlaku

  - Selhání dodávky tlakových plynů

  - Apnoe

  - Vybitá baterie

  - Intenzity magnetického pole

- Kompenzace úniků

- Tlakové omezení minimálně do 45 cmH2O

- Nastavitelný PEEP minimálně v rozsahu 3 - 25 cmH2O

- Nastavitelný FiO2

- Příslušenství pro novorozenecké pacienty kompatibilní s prostředím MR 3T:

  - Vozík s brzdou a s držáky na tlakové láhve

  - Dýchací okruh a hadice

  - Madlo a rychloupínací mechanismus ventilátoru k připevnění k lůžku/ inkubátoru při transportu

- Hmotnost přístroje bez příslušenství maximálně 7kg (s příslušenstvím maximálně 8,5kg)

- Vyjádření vedoucího zdravotnického oddělení k technické specifikaci:

Souhlasím		Nesouhlasím

MUDr. Marie Váchocá, primář dětského a dorostového oddělení												datum a podpis: