Ventilátory s nCPAP

Popis:

nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem pro novorozeneckou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Požadujeme nCPAP generátor se zvlhčovačem umístěný na pojízdném stojanu. Na novorozenecké klinice je poskytována nejvyšší úroveň intenzivní péče novorozeneckých pacientů, kteří díky moderním technologiím nCPAP generátorů nemusí být řízeně ventilování nebo se urychlí jejich extubace.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

- Aktivní nCPAP generátor

- Barevný displej pro grafické zobrazení ventilace

- Přístroj musí být připojitelný k nasálním nCPAP aplikátorům s jednou inspirační větví a otevřenou expirační větvi bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku

- Pro snížení dechové práce novorozeneckého pacienta musí být okruh s otevřenou expirační větví – bez ventilu PEPP nebo CPAP

- Provoz na 230V / 50Hz

- Provoz i na nabíjecí akumulátor minimálně 2 hodiny

- Integrované (nedílná součást přístroje) monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji

- Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta) - obecně známé jako „Funkce smyčka SpO2“

- Automatická kalibrace O2 při uvedení přístroje do provozu

- Možnost o budoucí rozšíření o průtokový trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5 stupních

- Musí být umožněn variabilní průtok automaticky se přizpůsobující změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách

- Primární nastavený parametr v režimech CPAP a CPAP na dvou tlak.úrovních musí být tlak v dýchacích cestách

- Musí umět spuštění manuálního dechu v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou

- Automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 30 % s možností úplného vypnutí

- Alarmy vizuální i zvukové

- Kompaktní vnější rozměry, maximální rozměry šířka 30 cm x výška 30 cm x hloubka 35 cm

- Ukládání trendů ventilačních parametrů na minimálně 5 dnů

- Aplikace pomocí nasální masky nebo nasálních kanyl

- Musí být umožněn výběr z minimálně 5 velikostí nasálních kanyl a minimálně 5 velikostí nasálních masek

- Plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako například výrobky nFlow, Infant Flow nebo Inspire, které se v současné době na oddělení používají

- Příslušenství ke každému přístroji:

  - 5ks čepička od každé velikosti pro novorozenecké pacienty

  - Nasální kanyly o velikosti S, M, L nebo odpovídající velikosti (1 ks od každé velikosti)

  - Nasální maska o velikosti S, M, L nebo odpovídající velikosti (1 ks od každé velikosti)

  - Dýchací okruh znovu použitelný nebo 10ks jednorázových okruhů

  - Tlaková hadice na přívod kyslíku a vzduchu minimálně 4 metry

- Zvlhčovač

  - Zvlhčovač se servorežimem

  - Kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem

  - Automatické i manuální nastavení

  - Přehledný barevný displej zobrazující všechny parametry

  - Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních při zachování stejné cílové teploty u pacienta

  - Vyhřívání inspirační i expirační větve

  - Nastavení vyhřívání expirační větve dýchacího okruhu bez vlivu na teplotu inspirační větve

  - Monitorace množství vody ve zvlhčovači

  - Alarmy minimálně nízké a vysoké hladiny vody

  - Automatické alarmy teplot

  - Manuální nastavení teploty dýchacího plynu minimálně od 28°C do 40°C

  - Teplotní sonda

  - 10ks komora jednorázová ke každému kusu

  - Kompletní příslušenství ke zvlhčovači kompatibilní s dýchacím okruhem výše uvedeného přístroje, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

- Výše požadovaný systém musí být umístěn na pojízdném výškově nastavitelném stojanu s držákem infuzních vaků, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou