Technická specifikace –

Část 2 – Transportní monitory pro Nemocnici Děčín, o.z.

Popis:

Transportní monitor vitálních funkcí pro interní oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Krajské zdravotní, a.s.. Monitor vitálních funkcí musí umět sledovat základní životní funkce pacienta minimálně EKG, SpO2, Teplota, NIPB. V souvislosti s budoucím využitím monitorů na urgentním příjmu je požadována plná kompatibilita se stávajícím monitorovacím systémem na oddělení ARO v Nemocnici Děčín. Požadavek je na nahraditelnost a zastupitelnost jednotlivých monitorů a multiparametrických modulů na těchto oddělení a připojení a komunikaci se stávajícím centrálním monitorem (výrobce GE).

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Monitor vitálních funkcí včetně přenosného multiparametrického modulu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Monitor vitálních funkcí

- Integrovaný barevný displej minimálně 12“ s dotykovým ovládáním

- Minimálně 6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- Automatická detekce snímaných parametrů

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- Modulový box pro umístění minimálně 1 dalšího zásuvného modulu

- Možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (zadavatel neakceptuje splnění tohoto parametru technologií BIS nebo Entropy)

- Možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie ze signálu EEG (BIS,.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta 72 hodin

- Obousměrná komunikace se všemi stávajícími monitory a stávající centrální stanicí (výrobce GE)

- Propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru

- Možnost tisku na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru, tak i k centrální stanici

- Minimálně 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- Ovládání monitorů v českém jazyce

- Česká klávesnice

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Připravenost pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Management System) pomocí stávající již přítomné technické infrastruktury (gateway server), případně poskytnutí vlastního řešení v rámci zakázky

Přenosný multiparametrický modul

- Přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej)

- Přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci oddělení ARO a interní oddělení bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do převozního monitoru bez nutnosti nulování invazivních tlaků

- EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

- Snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací (je akceptovatelné řešení vyžadující připojení k centrálnímu monitoru)

- Automatická analýza, záznam a tisk arytmií (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

- Stanovení respirační frekvence impedanční metodou

- Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo

- Měření neinvazívního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety

- Stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

- Zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv – zabudovaná buďto v modulu nebo v monitoru

- Měření minimálně 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové)

- Snímání minimálně 4 invazívních tlaků

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Hmotnost modulu pod 2,5 kg

- Doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) minimálně 3 hod.

Příslušenství pro každý monitor

- Příslušenství pro měření EKG z 5 svodů

- Příslušenství pro měření EKG z 10 svodů

- Příslušenství pro měření 4x invazivních tlaků

- Znovupoužitelný senzor pro měření SpO2 – Masimo pro dospělé pacienty

- Příslušenství pro měření teploty (jícnové, rektální, povrchové čidlo)

- Manžety pro měření NIBP pro dospělé pacienty minimálně ve 3 velikostech (pro opakované použití)

- Čtečka čárových kódů