## Technické požadavky kardio SPEC
Příloha č. 3 Technická specifikace k zakázce s názvem "SPECT kardio- gamakamera, Nemocnice Chomutov, o.z."
Dodavatel
Výrobce
Modelové označení SPECT kardio kamery
P.č. | Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
Gantry
1. | Pevně ukotvené gantry bez pohyblivých (rotačních) částí akvizice SPECT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
2. | SPECT detekční hlava tvořící L mód s nastavitelnou polohou snímání | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Pacientský stůl
3. | Nosnost stolu pacienta | ≥ 200 kg
4. | Manuální ovládání vysunutí stolu v případě závažné situace | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
5. | Akvizice na břiše a na zádech | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
6. | Polohovací pomůcky pro akviziční polohu na zádech | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
7. | Polohovací pomůcky pro akviziční polohu na břiše | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Detektor a kolimátor
8. | Typ detektoru, polovodičový (bez fotonásobičů) například CZT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
9. | Počet detektorů | ≥ 9
10. | Pevný nerotační (během akvizice nedochází k pohybu detektoru “hlavy“) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
11. | L uspořádání, optimalizovaný pro SPECT akvizice srdce (optimalizace pro anatomii srdce) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
12. | Možnost nastavení akviziční pozice rotací detektoru kolem pacienta v rozsahu | ≥ 360°
13. | Energetický rozsah | ≥ 40-200 keV
14. | Jedna energetická mapa pro všechny izotopy | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
15. | Simultánní snímání všech pohledů | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
16. | Citlivost (senzitivita) | ≥ 450 imp s-1.MBq-1
17. | Energetické rozlišení při 140 keV FWHM | ≤ 6.5%
18. | Prostorové rozlišení detektoru | ≤ 2,6 mm
19. | Rozlišení SPECT (s rozptylem) při 140 keV
20. | a) Central | ≤ 6,7 mm
21. | b) Tangential | ≤ 4,8 mm
22. | c) Radial | ≤ 4,8 mm
Akviziční stanice ( stanice operátora ) a minimálně podporované akvizice srdce a protokoly
23. | Operační paměť RAM min. 4 GB | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
24. | Úložná kapacita pro raw data min. 256 GB | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
25. | HDD min. 300 GB | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
26. | DVD-RW/CD-RW jednotka | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
27. | Operační systém Windows verze ne nižší jak v.10 nebo Linux | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
28. | LCD monitor min. 19“ s rozlišením min. 1280x1024 | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
29. | Persistance monitor ve vyšetřovně | ≥ 17"
30. | Požadivané minimální DICOM funkce: Sent, Store, Worklist | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Minimální rozsah akvizičních módů
31. | SPECT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
32. | Krátká doba akvizice | ≥ 5 min
33. | Synchronizovaný SPECT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
34. | Dynamický SPECT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
35. | Dynamický synchronizovaný SPECT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
36. | 1-denní stress/rest, Tc99 synchronizovaný / nesynchronizovaný SPECT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
37. | 2-denní stress/rest, Tc99 synchronizovaný / nesynchronizovaný SPECT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
38. | 1-denní rest (viabilita), 2-denní rest/stress a použití jak fyzické tak farmakologické zátěže | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
39. | Dual isotop | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
40. | Energetická korekce v reálném čase | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
41. | Korekce uniformity v reálném čase | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
42. | Synchronizace EKG trigovaných dat pro SPECT akvizici srdce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
43. | Systém řízení akvizice v závislosti na srdeční akci se schopností eliminace nepravidelnosti akce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
44. | Automatický transfer dat do IT infrastruktury oddělení NM nemocnice Chomutov a Krajské zdravotní, a.s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Modernizace serverů struktury NM oddělení Krajské zdravotní, a.s.
45. | Server #1 ID: CS6104XE03 / SN: CZC42627GC | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
46. | Upgrade verze Xeleris server 3.1 na verzi Xeleris 4 DR | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
47. | Přechod z OS Windows 7 na Windows 10 | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
48. | Zachování stávajícího rozsahu počtu klientských licencí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
49. | zachování rozsahu všech aplikačních SW instralovaných na tomto serveru včetně počtu instalivaných licencí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
50. | Server #2 ID: CS1344XE01 / SN: CZC4262TFY | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
51. | Upgrade verze Xeleris server 3.1 na verzi Xeleris 4 DR | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
52. | Přechod z OS Windows 7 na Windows 10 | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
53. | Zachování stávajícího rozsahu počtu klientských licencí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
54. | zachování rozsahu všech aplikačních SW instralovaných na tomto serveru včetně počtu instalivaných licencí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
55. | Server #3 ID: CS1344XE02 / SN: CZC7099Z41 | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
56. | Upgrade verze Xeleris server 4.0 na verzi Xeleris 4 DR | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
57. | Zachování stávajícího rozsahu počtu klientských licencí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
58. | zachování rozsahu všech aplikačních SW instralovaných na tomto serveru včetně počtu instalivaných licencí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
59. | Upgrade všech licencí SW Corridor 4DM na poslední dostupnou verzi pro systém Xeleris 4 DR | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
60. | Rozšíření o dvě licence 4DM CFR | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
61. | Po upgrade všech Xeleris serverů musí být dochována plná kompatibilita s daty získanými prostřednictvím akvizice na stávajících SPECT a SPECT/CT kamerách. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
62. | Lokální datové uložiště pro Dicom obrazovou informaci DIPOM s kapacitou nejméně 2TB RAID | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
63. | Dva medicínské diagnostické monitory, s úhlopříčnou nejméně 30" a rozlišením nejméně 4MP, včetně grafické karty | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Příslušenství
64. | Prostředky pro provádění kontroly kvality - Fantomy + kalibrační zářič kompletní dle požadavků výrobce (MED3743) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
65. | Systémový stůl do ovladovny pro umístění akviziční stanice | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
66. | Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
67. | Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému přívodu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
68. | Kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – místní rozvody | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
69. | Záložní zdroj – UPS pro krytí výpadku el. proudu po dobu cca. 10 minut. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
70. | Klimatizace pro místnost ovladovny a vyšetřovny, včetně instalace a s tím souvisejících přípravných a dokončovacích prací. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
71. | Položení nové antistatické podlahy v prostoru vyšetřovny a ovladovny systému SPECT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
72. | Součástí nabídky bude návrh prostorového uspořádání dodávky, včetně potvrzení že prostory určené pro instalaci SPECT systému vyhovují tomuto účelu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
73. | Součástí dodávky bude technologický projekt (určující prostorové, hmotnostní, provozní, elektrické a další parametry dodávané technologie), který zpracuje vítězný účastník. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
* uvedený požadavek nemá požadovánu číselnou hodnotu a ze strany účastník je vyjádření k plnění tohoto požadavku uvedení textu " Nabídka plní v plném rozsahu bez výjímky". Tímto účastník potvrzuje, že uvedená nabídka plní v plném rozsahu a bez omezení daný požadavek a je si vědom důsledkú, pokud uvede nepravdivé nebo matoucí informace.
Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedených v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje.
Účastník v nabídce předloží originální technické listy výrobce ( produktová data )
V ……………………………………… Dne: .....................................................
Jméno odpovědné osoby účastníka
podpis odpovědné osoby účastníka