Technická specifikace –

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dodávka anesteziologických přístrojů

Část 1 - Anesteziologické přístroje s monitory vitálních funkcí včetně kontinuálního měření analgezie pro ARO - Nemocnice Chomutov, o.z

Popis:

Anesteziologické přístroj včetně monitorů vitálních funkcí pro anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Přístroje s elektronickým vedením anesteziologického záznamu a nízkým dávkováním anestetik.

Seznam požadovaných položek:

- 6 ks	Anesteziologický přístroj (Nemocnice Chomutov, ARO oddělení)

- 6 ks	Monitor vitálních funkcí (Nemocnice Chomutov, ARO oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Anesteziologický přístroj

- Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně dvěma zásuvkami na materiál (musí se vejít desky formát A4)

- Integrované osvětlení pracovní plochy

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 60 minut

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Centrální brzda pro celý systém

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- Elektronický směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systém zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent)

- Plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 10 litrů za minutu

- Elektronické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- Elektronické řízení intenzity odpařování inhalačních anestetik s nastavením cílových hodnot anestetik a kyslíku ve vydechované směsi

- Přístroj musí být vybaven SW pro automatické řízení anesteziologického přístroj dle nastavených cílových hodnot koncentrací anestezik a kyslíku v čase

- Pozice alespoň pro dva odpařovače

- Použití odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače musí být součástí dodávky)

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik

- Integrovaný odvod přebytečných anesteziologických plynů

- Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Přepnutí ruční a řízené ventilace

- Zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta pomocí předem definované procedury v přístroji

- Minimálně 3 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- Držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou nebo vedle sebe (přičemž zadavatel preferuje umístění nad sebe)

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- Akustické i vizuální alarmy s řazením dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Anesteziologický přístroj, monitor i ventilátor dodaný od stejného výrobce

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice)

- Připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji, tak také v monitoru životních funkcí dle volby uživatele nebo vše integrováno v anesteziologickém přístroji

Parametry ventilátoru

- Display s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně v rozsahu 3 - 60 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspiriu minimálně 2 : 1 až 1 : 4

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 20 až 50% doby trvání inspiria

- Kompenzace úniku v okruhu a poddajnosti ventilačního okruhu

- Těsný pacientský okruh o objemu do 2,7 litrů

- Možnost připojení jednocestného systému pro anestezii nejnižších váhových skupin

- Automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem a frekvencí pro ventilaci pacientů

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu

- Ventilační režimy:

  - Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

  - Manuální, spontánní

  - Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem či obdobné řešení

- Měření spirometrie z tracheální rourky nebo integrované ve ventilátoru se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

Parametry anesteziologického monitoru

- Displej úhlopříčky minimálně 15 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul s vlastní obrazovkou pro zobrazení vitálních funkcí pacienta během transportu plus další minimálně 2 sloty pro parametrové moduly (lze splnit i dodáním samostatného zařízení pro monitoraci požadovaných parametrů za podmínky dodržení možnosti přenosu všech parametrů do klinického informačního systému prostřednictvím protokolu HL7)

- Monitor musí být připraven pro identifikaci pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7

- Připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 10 číselných parametrů

- Měřené parametry:

  - Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3 a 5 svodů včetně zobrazení tepové frekvence

  - Automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně

  - Analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně, s grafickým zobrazením trendu a aktuální změny ST úseku na průměrném QRS komplexu

  - SpO2 - měření pulsní oxymetrie čidlem na prst či ucho

  - Vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (tuto položku je možno splnit externím přístrojem)

  - Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

  - Měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

  - Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty

  - Kapnografie metodou sidestream

  - Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy)

  - Modul měření hloubky svalové relaxace (Train-Of-Four)

- Transportní multiparametrový modul se zobrazovací jednotkou musí splňovat tyto parametry:

  - Minimální velikost barevné dotykové obrazovky je 6“

  - Zobrazení minimálně 3 křivek současně na každé ze dvou volitelných obrazovek

  - Drop test na pád z jednoho metru

  - Možnost využití senzorů alespoň pro dvě technologie (např. Masimo a Nellcor)

  - Dokovací stanice pro modul s možností externího napájení a připojení k základnímu monitoru životních funkcí

  - Minimální kapacita baterie na 3 hodin autonomního provozu modulu

  - Maximální váha modulu včetně baterie je 2kg

- Veškeré příslušenství přístroje pro dětské a dospělé pacienty – pro každý přístroj minimálně:

  - 1 ks manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou věkovou/hmotnostní kategorii

  - 1 kus opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst pro každou věkovou kategorii

  - 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho pro každou věkovou kategorie

  - 1ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty pro každou věkovou kategorii

  - 1 ks teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu) pro každou věkovou kategorii

  - 1 ks EKG kabel třísvodový, k celé dodávce alespoň 3ks kabelů pětisvodových

  - minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

  - Příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

  - Příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace

  - Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR)

  - 2ks resterilizovatelný pacientský hadicový set

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka

…………………………………………………….						                Jméno a příjmení, podpis