Technická specifikace –

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dodávka anesteziologických přístrojů

Část 3 - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Děčín, o.z.

Popis:

Anesteziologické přístroje včetně monitoru vitálních funkcí pro ARO oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Přístroje musí mít návaznost na funkční monitorovací systém (výrobce: GE Healthcare, typ: centrální monitorovací stanice CIC) na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kam budou pacienti z operačních sálů převáženi. Integrace anesteziologických přístrojů do funkčního systému monitorace na ARO oddělení spočívá v tom, že nebude docházet k přepojování pacientských kabelů při převážení pacienta ze sálů na ARO a nebude nutné případné nulování invazivních tlaků.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Anesteziologický přístroj včetně monitoru vitálních funkcí (Nemocnice Děčín, ARO oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Anesteziologický přístroj

- Pojízdný přístroj

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Elektronicky řízený s mechanickými nebo elektronickými rotametry

- Barevná dotyková obrazovka o minimální velikosti 15“, umístěná na rameni

- Držáky pro upevnění anesteziologického monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (O2, AIR, apod.)

- Příprava pro uložení záložních tlakových nádob

- Integrovaný odvod anesteziologických plynů

- Monitorace ventilačních parametrů:

  - Vt insp/exp

  - Vmin exp

  - PEEP

  - Ppeak

  - Pplat

- Schopnost vedení anestezie Low-flow a minimal Low-Flow

- Modul pro analýzu plynů (hodnoty O2,N2O,CO2,anest.plynů) - metoda sidestream

- Zobrazení pole průtokoměrů, monitorování 3 grafických průběhů (Tlak, Průtok, CO2) a smyček plicní mechaniky (Pressure/Volume, Flow/Volume, Pressure/Flow)

- Kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu

- Nemožnost podání hypoxické směsi

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 – 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně do 80 dechů/min

- Poměr I:E minimálně od 2:1 do 1:4

- PEEP nastavitelný minimálně 4 – 20 cm H2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 5 – 50 % doby trvání inspiria

- Ventilační režimy:

  - Objemově-řízená ventilace

  - Tlakově řízená ventilace

  - SIMV/PS

  - Spontánní ventilace s tlakovou podporou

  - Manuální, spontánní

  - Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem

- Pracovní plocha pro anesteziologa

- Minimální 2 zásuvky na materiál

- Integrovaná odsávačka

- Akustické a vizuální alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti

- Jednoduchý testovací režim

- Připojení jak dvoucestných, tak i jednocestných ventilačních okruhů

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Příprava pro dva odpařovače (Desfluran,Sevofluran) – odpařovače nejsou součástí dodávky

- Příslušenství potřebné pro uvedení přístroje do provozu

- Lampička pro anesteziologa

- Záložní napájení přístroje – minimálně 60 minut

- Konstrukce vaku ve válci umístěného v zorném poli obsluhy, stojatá konstrukce

- Monitor a anesteziolog. přístroj dodaný od jednoho výrobce

Anesteziologický monitor

- Integrovaný barevný displej minimálně 15“ s dotykovým ovládáním

- Anesteziologický monitor umístěný na rameni

- Minimálně 6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- Automatická detekce snímaných parametrů

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- Modulový box pro umístění minimálně 1 dalšího zásuvného modulu

- Použití zásuvného modulu měření hloubky svalové relaxace se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost budoucího použití modulu měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy)

- Minimálně 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- Ovládání monitoru v českém jazyce

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Připravenost celého anesteziologického systému pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Management System) pomocí stávající již přítomné technické infrastruktury (gateway server), případně poskytnutí vlastního řešení v rámci zakázky

- Připravenost celého anesteziologického systému na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamuZáložní napájení přístroje – minimálně 60 minut

- Přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej)

  - EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

  - Automatická analýza, záznam a tisk arytmií (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

  - Stanovení respirační frekvence impedanční metodou

  - Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo

  - Měření neinvazívního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety

  - Měření minimálně 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové)

  - Snímání minimálně 4 invazívních tlaků

  - Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

  - Hmotnost modulu pod 2,5 kg

  - Doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) minimálně 3 hod.

- Příslušenství pro každý monitor:

  - Příslušenství pro měření EKG z 5 svodů

  - Příslušenství pro měření 4x invazivních tlaků

  - Znovupoužitelný senzor pro měření SpO2 – Masimo pro dospělé pacienty

  - Příslušenství pro měření teploty (jícnové, rektální, povrchové čidlo)

  - Manžety pro měření NIBP pro dospělé pacienty minimálně ve 3 velikostech (pro opakované použití)

  - Modul pro měření svalové relaxace

  - Příslušenství pro měření svalové relaxace

  - Čtečka čárových kódů

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka

…………………………………………………….						                Jméno a příjmení, podpis