## List1
Příloha č. 4 - Tabulka parametrů k veřejné zakázce s názvem " Skiagrafický přístroj, Radiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z."
Specifikace a popis parametrů | Požadavky zadavatele | Účastníkem nabízená hodnota | Poznámka
generátor a expoziční automatika
vysokofrekvenční generátor | ano/ne
nominální anodový výkon | min. 80 kW
napětí mezi anodou a katodou rentgenky | min. rozsah 40-150 kV
anodový proud | min. rozsah 15-800 mA
expoziční čas | minimální hodnota ≤ 10 ms
manuální nastavení expozičních parametrů | ano/ne
předvolba orgánových programů | min. 50 programů
ovládání generátoru integrované v akviziční stanici | ano/ne
třídoménové ionizační komůrky AEC pro stůl | ano/ne
třídoménové ionizační komůrky AEC pro vertigraf | ano/ne
možnost manuální volby domény AEC pro vertigraf i pro stůl | ano/ne
rentgenová lampa a kolimátor
rotační anoda | min. 9000 ot./min
malé ohnisko | 0,6 mm
velké ohnisko | 1,2 – 1,3 mm
tepelná kapacita anody | min. 300 kHU
tepelná kapacita rentgenové lampy | min. 1,5 MHU
indikace aktuálního stavu využití tepelné kapacity rentgenové lampy | ano/ne
LED světlo primární clony | ano/ne
primární clona s manuálním nastavováním clon | ano/ne
automatické nastavení clon podle zvoleného orgánového programu | ano/ne
laserová lokalizace nastaveného světelného pole | ano/ne
přídavná filtrace integrovná ve vstupní části primární clony | ano/ne
automatická volba přídavné filtrace dle zvoleného orgánového programu a její automatické nastavení | ano/ne
manuální volba přídavné filtrace | ano/ne
zobrazení aktuální velikosti kolimovaného pole, SID, úhlu natočení rentgenové lampy, expozičních parametrů, nastavené filtrace na displeji u primární clony | ano/ne
zobrazení organového programu, ID pacienta na displeji u primární clony | ano/ne
zobrazení náhledu provedeného rtg. snímku na displeji u primární clony | ano/ne
možnost volby expozičních parametrů a filtrace na displeji u primární clony | ano/ne
KAP metr s přenosem hodnot PKA (Kerma-Area Product) | ano/ne
stropní závěs
pokrytí vyšetřovny v rozsahu (příčný x podélný posun vzhledem k orientaci stolu) | min. 270 x 400 cm
teleskopická konstrukce s požadovaným rozsahem pohybu ve vertikálním směru | min. 160 cm
synchronní pohyb ve všech směrech a kolem všech os možných pohybů | ano/ne
automatické přizpůsobení pozice rentgenové lampy podle zvoleného orgánového programu (auto-positioning) | ano/ne
automatické přizpůsobení pozice rentgenové lampy a detektoru (auto-positioning) pro snímkování s detektorem vertikálního stativu v horizontální poloze | ano/ne
autonomní antikolizní systém nevyžadující vizuální kontrolu obsluhou zařízení (viz vysvětlení) | ano/ne |  | Systém musí být vybaven jedním z níže uvedených typů autonomního antikolizního systému. Za autonomní antikolizní systém zadavatel považuje takový systém, který v rámci funkce auto-positioning: a) automaticky zastaví pohyb pohybujících se částí rtg. zařízení po kontaktu s předmětem nebo osobou, kontakt nesmí vést ke zranění osob nebo b) zamezí kontaktu jednotlivých pohybujících se částí rtg. zařízení (např. stropního závěsu) s osobami nebo předměty, a to bez nutnosti jakéhokoli zásahu obsluhy. Tento systém musí být zcela nezávislý na lidské chybě.
automatické přizpůsobení polohy rentgenové lampy k poloze vertikálního stativu (auto-tracking) | ano/ne
automatické přizpůsobení polohy rentgenové lampy k výšce vyšetřovacího stolu (auto-tracking) | ano/ne
manuální ovládání pohybů rentgenové lampy ve všech osách s aretací | ano/ne
rotace rtg. lampy kolem vertikální osy v rozsahu s aretací v libovolném úhlu | min. ±135°
rotace rtg. lampy kolem horizontální osy v rozsahu s aretací v libovolném úhlu | min. ±120°
automatické přizpůsobení sklonu rentgenové lampy tak, aby centrální rtg. paprsek směřoval kolmo k rovině volného receptoru obrazu | ano/ne
skiagrafický stůl
motoricky výškově stavitelný stůl | ano/ne
požadovaná výška horní plochy desky stolu od podlahy vyšetřovny v dolní poloze stolu | max. 60 cm
požadovaná výška horní plochy desky stolu od podlahy vyšetřovny v horní poloze stolu | min. 85 cm
plovoucí deska stolu požadovaných rozměrů | délka min. 220 cm šířka min. 80 cm
manuální ovládání horizontálního pohybu plovoucí desky stolu s aretací pohybu | ano/ne
horizontální pohyb desky stolu v podélném ose v obou směrech od centrální polohy | min. ±45 cm
horizontální pohyb desky stolu v příčné ose v obou směrech od centrální polohy | min. ±10 cm
dynamická2) nosnost stolu s deskou v centrální poloze | min. 250 kg
uživatelsky vyjímatelná protirozptylová mřížka fokusovaná pro vzdálenost v intervalu 100 – 120 cm | ano/ne
automatický podélný pohyb detektoru v závislosti na podélném pohybu či rotaci rtg. lampy (auto-tracking) | ano/ne
pohyb detektoru pod deskou stolu v jeho podélné ose v požadovaném rozsahu (bez pohybu desky stolu) | min. 50 cm
držák receptoru obrazu pro snímky horizontálním paprskem | ano/ne
receptor obrazu (dle specifikace viz sekce „receptory obrazu“) | ano/ne
vertikální stativ
nastavení vzdálenosti středu receptoru obrazu vertikálního stativu a centrálního paprsku v rozsahu | min. rozsah 30-172 cm
motorický vertikální pohyb receptoru obrazu | ano/ne
nastavení vertikální polohy receptoru obrazu ručním ovladačem | ano/ne
nastavení vertikální polohy receptoru obrazu bezdrátovým nožním ovladačem | ano/ne
naklápění receptoru obrazu v rozsahu s automatickou aretací v libovolném úhlu | rozsah -20 - +90°
motorické naklápění receptoru obrazu | ano/ne
nastavení úhlu naklopení receptoru obrazu ručním ovladačem | ano/ne
uživatelsky vyjímatelná protirozptylová mřížka fokusovaná pro vzdálenost 180 cm | ano/ne
aktivace světla kolimátoru ze sloupu vertikálního stativu | ano/ne
pevná boční madla (levá a pravá) pro přidržování pacienta | ano/ne
horní madlo pro držení pacienta při bočních snímcích (levých a pravých) | ano/ne
receptor obrazu (dle specifikace viz sekce „receptory obrazu“) | ano/ne
receptory obrazu
2 ks flat panel detektorů (FPD) pro přímou digitalizaci obrazu – stůl, vertikální stativ | ano/ne
detektory s nepřímou konverzí (scintilátor strukturní CsI) | ano/ne
velikost pixelu detektorů | max. 150 μm
DQE (Detective Quantum Efficiency) – při 0 lp/mm - dle RQA 5 normy IEC 62220-1 | min. 60%
bitová hloubka rekonstruované matice (úrovní šedi) | min. 14 bit
rozměry aktivní plochy detektoru – stůl, vertigraf | min 42 cm x min 42 cm
aktivní matice pixelů detektorů – stůl, vertigraf | min. 2500 x min. 2500
detektory pro stůl a vertikální stativ uživatelsky vzájemně záměnitelné | ano/ne
detektory ve stole a vertikálním stativu napojeny na kabelové datové připojení a napájení | ano/ne
ochrana detektoru pro vertikální stativ proti průniku tekutin při jejich polití | min. IPx1
detektor pro vertikální stativ využitelný jako volný detektor s bezdrátovým přenosem dat (viz vysvětlení) | ano/ne |  | Pokud ano, pak tento detektor musí splňovat parametry stanovené pro detektor ve stole. Pokud ne, musí být dodán navíc jeden volný detektor rozměru min 42 cm x (min 34 cm, max 36 cm), splňující parametry stanovené pro detektor ve stole kromě rozměru aktivní plochy a navíc jeho hmotnost včetně baterie nesmí překročit 3,5 kg.
detektor z vyšetřovacího stolu využitelný jako volný detektor s bezdrátovým přenosem dat | ano/ne
náhradní baterie s dobíjecí stanicí pro detektor sloužící jako volný detektor | ano/ne
ochrana detektoru ve stole proti průniku tekutin při jeho polití | min. IPx3
maximální rovnoměrné zatížení detektoru ve stole bez dodatečného ochranného krytu | min. 300 kg |  | Ochranný kryt není žádoucí z důvodu stížené dezinfekce.
akviziční stanice
stanice pro ovládání digitálního systému (obrazový systém, orgánové programy apod.) | ano/ne
automatická komunikace a integrované ovládání generátoru | ano/ne
minimálně DICOM 3.0 kompatibilní | ano/ne
software pro komunikaci s NIS, RIS a PACS | ano/ne
podpora práce s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na NIS, RIS systémy zadavatele | ano/ne
podpora funkce STORAGE COMMITMENT pro PACS | ano/ne
DICOM služba Radiation Dose Structured Report (RDSR) pro přenos expozičních parametrů do PACS | ano/ne
podpora DICOM Multiple Performed Procedure Step (MPPS) | ano/ne
software pro zpracování a úpravy snímků – ořez, elektronické clony, vkládání značek a textu, měření úhlů, délek a ploch, možnost otáčení a zrcadlení snímků, automatická detekce clon, indikace provedené manipulace se snímkem | ano/ne
indikace provedené manipulace se snímkem | ano/ne
úpravy obrazu v DICOM křivce – možnot volby jasu a kotrastu (Windws Level a Windows Width), ostrosti (filtrace) | ano/ne
automatická optimalizace kvality snímků s využitím algoritmů eliminujích podexponování/přeexponování obrazu a zvýrazňujících detaily | ano/ne
import dat pacientů z NIS, RIS zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost manuálního zadávání pacientů | ano/ne
export snímků do PACS zadavatele | ano/ne
automatická komunikace s minimálně 4 FPD | ano/ne
indikace stavu nabití, WiFi signálu a připojení do sítě volného detektoru na akviziční stanici | ano/ne
možnost tvorby a modifikace přednastavených orgánových programů - jejich expozičních a projekčních parametrů, parametrů postprocessingu obrazu | ano/ne
zobrazení EI (Exposure Index) a DI (Deviation Index) v souladu s IEC 62494-1 | ano/ne
LCD monitor min. 21" | ano/ne
kapacita HDD umožňující uložení „x“ obrazů v plném rozlišení | min. 1000 obrazů
záložní zdroje (UPS) – doba zálohovací funkce „x“ minut provozu akviziční stanice při přerušení dodávky el. energie | min. 3 min.
zobrazení náhledu snímku z libovolného detektoru na monitoru akviziční stanice do „x“ s | max. 5 s
zobrazení plně posprocesovaného snímku z libovolného detektoru na monitoru akviziční stanice do „x“ s | max. 10 s
VYSVĚTLIVKY:
bodově hodnoceno