Echokardiografický přístroj nejvyšší třídy pro Kardiochirurgické oddělení

Popis:

Echokardiograf nejvyšší třídy pro zajištění ultrazvukové diagnostiky v rámci kardiochirurgických výkonů.

Technická specifikace:

Základní požadavky

- Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix (maticových sond) pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI, speckle tracking)

- Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem nebo širokopásmových sond

- Podpora HW a SW pro real time 3D TEE a TTE echokardiografii

- EKG modul – získávání dat nejen z EKG kabelů, ale také z monitoru vitálních funkcí

- Přístroj musí umožnit připojení stávajících jícnových ultrazvukových sond na pracovišti (výrobce Philips Ultrasound System, typ x7-2t)

- Pokud přístroj nebude disponovat možností připojení stávajících jícnových sond, musí být dodány navíc 1ks nové matrixové jícnové sondy s monokrystalickou technologií, s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 7 MHz

Technické vlastnosti

- Plovoucí (ve třech směrech) ovládací panel

- Monitor nezávisle na přístroji stavitelný ve třech osách

- Minimálně 21,5“ LCD displej s rozlišením min. 1920 x 1080

- Minimálně 4 aktivních konektorů pro připojení sond

- Rozlišení ultrazvukového obrazu minimálně 1024 x 768

- Minimálně 12“ LCD pomocná dotyková obrazovka

- Zadávání pacientských dat i pomocí tlačítkové klávesnice

- Plná DICOM kompatibilita (DICOM Storage, Query/Retrieve, Worklist, Print)

- Archivace na USB, DVD, LAN (PACS)

- Integrovaná DVD mechanika součástí dodávky

- Integrované reproduktory

- Video výstup pro externí monitor minimálně DVI konektor i pomocí převodníku (součástí dodávky)

- Frekvenční rozsah přístroje minimálně 20 MHz

- Integrovaná pracovní stanice vč. SW vybavení pro kardiologii

- Stand-by mód

- Integrovaná termotiskárna součástí dodávky

- Velikost přístroj footprint maximálně 61 x 110 cm

- Váha přístroj maximálně 130 kg

Zobrazení

- 2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) - alespoň 4různé harmonické frekvence na sondách TTE, alespoň 2 na sondách TEE nebo s možností zastoupení jednotlivých frekvencí u širokopásmové technologie

- M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase

- PW doppler, včetně HPRF módu, možnost automatického nastavení úhlové korekce

- CW doppler i na 3D/4D sondě

- Barevné mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku

- Širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpesnění cévních vyšetření

- Barevný tkáňový doppler (TVI) i na 3D/4D sondě

- PW tkáňový doppler i na 3D/4D sondě

- Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplera

- Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních

- Kompaundní zobrazení na lineárních sondách

- 4D zobrazení pro TTE i TEE aplikace

- 4D zobrazení plného objemu tzv. „full volume – 90°x90°“ z jednoho tepového cyklu – v reálném čase bez skládání v TTE i TEE

- BiPlane a TriPlane živé zobrazení

- 4D color živé zobrazení

- Barevné parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek

- Barevné parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů

- Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (speckle tracking) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek

- SW pro zátěžovou echokardiografii, včetně kvantitativní analýzy pomocí deformačních parametrů integrované do protokolu. Software musí umožňovat protokoly pro farmakologickou („dobutaminová echokardiografie“) i mechanickou zátěž („na běhátku i speciálním polohovatelném bicyklovém ergometru“), včetně možnosti nepřerušeného záznamu

- SW pro kontrastní echokardiografii

Sondy

- 2ks kardiologické jícnové multiplanární 4D TEE sondy typu matrix s minimálním frekvenčním rozsahem 3 – 7 MHz, zobrazovací úhel minimálně 90°, sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem nebo sonda s širokopásmovou technologií

- 1ks lineární sondy s minimálním frekvenčním rozsahem 5 – 12 MHz pro cévní aplikace

- 1ks sektorové sondy typu matrix s minimálním frekvenčním rozsahem 1 – 5 MHz pro kardiovaskulární vyšetření, zobrazovací úhel minimálně 90°

Postprocessing

- Měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty (vše ve shodě s platnými doporučenými postupy European Association of Cardiovascular Imaging – zejména pokud jde o měření a kalkulace ve výše uvedených modalitách)

- Požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry.

- Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 3D/4D nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčky)

- Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry  - formát raw/nativní data, možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici

- Software na postprocessing získaných nativních dat ze 2D, 3D a 4D (minimálně změna dynamiky, zoomu, redukce speklí, map šedi, cropping, tomografické zobrazení)

- Analýzy speckle tracking (2D strain) ve 2D

- Dopplerovské analýzy

- Měření ve 2D, 3D a 4D

- Měření dopplerovských křivek

- Možnost změny nastavení korekčního úhlu u dopplerovského záznamu

- Automatické stanovení ejekční frakce a automatické stanovení globálního longitudinálního strainu na přístroji i pracovní stanici

- Počítačová konektivita ve formátu RAW (nativní data), DICOM

- Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat

- Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain,rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw)

- Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač) ve formátech, RAW data, DICOM, AVI

- Možnost budoucího rozšíření o aplikace na plně automatické 4D hodnocení objemů LV a LA a výpočtů EF z 4D datasetu pořízeného 4D TTE sondou

- Aplikace cílená na 4D hodnocení anatomie mitrální chlopně

Další požadavky

- Součástí dodávky PC (pracovní stanice) pro propojení s ultrazvukovým přístrojem na ukládání dat ve formátu RAW dat

- Operační systém minimálně Windows 10 Professional

- RAID pole o velikosti minimálně 5TB

- SW vybavení shodné s požadovaným ultrazvukovým přístrojem pro dodatečné úpravy a měření, možnost kvantitativní analýzy obrazu 2D, 3D a 4D obrazu

- SW na postprocessing získaných nativních dat ze 2D, 3D a 4D (minimálně změna dynamiky, zoomu, redukce speklí, map šedi, cropping, tomografické zobrazení), volumetrická analýza 4D zobrazení

- Analýzy speckle tracking (2D strain)

- Dopplerovské analýzy

- Měření ve 2D, 3D a 4D

- Modul pro zobrazení synchronizace tkáně

- Kompatibilita obrazového materiálu ve formátu RAW (nativní) data

- PC pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj

- Plná DICOM 3 kompatibilita - DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve

- Splňující požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.

Požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.

  - Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….