Funkční elektrostimulace horní a dolní končetiny – kompletní klinický set

Popis:

Kompletní bezdrátový systém funkční elektrostimulace pro horní končetinu (konkrétně předloktí) a dolní končetinu na Rehabilitační oddělení Nemocnice Děčín. Přístroj umožňuje rehabilitaci pacientů se sníženou motorickou funkcí v oblasti dolní končetiny způsobené postižením centrálního nervového systému v oblasti primárního motoneuronu, např. cévní mozkové příhody, traumatické úrazy páteře, traumatické úrazy mozku, roztroušená skleróza, dětské mozková obrna a další. Dále přístroj umožňuje rehabilitaci pacientů se sníženou motorickou funkcí v oblasti horní končetiny (předloktí a ruka). Umožňuje otevírání a zavírání dlaně, úchop a stisk dlaně.

Systém pro stimulaci periferního nervu (peroneálního a brachiálního nervu) a svalů při poruchách centrálního motoneuronu fyziologicky aktivující funkci motoneuronu z důvodu centrální parézy oslabeného svalstva. Systém současně využívá principů motorického učení v rámci rehabilitačního procesu, tj. zpětnou vazbu motorickému systému a současně umožňuje terapii a nácvik chůze (dolní končetina) a ručních činností (předloktí). Systém musí umět nahradit ztracenou funkci peroneálního a brachiálního nervu při poškození centrálního motoneuronu, zrychlit a stabilizovat chůzi/činnost ruky a musí umožnit cvičení s paretizovanou končetinou.

Systém podporuje neuroplasticitu, umožňuje reedukaci svalstva a zabraňuje svalové atrofii po postižení centrálního nervového systému v oblasti primárního motoneuronu. Tím zachovává a zlepšuje rozsahy pohybu, zlepšuje lokální prokrvení a postupně zlepšuje a obnovuje stabilitu.

Z důvodu potřeby nácviku funkční pohybové terapie je vyžadován bezdrátový systém. Tento systém by měl umožnit nácvik prvků a aktivit z běžného života (chůze po schodech, úchopy rukou atd.) a měl by i umožňovat pacientovi použití v domácím prostředí jako kompenzační pomůcku.

Obecné požadavky:

Sestava skládající se z:

- 1 ks kompletního klinického setu pro funkční elektrickou stimulaci horní končetiny (předloktí) s variabilitou velikostí pro různé šíře končetiny a rozlišení ergonomicky tvarovatelných ortéz pro pravou a levou horní končetinu:

  - 1 ks bezdrátové přenosné řídicí jednotky (ovladač)

- 1 ks bezdrátového klinického kitu obsahujícího elektrody

- 1 ks bezdrátového systému ergonomicky tvarované ortézy pro pravou ruku

- 1 ks bezdrátového systému ergonomicky tvarované ortézy pro levou ruku

- 1 ks kompletního klinického setu pro funkční elektrickou stimulaci dolní končetiny (lýtko a stehno) s variabilitou velikostí pro různé šíře končetiny a rozlišení ergonomicky tvarovatelných manžet pro pravou a levou dolní končetinu:

  - 1 ks bezdrátové přenosné řídicí jednotky ve formě tabletu

  - 1 ks bezdrátového klinického kitu obsahujícího elektrody

  - 1 ks bezdrátové ergonomicky tvarované manžety pro levé stehno

  - 1 ks bezdrátové ergonomicky tvarované manžety pro pravé stehno

  - 1 ks bezdrátové ergonomicky tvarované manžety pro levé lýtko

  - 1 ks bezdrátové ergonomicky tvarované manžety pro pravé lýtko

  - 1 ks bezdrátového patního senzoru

Možnost použití zařízení pro terapii i pro každodenní použití jako kompenzační pomůcka (včetně použití do domácího prostředí).

Minimální technické požadavky:

Minimální technické požadavky na kompletní klinický set:

- celý systém včetně ortéz a manžet musí být stranově odlišitelný kvůli anatomickým dispozicím, stejně tak i elektrody pro snazší lokalizaci motorických bodů

- systémy pro dolní a horní končetinu musí být ovladatelné pomocí bezdrátové řídicí jednotky ve formě tabletu s přenosem dat například pomocí technologie Bluetooth, aby bylo možné nastavovat parametry stimulace v reálném čase a bez ovlivnění prováděné činnosti pacientem

- řídicí jednotka musí umožňovat dálkové nastavení systému bez ovlivnění prováděné činnosti pacientem a zároveň ukládání pacientských dat a dat o terapii

- řídicí jednotka musí být schopna ukládat jednotlivá data o terapiích a nastavení terapie jednotlivých pacientů, odkud bude možné je okamžitě přenést do samotného zařízení

- pacientská databáze pro uložení individuálního nastavení, uložení jeho dat a opětovné nahrání například pomocí technologie Bluetooth

- velkoplošné bavlněné elektrody bez nutnosti vyhledávání stimulačních bodů (z důvodu rychlejší a jednodušší nastavení stimulace, a aby nedocházelo k podráždění pokožky)

- elektrody musí být dvojkanálové a trojkanálové pro co nejsnazší a nejrychlejší umístění elektrody pro vyvolání adekvátní motorické odpovědi na stimulovaném segmentu

- výměnné hygienické výstelky zajišťující hygienické použití manžet i pro více pacientů

- dobíjecí akumulátor

- nabíjení akumulátoru bez vyjímání z manžety

Klinický set pro funkční elektrickou stimulaci dolní končetiny:

- systém pro dolní končetinu musí obsahovat lýtkovou a stehenní manžetu z důvodu možnosti rehabilitace na lůžku u časných stádií parézy zatím ještě imobilních pacientů

- univerzální velikost manžet pro dospělé na upevnění stimulátoru

- systém pro stehenní oblast musí být integrovatelný s lýtkovou manžetou, aby bylo možné pracovat synchronně v obou segmentech a lépe ovlivnit deficit krokového cyklu

- stehenní manžeta musí umožňovat stimulaci kvadricepsové i hamstringové části stehna, pro flexi a extenzi v koleni; dále musí umožňovat i asymetrické postavení elektrod pro lepší zacílení stimulačních bodů

- lýtková manžeta s integrovaným neurostimulátorem

- systém musí detekovat změny rychlosti a směru pohybu z důvodu elektrického impulzu ve správnou chvíli krokové fáze (například pomocí tříosého gyroskopu a akcelerometru)

- patní senzor musí být schopný snímat z postižené i nepostižené končetiny a možnost případně umístit ho jinam než pod patu

- řídicí jednotka ve formě tabletu umožňuje nastavení systému a ukládání pacientských dat a dat o terapii

- možnosti nastavení parametrů:

  - intenzita: 0–100 mA

  - tvar vlny, typ stimulace: symetrický, asymetrický

  - trvání fáze: 100, 200, 300 µs

  - frekvence stimulace: 20–45 Hz

- pomocí trojbodových bavlněných elektrod nastavení neutrálního postavení chodidla, lze odděleně nastavit stimulaci mediální a laterální strany

Klinický set pro funkční elektrickou stimulaci horní končetiny:

- systém pro horní končetinu musí obsahovat levostrannou a pravostrannou ergonomicky tvarovanou ortézu – dlaha držící zápěstí ve fixovaném funkčním postavení nutné pro zlepšení a obnovu její funkce

- ortéza musí být konstruována zároveň pro flexorovou i extenzorovou část ruky; elektrostimulátory pro ruku musí umožňovat stimulaci jak flexorů, tak i extenzorů – nutnost výměnných panelů s různými ukotveními elektrod

- systém umožňuje funkční elektrostimulaci nervů akra (koncové části paže) pro obnovu jeho funkčnosti (úchopových funkcí – otevírání a zavírání dlaně, úchop, stisk ruky)

- ortéza musí umožňovat stimulaci v oblasti thenaru (tj. vyvýšená část na palcové straně dlaně) pro nácvik specifických vlastností palce včetně adekvátní opozice

- řídicí jednotka ve formě tabletu umožňuje nastavení systému a ukládání pacientských dat a dat o terapii

- možnosti nastavení parametrů:

  - intenzita: 0–80 mA

  - tvar vlny, typ stimulace: symetrický

  - trvání fáze: 100, 200, 300 µs

  - frekvence stimulace: 20–45 Hz

- bavlněné elektrody pro efektivní nastavení stimulace

- výměnné panely pro přesné a individuální nastavení stimulace

- systém musí obsahovat malý bezdrátový ovladač umožňující fungování ve dvou režimech – manuální režim aktivující stisk nebo úchop stiskem tlačítka na ovladači a terapeutický režim, kde fyzioterapeutem je naprogramována sekvence stimulačních pulzů

- možnost nastavení stimulace zvlášť pro flexory, extenzory a thenar

Požadované příslušenství:

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.