Technická specifikace –

# Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Artroskopická sestava s 4K rozlišením

Popis: Artroskopická sestava pro výkony na ortopedickém sále.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Plochý monitor

- 1 ks	Kamerová jednotka a záznamové zařízení

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Kamerová hlava

- 1 ks	Artroskopická optika

- 1 ks	Shaver

- 1 ks	Artroskopická pumpa s odsáváním

- 1 ks	Vaporizační jednotka

- 1 ks	Přístrojový vozík

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plochý monitor

- Barevný LED/LCD monitor

- Úhlopříčka minimálně 30 palců

- Poměr stran 16:9

- 4Knativní rozlišení 3840x2160 bodů

- Kontrast minimálně 1500:1

- Nejvyšší jas minimálně 300 cd/m2

- Medicínský atest (MDE)

- Pozorovací úhel ve všech směrech minimálně 175°

- Antireflexní úprava obrazovky

Kamerová jednotka a záznamové zařízení

- 4K technologie zpracování obrazu, progresivní snímání 1080p

- Medicínský atest (MDE)

- Nastavení jasu

- Nastavení kontrastu

- Vyvážení bílé

- Záznam foto i video

- Video formát AVI nebo MP4

- Foto formát JPG nebo BMP

- Uložení minimálně 5 profilů s nastavením minimálně jména operatéra a programové funkce tlačítek kamerové hlavy

- Zadávání pacientských informací k záznamům a k tomu potřebné příslušenství (např. klávesnice na dotykovém monitoru, klávesnice s touchpadem, tablet)

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě minimálně 256GB

- Export dat na externí paměťové médium přes USB minimálně verze 2

- Odesílání záznamů v DICOM formátu do PACSu

- Připojení do ethernet sítě přes standardní konektor RJ45 pro export dat na sdílené úložiště

- Součástí externí přenosný USB flash disk pro export a přenos dat o kapacitě minimálně 32GB

- Video výstupy pro přenos obrazu v rozlišení 4K i FullHD

- Data vstup/výstup minimálně: 1x Ethernet, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0

Kamerová hlava

- 3-čipová technologie CMOS

- Pracující ve 4K rozlišení minimálně 3840x2160 bodů

- 4 programovatelná ovládací tlačítka (požadováno ovládání funkcí: záznam videa, uložení snímku, zoom, vyvážení bílé barvy)

- Progresivní snímání obrazu

- Kabel ke kamerové jednotce o délce minimálně 2,5 m

- Funkce ostření obrazu

- Funkce přiblížení obrazu (digitální zoom)

Zdroj světla

- Součástí kamerové jednotky

- Lampa LED technologie, životnost minimálně 25 000 hodin

- Barevná teplota z rozsahu 5500 až 5900 K

- Použití se světlovodnými kabely s konektory ACMI, STORZ, WOLF, OLYMPUS

Artroskopická optika 4K

- 4K optika

- Úhel pohledu 30°

- Průměr 4 mm

- Pracovní délka 185 mm

- Autoklávovatelná při 134°C

- Sterilizační koš (pro každou optiku)

- Světlovodný kabel o délce minimálně 3 m (pro každou optiku)

- Součástí vhodný trokar se dvěma ventily a obturátorem (pro každou optiku)

Shaver

- Řídící a napájecí jednotka

- 3 režimy chodu motoru: pravotočivý, levotočivý a oscilační

- Rozsah otáček shaveru alespoň 500 – 8 000 ot./min.

- Zobrazení aktuálně nastavených parametrů

- Motorová ručky s tlačítky a přípojnými kabely – 3 ks

  - Minimálně 3 ovládací tlačítka – oscilace, levý a pravý chod

  - Měnitelnost nástrojů

Artroskopická pumpa s odsáváním

- Jednotka je propojena se shaverem a automaticky detekuje spuštění shaveru a přizpůsobuje své nastavení. Při spuštění shaveru zvyšuje tlak, tak aby nedošlo ke krvácení v operačním poli či zhroucení dutiny při odtoku tekutiny z operačního pole

- Režimy provozu pro různé klouby či nastavitelnost všech parametrů pumpy

- Režim Lavage

- Nejvyšší průtok plnění minimálně 1200 ml/min

- Nastavitelný tlak v rozsahu minimálně 20 - 260 mmHg

- Hodnota tlaku je zobrazena přímo na přístroji (buď stále, nebo pouze při změně tlaku)

- Nejvyšší rychlost řízeného odtoku minimálně 600 ml/min

- Přepínání odsávání mezi shaverem a trokarem bez nutnosti přepojování hadicového setu

- Akustické a vizuální alarmy

- Ovládání nožním pedálem nebo přímo na dotykovém panelu jednotky

- Snadné založení setů do jednotky

- Denní pacientské sety hadic

- Součástí 10x kompletní hadicový set pro přívod

Vaporizační jednotka

- Vaporizační přístroj pro artroskopické výkony

- Koagulace a vaporizace měkkých tkání

- Práce ve fyziologickém roztoku

- Nejvyšší výkon minimálně 250 W

- Nastavitelný a měnitelný výkon

- Automatické přizpůsobení (regulace) výstupního výkonu v závislosti na impedanci tkáně se stabilizací dodávaného výkonu

- Bipolární režim

- Akustické a vizuální alarmy

- Ochrana proti poškození optiky při kontaktu elektrody s artroskopem a signalizace pokud dojde k jejich kontaktu

- Možnost použití elektrod s odsáváním

- Nožní ovladač

- 2x elektroda (ručka) bez odsávání pro artroskopii

- 2x elektroda (ručka) s odsáváním pro artroskopii

- 2x resterilizovatelná ručka včetně připojovacího kabelu

Přístrojový vozík

- Vhodný pro umístění přístrojů

- Pojízdný, minimálně 2 kolečka s brzdou

- Madla pro snadnější manipulaci

- Omyvatelný s antistatickým povrchem odolným vůči dezinfekčním prostředkům

- Izolační transformátor

- Centrální vypínač s ochranou proti přepětí

- Držák se stojanem pro vaky s fyziologickým roztokem

- Držák na kamerovou hlavu

- Pohyblivé rameno k uchycení monitoru

- Hlavní napájecí kabel délky minimálně 5 m