Technická specifikace –

Dodávka anesteziologických přístrojů

Popis:

Anesteziologický přístroj včetně monitoru vitálních funkcí pro centrální operační sály Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Sestava musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením na operačních sálech (anesteziologické přístroje Aisys CS2 a Carestation 650 od výrobce GE) na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (monitorovací systémy CSCS a monitory Carestation B850, B450 od výrobce GE).

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Anesteziologický přístroj

- 2 ks	Monitor vitálních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Anesteziologický přístroj

- Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně 2 zásuvkami na materiál

- Integrované osvětlení pracovní plochy

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 60 minut

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Aretace pohybu celé sestavy centrální brzdou

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systémem zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru

- Plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 10 litrů za minutu

- Elektronické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- Použití mechanicky ovládaných odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky)

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč

- Integrovaný odvod odpadních plynů

- Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu, včetně testu těsnosti odpařovačů

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Přepnutí ruční a řízené ventilace

- Musí umět zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta formou použití předefinované procedury přístroje

- Minimálně 4 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- Držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- možnost tisku pacientské zprávy, včetně dat z ventilátoru na laserové síťové tiskárně (tiskárna je součástí dodávky)

- Akustické i vizuální alarmy s řazení dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice)

- Připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji a také v monitoru životních funkcí dle volby uživatele

- Display ventilátoru s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 1 – 60 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspirium minimálně 2 : 1 až 1 : 6

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50% doby trvání inspiria

- Kompenzace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti ventilačního okruhu

- Těsný pacientský okruh

- Automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem a frekvencí pro ventilaci pacientů

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta

- Ventilační režimy:

  - Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

  - Manuální, spontánní

  - Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem

- Měření spirometrie z tracheální rourky nebo ventilátoru dle volby obsluhy se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

Monitor vitálních funkcí

- Displej úhlopříčky minimálně 15 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul s vlastní obrazovkou pro zobrazení vitálních funkcí pacienta během transportu plus další minimálně 4 sloty pro parametrové moduly

- Pro každou sestavu anesteziologický přístroj/monitor musí být součástí dodávky 2 multiparametrové moduly s vlastní obrazovkou

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením až 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů

- Monitor musí být připojen ke stávajícímu systému pro vzdálený přístup pro náhled na obrazovku monitoru životních funkcí přes LAN z vybraných míst v nemocniční síti

- Přístroj musí umožnit zobrazení EKG pacienta z nemocniční databáze v systému MUSE i odeslání natočeného EKG do systému MUSE

- Měřené parametry:

  - EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně

  - 12-svodové EKG

  - Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst nebo ucho

  - Stanovení dechové frekvence impedanční metodou

  - Vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (možno splnit externím přístrojem)

  - Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

  - Měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

  - Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty

  - Kalkulátor dávek léčiv

  - Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy)

  - Modul měření hloubky svalové relaxace

- Příslušenství přístroje pro dospělé pacienty minimálně:

  - 1 ks 	manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů

  - 1 ks 	opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

  - 1 ks 	opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho

  - 1ks 	opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

  - 1 ks 	teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

  - Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

  - 1 ks 	kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem

  - Příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

  - Příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace, propojovací kabel pro synchronizaci s externími zařízeními

- Příslušenství pro každý monitor:

  - 1 ks	čtečka čárových kódů pro načítání dat pacienta z NIS

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho

náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.