Technická specifikace -

Dodávka anesteziologických přístrojů - část 1 -

Ultrazvukový přístroj

Popis:

Ultrazvukový přístroj pro Neurologické oddělení – intermediární stanici Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ultrazvukový přístroj s SW a HW vybavený pro neurologické a vyšetřovací postupy adolescentů a dospělých. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D a dopplerovské zobrazování cév s možností kalkulací a reportů a umožňující neurovaskulární vyšetření. UZ přístroj musí umožňovat připojení sond s více než jednou řadou krystalů a sond vyrobených monokrystalickou technologií.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Most, Neurologické oddělení - intermediární stanice)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultrazvukový přístroj

- Lehce ovladatelný ultrazvuk nejvyšší třídy, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, vybavený sondami nejvyšší kvality umožňující 2D zobrazení

- Plně digitální mobilní přístroj, který by měl do budoucna umožňovat snadný upgrade nových metod

- Dosažitelná obrazová frekvence minimálně 850 snímků za sekundu

- Plochý barevný monitor minimálně 21" výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni

- Ovládací panel výškově a stranově polohovatelný nezávisle na monitoru

- Přehledný dotykový LCD displej pro úpravu zobrazení a pro měření, s úhlopříčkou minimálně 10“, s nastavením jasu displeje

- Frekvenční rozsah přístroje minimálně 1 – 18 MHz

- Dynamický rozsah minimálně 270 dB

- Porty pro připojení minimálně 4 sond (aktivní)

- Hmotnost systému maximálně 140 kg

- Virtuální klávesnice na touch panelu + výsuvná klávesnice

- Držáky sond a držáky kabelů od sond po obou stranách přístroje

- Aplikační software vaskulární, radiologický, neurovaskulární

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minimálně 1 TB

- Černobílá tiskárna s digitálním vstupem

- Archivace na USBPACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- Standby mód

- Archivace dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu na harddisk a, 4 USB porty

- SW pro archivaci a správu pacientských dat na ultrazvukovém přístroji musí být součástí dodávky

- Možnost přímého tisku obrázků a reportů na PC tiskárně

Požadovaná zobrazení:

- Širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách

- Duplexní i triplexní zobrazení v závislosti na sondě

- Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru nad sebou nebo vedle sebe

- B-mód na základních i harmonických frekvencích

- Anatomický M-mód

- Barevný M-mód

- Barevné doplerovské mapování

- Pulzní Doppler – na lineární i sektorové sondě s možností steeringu v několika stupních +30 až -30

- Doppler včetně HPRF módu, možnost automatického nastavení úhlové korekce

- Trapezoidní zobrazení na lineární sondě alespoň 10°

- Power Doppler

- Angio Doppler

- CW Doppler s detekcí rychlostí až 16 m/s na všech sondách

- Zobrazení pro TCCS

- Automatická optimalizace obrazu jedním tlačítkem i pro dopplerovské parametry

- Další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky

- Získávání dat z vícero úhlů pro kvalitnější zobrazení – kompaundní zobrazení, pro všechny požadované sondy

- Možnost zobrazení při použití kontrastní látky

- Možnost volby barvy v B-módu

- Možnost volby barevné mapy při zobrazení krevních toků

- Redukce spekclí s možností nastavení několika úrovní

Požadavek na sondy

- Konvexní triplexní sonda nejvyšší kvality s frekvenčním rozsahem minimálně 1-5 MHz, sonda musí být typu single crystal nebo matrix, pozorovací úhel minimálně 70°

- Lineární triplexní sonda s frekvenčním rozsahem 3-11 MHz pro vyšetření cév

- Fázová sonda pro transkraniální duplexní zobrazení s frekvenčním rozsahem minimálně 2 - 5 MHz, zobrazovací úhel minimálně 90°

Požadovaný post processing

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, obecnou radiologii a neurovaskulární vyšetření

- SW vybavení pro provádění vaskulárních měření a výpočtů (délka, plocha, objem) a pro neurosonologické aplikace (% sténozy podle vzdálenosti nebo plochy, IMT šíře)

- Automatický výpočet tloušťky intimy pro cévní vyšetření

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- Možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem

- Paměťová smyčka (CineLoop) s délkou minimálně 45s s manuální nebo dynamickým přehráváním – i pro dopplerovské vyšetření

- Paměťová smyčka v případě použití vyšetření pomocí kontrastní látky musí mít nastavitelnou délku minimálně však 5 minut

- Kvantifikace a zobrazení kontrastní látky - křivky TIC (time intenzity curves)

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS

(update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

- Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

  - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

  - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

- Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.