Technická specifikace -

Dodávka anesteziologických přístrojů - část 2 -

Transportní ultrazvukový přístroj

Popis:

Přenosný ultrazvukový přístroj pro Neurologické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Přenosný ultrazvukový přístroj (Nemocnice Most, Neurologické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přenosný ultrazvukový přístroj

- Přenosný přístroj – notebookový typ

- Madlo pro jednoduchý přenos

- Nízká hmotnost maximálně 7,3 kg

- LCD barevná obrazovka s úhlopříčkou minimálně 15“

- Interní SSD disk s kapacitou minimálně 120 GB nebo interní HDD s kapacitou minimálně 512 GB

- Připojení externí obrazovky (HDMI / VGA / DVI)

- Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky)

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Standby mód

- EKG modul

- Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

  - USB

  - Síťové připojení k PACS (DICOM Worklist, Store, Query)

  - WiFi připojení

  - Tiskárna

- Formáty exportovaných záznamů: DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI

- Splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s. (viz níže)

- Vozík pro fixaci a převoz

  - S držáky na sondy, kabely a gel

  - Musí mít aktivní porty pro minimálně 3 sondy

  - Musí mít brzditelná kolečka

- Provoz na interní baterii i na 230V / 50Hz

Požadovaná zobrazení

- B-mód

- Duální zobrazení

- Duplexní zobrazení i triplexní zobrazení v závislosti na sondě

- M-mód

- Doppler barevný (CFM)

- Doppler pulzní (PW)

- CW Doppler

- Doppler výkonový (Power)

- Nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

- Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování)

- Zobrazení redukující ultrazvukové spekle

- Kompaundní zobrazení nastavitelné v minimálně 3 úrovních

- Mód pro zobrazení (zvýraznění) jehly

- D mód pro transkraniální doppler s funkcí barevného mapování

- Trapezoidní zobrazení na lineární sondě

- Automatická optimalizace obrazu v B-módu i v Dopplerovském zobrazení

Požadovaný postprocessing:

- Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček)

- Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin

- Editace smyček (střih)

- Měření a popisy v uložených obrazech

- Automatické dopplerovské měření v reálném čase

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- Základní SW pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí

- SW vybavení pro provádění vaskulárních měření a výpočtů (délka, plocha, objem) a pro neurosonologické aplikace (% sténozy podle vzdálenosti nebo plochy, IMT šíře)

- Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID)

- Funkce ZOOM v reálném čase i na zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast

- SW pro neurologická vyšetření včetně měření

Požadované sondy:

- Sonda pro transkraniální doppler s frekvenčním rozsahem minimálně 2 - 4 MHz, zobrazovací úhel minimálně 90°

- Lineární sonda, s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 12 MHz pro cévní zobrazení, minimálně 192 elementů

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru -

pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.