Příloha č. 3 Technická specifikace

,,Urologická laparoskopická sestava, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“

Popis:

Kompletní laparoskopická sestava pracující se zobrazením v rozlišení 4K UHD a dalšími zobrazovacími režimy včetně pokročilé bipolární koagulace.

Seznam požadovaných položek:

Sestava – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, KURCH)

- 1 ks	Plochý monitor – primární

- 1 ks	Plochý monitor – sekundární

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	Kamerová hlava

- 6 ks	Laparoskopická optika 1

- 2 ks	Laparoskopická optika 2

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Insuflační jednotka

- 1 ks	Laparoskopická pumpa

- 1 ks	Multioborový elektrokoagulační generátor

- 1 ks	Přístrojový vozík

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plochý monitor - primární

- Úhlopříčka minimálně 55“

- Kontrast minimálně 1000:1

- Odezva maximálně 8 ms

- Pozorovací úhel minimálně 178°/178°

- Technologie IPS

- Jas minimálně 500 cd/m2

- Nativní rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Umístění monitoru na samostatném stojanu s bržděnými kolečky s možností jednoduchého nastavení výšky

- Vstupy minimálně DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, RGB

- MDE certifikace

Plochý monitor - sekundární

- Úhlopříčka minimálně 32“, maximálně 36“

- Kontrast minimálně 1000:1

- Odezva maximálně 12 ms

- Pozorovací úhel minimálně 178°/178°

- Technologie IPS

- Jas minimálně 700 cd/m2

- Nativní rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů

- Vstupy minimálně DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, RGB

- MDE certifikace

Kamerová jednotka

- Kamerová jednotka pracující ve 4K rozlišení (minimálně 2160 řádků)

- Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky přes USB disk v rozlišení minimálně 1080p

- Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, rychlost čtení minimálně 450 MB/s

- Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)

- Součástí kamerové jednotky je integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji

- Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále viditelného spektra a musí obsahovat 5 různých přednastavených profilů zobrazení

- Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazování informativní signalizace aktivovaného nereálného zobrazení

- Minimálně 2 nezávislé výstupy ve 4K rozlišení a 2 nezávislé výstupy ve FullHD rozlišení (celkem 4 video výstupy)

- Video výstupy ve 4K a Full HD musí být vedeny pomocí jednoho kabelu

- Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení nesmí mít vlastním podsvícením rušivý efekt)

- Uložení minimálně 50 uživatelských nastavení

- Propojení se světelným zdrojem pomocí  kabelu pro automatickou regulaci jasu

- Možnost připojení Full HD a PDD kamerové hlavy bez nutnosti dalších modulů

- Fluorescenční zobrazovací mód pro PDD

- Možnost video streamování přímo z kamerové jednotky bez nutnosti dalších zařízení

- Zobrazení aktuálních hodnot insuflace, světelného zdroje a pumpy na všech připojených monitorech

Kamerová hlava

- 3 čipová kamerová hlava

- Nativní rozlišení čipu minimálně 3840 x 2160

- Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii

- 2 programovatelná tlačítka pro ovládání minimálně 4 funkcí prostřednictvím dlouhého a krátkého stisku

- Výměnné objektivy s různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm

- Laparoskopický objektiv pro optiky > 7 mm

- Objektiv pro optiky < 7 mm

- Podpora úzkopásmového zobrazení

- Autoklávovatelná do 134 °C

- Použitelná se stávajícími endoskopy pro TUR, URS, PEK a laparoskopii

Laparoskopická optika 1

- Autoklávovatelná do 134 °C

- 4K optika o průměru 10 mm (ostrý obraz bez nutnosti ostření)

- Úhel pohledu 0°

- Délka 300 mm, pracovní oblast minimálně 25 – 95 mm

- Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku

- Pro každou optiku světlovodný kabel s technologií fusion, průměr minimálně 5 mm, délka minimálně 3 m, autoklávovatelný

Laparoskopická optika 2

- Autoklávovatelná do 134 °C

- 4K optika o průměru 5 mm (ostrý obraz bez nutnosti ostření)

- Úhel pohledu 0°

- Délka 300 mm, pracovní oblast minimálně 25 – 250 mm

- Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku

- Pro každou optiku světlovodný kabel s technologií fusion, průměr minimálně 5 mm, délka minimálně 3 m, autoklávovatelný

Zdroj světla

- LED technologie se svítivostí adekvátní k 300 W xenonové výbojce

- Životnost lampy minimálně 30 000 hodin

- Karusel pro světlovodné kabely výrobců minimálně Wolf, Storz, Olympus, ACMI (zadavatel neakceptuje řešení pomocí přechodek)

- Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou pomocí kabelu

- Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu

- Plynulá regulace intenzity světla

- Minimální hlučnost tj. maximálně 27 dB

- Podpora pro zobrazovací fluorescenční režim PDD

Insuflační pumpa

- Hadice pro láhev s plynem (DIN)

- Hadice pro připojení na centrální rozvod

- Insuflační médium CO2

- Rychlost plnění minimálně 45 l/min

- Aktivní odsávání kouře – pomocí integrovaného motoru nezávislé na elektrochirurgické jednotce (zadavatel nepřipouští desuflační režim), filtrace kouře přes HEPA filtr pro bezpečí personálu

- Integrované vyhřívání plynu odpovídající tělesné teplotě před vstupem do pacienta

- Resterilizovatelné příslušenství pro insuflaci s předehřevem plynu

- Ovládání pomocí dotykového, barevného displeje a automatickým přizpůsobením podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení nesmí mít vlastním podsvícením rušivý efekt)

- Propojení s kamerovou jednotkou pomocí kabelu, přenos a zobrazení hodnot o insuflaci na všech monitorech

- Součástí dodávky bude:

  - insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná 10 ks

  - hadice pro odsávání kouře 50 ks

  - hadice pro insuflaci Hight Flow resterilizovatelná 2 ks

Laparoskopická pumpa

- Universální pumpa pro laparoskopii, urologii, hysteroskopii a laparotomii

- Ovládání pomocí dotykového, barevného displeje, automatickým přizpůsobením podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení nesmí mít vlastním podsvícením rušivý efekt)

- Nominální průtok:

  - Hysteroskopie 800 ml/min.

  - Urologie 10-800 ml/min.

  - Laparoskopie 0,1 – 1,8 l/min.,

- Odsávání pomocí vakua minimálně 2 l/min

- Nastavení tlaků:

  - Hysteroskopie 15 – 200 mmHg

  - Urologie 15-90 mmHg (20-125cm H2O)

  - Laparoskopie 370 mmHg., maximálně podtlak -60kPa

- Nožní pedál – pro urologické výkony např. TUR/ enukleaci

- Možnost doplnění o váhový balanční monitoring při hysteroskopii a endourologii

- Součástí dodávky bude:

  - Láhev pro odsávací pumpu

  - Hadice k filtru 10 ks

  - Resterilizovatelné hadice 10 ks

  - Oplachový nástroj – připojení hadic pomocí nacvaknutí uvnitř nástroje, nástroj bez otočného segmentu (přímá dráha irigace a odsávání).

Multioborový elektrokoagulační generátor

- Požadovaný výstupní výkon – bipolární minimálně 400 W, monopolární minimálně 400 W s frekvencí 350 kHz

- Řízený výkonným multiprocesorem s měřením pro real-time monitoring bezpečnostního a výkonového systému generátoru

- Systém „spark detection“ pro kontinuální účinek na tkáň

- Universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky

- Porty pro zapojení minimálně 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod

- Pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostartu

- Porty pro zapojení minimálně 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm

- Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a nebo autostartem

- Ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej s rozlišením minimálně 800 x 600 bodů a úhlopříčce minimálně 260 mm

- Zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus)

- Koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka (generátor) modulem pro odsávání kouře

Programové vybavení jednotky:

- Textový průvodce na ovládací dotykové obrazovce: stepGuide pro zjednodušení obsluhy generátoru

- Uživatelské programování generátoru pro nejméně 20 skupin, v každé s 15 programy, přičemž každému programu jde přiřadit až 6 algoritmů pro využití během jediné operace. (např. operačních týmů, kde ke každému lze přiřadit až 15 přednastavení dle typu prováděné operace)

- Přepínání mezi 6 algoritmy nastavení generátoru v daném programu přímo z operačního pole, nebo na nožním pedálu

- Programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI), možnost zálohování dat na NIS případně na nezávislý server (Cloud)

- SW aplikace výrobce umožňující programování jednotky z Ipad či NTB prostřednictvím WIFI

- Vzdálený update a upgrade SW jednotky výrobcem

Bezpečností parametry:

- Softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit časovače na 1-99 vteřin nebo vypnout

- Dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací

- Kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací

- Neonatální funkce neutrální elektrody

- Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací

- Zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací

- Medicínské aplikační požadavky

- Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm s aktivací pomocí funkce AUTOSTART

- Nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu

- Požadované základní příslušenství

  - 1 ks programovatelný nožní pedál dvojitý pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů

  - 1 ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů

  - 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou – proužek pro vyrovnání potenciálu bez propojení s plochou elektrody), s integrovaným přívodním kabelem

  - 2 ks kabelu k neutrální elektrodě

Přístrojový vozík

- Oddělovací transformátor

- Napájení 100-240 W

- Vyroben z nerezu

- Minimálně 4 police, nastavitelné pozice

- 4 kolečka, minimálně 2 bržděná

- Centrální vypínač

- Flexibilní rameno pro hlavní rameno

- Flexibilní rameno pro náhledový monitor