Příloha č. 3 Technická specifikace

,, Přenosný ultrazvukový přístroj pro Centrum léčby chronických bolestí Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“

Popis:

Přenosný ultrazvukový přístroj pro Centrum léčby chronické bolesti pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.. Přístroj by měl splňovat níže uvedené parametry, měl by být lehký, přenosný, umístitelný na vozík.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Přenosný ultrazvukový přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti přenosného přístroje:

- Notebookový typ

- Velikost LCD displeje minimálně 15“ s minimálním rozlišením 1024 x 768

- Váha maximálně 7,2 kg i s interní baterií

- Provoz na baterii minimálně 30 minut

- Současné připojení minimálně dvou sond (pomocí adaptéru nebo vozíku s přepínačem sond)

- Interní SSD disk nebo hybridní disk s kapacitou minimálně 120 GB

- Umožnění připojení externí obrazovky, PC tiskárny přes USB

- Alfanumerická klávesnice s podsvícením

- Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky/dotyk)

- Dynamický rozsah minimálně 120 dB

- Minimální hloubka zobrazení 30 cm

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID)

- Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů

- Splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz Další a zvláštní požadavky

Módy zobrazení:

- B-mód

- Duální zobrazení

- Duplexní zobrazení

- M-mód

- Doppler barevný (CFM)

- Doppler pulzní (PW)

- Doppler výkonový (Power)

- Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

- Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování)

- Multipaprsková technologie snímání

- Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček)

- Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin

- Měření a popisy v uložených obrazech

- Mód pro zobrazení jehly – součástí nabídky i potřebné příslušenství pro používání tohoto zobrazení

- Nastavitelný zoom minimálně 8x

Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

- Optická mechanika (CD/DVD/BR – RW), externí nebo interní

- USB port, minimálně 2x

- Síťové připojení k PACS i přes bezdrátové připojení WiFi

- Plná DICOM kompatibilita (DICOM Storage, Worklist, Print)

- S-video konektor pro připojení externí obrazovky

- HDMI / DVI / VGA konektor – pro připojení externí obrazovky

- Formáty exportovaných záznamů: DICOM, JPEG, AVI

- Vozík pro fixaci a převoz přístroje - součástí nabídky

- Přepravní kufr pro přenášení přístroje – součástí nabídky

Sondy:

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 13 MHz

- Konvexní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 5 MHz

Další a zvláštní požadavky:

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. –

  - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude

Považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3

Technické specifikace:

V ……………(vyplní účastník)……………dne…( vyplní účastník)…..

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka  ( pozice, titul, jméno, příjmení)

………………..( vyplní účastník)…………………………