Defibrilátor s monitorem

Technická specifikace:

- Přenosný defibrilátor s monitorem EKG

- Manuální i semiautomatická defibrilace

- Bezpečností požadavky dle IEC 60601-2-4/EN 60601-2-4

- Displej pro zobrazování monitorace a parametrů, velikost minimálně 5,5"

- Rozlišení monitoru min. 800 x 480 pixelů

- Automatický test přístroje

- Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou

- Napájení ze sítě i z baterie

- Baterie nabíjecí

- Kapacita baterie min. 60 výbojů či 2 hodiny monitorace

- Ovládání kompletně v českém jazyce

- Elektrody vnější – multifunkční jednorázové i opakovaně použitelné

- Bifazický průběh výboje defibrilace

- Synchronizace výboje s EKG

- Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu min. 50 – 270J, plynule či stupňovitě minimálně v pěti různých stupních, z nichž nejnižší bude 2J či méně, nejvyšší 200J či více

- Doba nabití pro další výboj: méně než 8s na 270J při provozu z elektrické sítě i na baterii

- Synchronizovaný i nesynchronizovaný výboj

- Monitorace: snímání 3/5 svodové EKG

- Čas zobrazení EKG křivky: min. 4 sekundové EKG

- Snímání EKG přes elektrody defibrilátoru nebo nalepovací přes EKG kabely

- Hlášení odpojené elektrody nebo svodu

- Zobrazení křivek: zobrazení minimálně 2 křivek najednou

- Stimulace: on demand i fixní, nastavení amplitudy, tepová frekvence min. v rozmezí 40 – 170 ppm

- Možnost ukládání dat: externí paměťové zařízení (např. SD karta či flash disk) či na externí datové úložiště s možností přenosu dat pomocí datového kabelu či RS232

- V základním příslušenství musí být zahrnuto:

  - Baterie

  - EKG kabel

  - Defibrilační elektrody pro dospělé i děti

  - Monitorovací elektrody

  - 5ks nalepovacích elektrod vč. Kabelů

- Brašna na defibrilátor součástí nabídky

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….