# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Fibrobronchoskop pro Plicní oddělení, Nemocnice Most. o.z.“

Popis:

Fibrobronchoskop pro plicní oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. pro diagnostiku, odsávání, laváž, odběr vzorků a extrakci cizích těles. Přístroj bude pořizován jako rozšíření stávajícího endoskopického vybavení na oddělení, které je od výrobce Olympus.

Seznam požadovaných položek:

1 ks	Fibrobronchoskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

•	Fibrobronchoskop pro diagnostiku, odsávání, laváž, odběr vzorů a extrakci cizích těles

•	Vnější průměr tubusu maximálně 5,0 mm a vnější průměr distálního konce maximálně 4,9 mm (Bronchoskop bude používán i pro obtížně intubovatelné pacienty pomocí kanyly č 6. Manévrovací prostor uvnitř kanyly musí být dostatečně prostorný, aby nehrozilo riziko uvíznutí bronchoskopu v endotracheální kanyle a poškození tubusu včetně optických vláken.)

•	Pracovní délka mininimálně 600 mm (Je potřeba, aby lékař nebyl limitován délkou bronchoskopu. Fibrobronchoskop bude sloužit k výkonu 25113, který se může provádět i přes endotracheální kanylu. Výkon je prováděn i v oblasti B10 tracheobronchiálního stromu. Endotracheální kanyla zvětšuje mrtvý prostor a v některých případech je i 60 cm nedostačující.)

•	Vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 2,2 mm (Pracovní kanál má sloužit i k odsávání sekretů z dýchacích cest. Má umožnit efektivní odsávání i s nástroji v pracovním kanálu, například aspiračními cévkami, extrakčními kleštěmi či košíčky)

•	Ohybová část - rozsah angulace

o	Nahoru minimálně 180°

o	Dolů minimálně 130°

•	Zorné pole minimálně 120°

•	Hloubka ostrosti minimálně 5 – 50 mm

•	Směr pohledu přímý

•	Možnost plného ponoření do desinfekčních roztoků

•	Musí být plně použitelný se stávajícím přístroji:

o	Zdrojem světla Olympus CLK – 4

o	Kamerovým systémem OTV – SC s adaptérem AR_T 10E

•	Musí být garantováno vhodnost čištění v automatických dezinfektorech miniETD2 Plus GA

•	Světlovodný kabel, který je součástí bronchoskopu, nebo dodání světlovodného kabelu o délce minimálně 2 m k nabízenému bronchoskopu připojitelný ke stávajícímu světelnému zdroji CLK – 4 bez nutnosti použití jakékoli redukce z důvodu rychlé výměny za jiný bronchoskop firmy Olympus ze stávajícího vybavení při poruše

•	Příslušenství:

Čistící kartáč (1 kus)

- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím (1 kus)

- Kufr pro přenos bronchoskopu včetně příslušenství (1 kus)

- Resterilizovatelný náustek (1 kus)

- Odsávací ventil resterilizovatelný (1 kus)

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….