# Technická specifikace

Systémy pro monitorování pacientských životních funkcí včetně centrálních monitorovacích stanic

Popis:

Monitorovací systémy kompletně vybavené pro Interní a Neurologické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Systém č. 1 (kardio JIP) a Systém č. 2 (metabolická jednotka) budou umístěny na interním oddělení, které je rozděleno do dvou stanic – kardiologický JIP a metabolická jednotka. Pro každý systém musí být dodána centrální monitorovací stanice, kdy tyto centrální monitorovací stanice musí mezi sebou komunikovat a musí umožnit sledování monitoru životních funkcí z druhé stanice. V budoucnu musí toto řešení umožnit rozšíření i pro intermediární jednotku na neurologické oddělení. Systém č. 3 bude umístěn na intermediární jednotce na neurologickém oddělení, která je umístěna o 2 patra výš v tentýž budově. Do budoucna by monitorovací systémy měly být schopny spolu komunikovat, aby byl možný náhled na všechny pacienty ve všech třech monitorovacích systémech.

Nabídka monitorů včetně přenosných multiparametrických modulů a centrálních monitorovacích stanic musí splňovat to, že pacienti se budou přemísťovat z interní oddělení JIP na intermediární jednotku a proto požadujeme dodávku kompletního systému, kdy převoz pacienta nebude znamenat přepojování kabelů a dalšího příslušenství. Po dobu transportu budou vitální funkce zaznamenávány a po připojení pacienta na lůžko budou automaticky přehrány do centrální monitorovací stanice.

Seznam požadovaných položek:

Systém č. 1 – Nemocnice Most, o.z., Interní oddělení – kardio JIP

- 8 ks Monitor životních funkcí

- 1 ks Centrální monitorovací stanice

- 10 ks Telemetr

Systém č. 2 – Nemocnice Most, o.z., Interní oddělení – metabolická jednotka

- 6 ks Monitor životních funkcí

- 1 ks Centrální monitorovací stanice

Systém č. 3 – Nemocnice Most, o.z., Neurologické oddělení – intermediární jednotka

- 4 ks Monitor životních funkcí

- 1 ks Centrální monitorovací stanice

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Systém č. 1 a č. 2 – Monitor životních funkcí

- Modulární monitor vitálních funkcí

- Musí umožnit připojit minimálně 4 rozšiřující moduly

- S výstupem pro připojení externího displeje – minimálně DVI výstup

- Samostatný barevný dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 19“ třídy medical grade v poměru 4:3

- Minimálně 8 křivek současně zobrazených na displeji

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- SW v češtině

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 1 minutovým rozlišením s grafickými a tabulárními trendy

- Konektor pro zapojení do stávající datové sítě - LAN

- Minimálně 5 předdefinovaných režimů monitoru po zapnutí

- Jednotná SW a jednotné uživatelská rozhraní

- Musí umět zobrazit z monitoru data jiného monitoru připojeného na monitorovací centrálu v Systému č. 1 (interní oddělení – kardio JIP) a Systému č. 2 (Interní oddělení – metabolická jednotka)

- Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou, s možností ovládání z centrály

- Zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv

- Připojení k systému Holter Mars pro možnost provádění Holterovské analýzy EKG křivek

- Přístup k archivovaným EKG záznamům a archivace 12ti svodových EKG záznamů do systému MUSE, formou obousměrné komunikace

- Každý monitor musí umět měřit:

  - Kapnometrie/kapnografie metodou sidestream pomocí rozšiřující modulu

  - Stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

  - 4-kanálového EEG s AEP se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Každý monitor musí být vybaven multiparametrickým přenositelným modulem s vlastním displejem min. 7“, s možností zobrazení 4 stop, s kontinuálním sběrem dat i po dobu transportu, pro měření níže uvedených parametrů:

  - Přenositelný modul musí umět monitorovat na interní baterii po dobu minimálně 5 hodin

  - Přenos modulu bez přepojování kabelů a čidel, bez nutnosti nulování invazivních tlaků

  - Integrované madlo

  - Respirace impedanční metodou

  - Minimálně 2 měření teploty (rektální/jícnová a povrchová)

  - SpO2 Masimo technologií

  - NIBP měření

  - Minimálně 2xIBP, s možností rozšíření až na 4xIBP

  - EKG s analýzou arytmií (V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie) v reálném čase

  - 12 svodové EKG

  - EKG snímané z 3/5/10 svodů (žil), rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

  - Prokazatelný drop test modulu

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s NIS není součástí nabídky)

- Připravenost pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Management System)

- Včetně veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění všech výše uvedených požadavků

- Minimální příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu monitoru:

  - 1 ks 3svodového EKG kabelu

  - 1 ks 5svodového EKG kabelu

  - 1 ks 12svodového EKG kabelu

  - 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

  - 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

  - 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

  - Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků

  - Manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů (od každé velikosti minimálně 1 ks manžety)

  - Příslušenství pro měření EEG (pouze pro 2 ks monitorů)

Systém č. 1 – Centrální monitorovací stanice pro lůžkové monitory

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti pomocí stávající kabelové sítě (Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání technických požadavků na dodávku switchů, které budou splňovat požadavky na připojení monitorů VF a centrály v monitorovacím systému a bude splňovat požadavky na komunikaci mezi oběma požadovanými monitorovacími systémy na interním oddělení)

- Vhodná pro zobrazení až 16 jednotek

- Režim sledování minimálně 12 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, saturace, těl. teplota, NIBP, IBP, ICP – dle aktuálních potřeb

- Zobrazení detailu vybraného monitoru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů v reálném čase minimálně z monitorovací centrály

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 2ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

Systém č. 1 – Telemetr

- Malé, lehké kompaktní zařízení

- Hmotnost maximálně 300 g

- Pro monitorování stavu kardiologických pacientů

- Měření 3/5/6 svodové EKG

- Stanovením QT/QTc v reálném čase

- Přenos naměřených dat pomocí Wi-Fi

- Napájení: 2 interní baterie AA pro provoz na dobu minimálně 100 hodin

- Voděodolnost minimálně IPX7

- Zobrazení na centrální monitorovací stanici Systému č. 1 pro telemetrii

- Pokrytí telemetrické sítě po celém lůžkovém oddělení – součástí nabídky

- Každý telemetrický vysílač musí obsahovat SW pro snímání saturace, aktivace připojení saturačního kabelu a saturačního sensoru

- Automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

- Detekce stimulačních impulzů

- Indikace stavu baterií

- Tlačítko tišení alarmu

- Tlačítko na vysílači pro aktivaci záznamu pacientem

- Možnost přenosu a zobrazení EKG křivky pacienta na obrazovce lůžkového monitoru prostřednictvím signálu z telemetrického vysílače bez nutnosti přepojování pacientského kabelu

Systém č. 2 – Centrální monitorovací stanice

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti pomocí stávající kabelové sítě (Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání technických požadavků na dodávku switchů, které budou splňovat požadavky na připojení monitorů VF a centrály v monitorovacím systému a bude splňovat požadavky na komunikaci mezi oběma požadovanými monitorovacími systémy na interním oddělení)

- Sběr a archivace dat pro minimálně 8 lůžkových monitorů

- Režim sledování minimálně 8 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, saturace, těl. teplota, NIBP, IBP, ICP – dle aktuálních potřeb

- Zobrazení detailu vybraného monitoru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů v reálném čase minimálně z monitorovací centrály

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 2ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

Systém č. 3 – Monitor vitálních funkcí

- Modulární monitor vitálních funkcí

- Musí umožnit připojit minimálně 2 rozšiřující moduly

- Barevný dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 15“

- Minimálně 6 křivek současně zobrazených na displeji

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- SW v češtině

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 1 minutovým rozlišením s grafickými a tabulárními trendy

- Konektor pro zapojení do stávající datové sítě - LAN

- Napájení: ze sítě i z baterie, možnost transportního provozu až na 2 hodiny při maximálním zatížení přístroje, baterie i napájecí kabel součástí nabídky

- Minimálně 3 předdefinované režimy monitoru po zapnutí

- Jednotná SW a jednotné uživatelská rozhraní

- Musí umět zobrazit z monitoru data jiného monitoru připojeného na stejnou monitorovací datovou síť

- Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou, s možností ovládání z centrály

- připojení k systému Holter Mars pro možnost provádění Holterovské analýzy EKG křivek

- Přístup k archivovaným EKG záznamům a archivace 12ti svodových EKG záznamů do systému MUSE, formou obousměrné komunikace

- Každý monitor musí umět měřit:

  - Kapnometrie EtCO2 metodou sidestream nebo microstream pomocí rozšiřující modulu

  - 4-kanálového EEG s AEP se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (Zadavatel neakceptuje splnění tohoto parametru technologií BIS nebo Entropy)

  - Stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

- Každý monitor musí být vybaven multiparametrickým přenositelným modulem s vlastním displejem min. 7“, s možností zobrazení 4 stop, s kontinuálním sběrem dat i po dobu transportu pro měření níže uvedených parametrů:

  - Přenositelný modul musí umět monitorovat na interní baterii po dobu minimálně 5 hodin

  - Integrované madlo

  - Respirace impedanční metodou

  - Minimálně 2 měření teploty (rektální/jícnová a povrchová)

  - SpO2 Masimo technologií

  - NIBP měření

  - Minimálně 2xIBP, s možností rozšíření až na 4xIBP

  - EKG snímané z 3/5/10 svodů (žil), rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

  - EKG s analýzou arytmií (V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie) v reálném čase

  - 12 svodové EKG

  - Prokazatelný drop test modulu

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s NIS není součástí nabídky)

- Připravenost pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Management System)

- Včetně veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění všech výše uvedených požadavků

- Minimální příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu monitoru:

  - 1 ks 3svodového EKG kabelu

  - 1 ks 5svodového EKG kabelu

  - 1 ks 12svodového EKG kabelu

  - 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

  - 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

  - 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

  - Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků

  - Manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů (od každé velikosti minimálně 1 ks manžety)

  - Příslušenství k měření EEG

Systém č. 3 – Centrální monitorovací stanice

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti pomocí stávající kabelové sítě

- Technická realizace monitorovací sítě lůžkových monitorů + centrály do stávající datové sítě

- Sběr a archivace dat pro minimálně 4 lůžkové monitory

- Vhodná pro zobrazení až 8 lůžkových monitorů na stejné komunikační síti

- Režim sledování minimálně 8 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, saturace, těl. teplota, NIBP, IBP, ICP, EEG – dle aktuálních potřeb

- Zobrazení detailu vybraného monitoru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů v reálném čase minimálně z monitorovací centrály

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 2ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….