## PET-CT
Hybridní přístroj PET/CT , včetně dalšího příslušenství.
Dodavatel
Výrobce
Modelové označení PET/CT systému
P.č. | Parametr | Požadovaná hodnota | Uveďte nabízenou hodnotu daného parametru
Obecné požadavky
1. | Systém bude primárně určen pro hybridní PET/CT diagnostiku, ale musí umožňovat samostatné použití jednotlivých modalit pro akvizici i hodnocení. Tedy samostatná akvizice pro diagnostiku CT a samostatná akvizice pro diagnostiku PET. Hlavní medicínské využití bude diagnostika pomocí radiofarmak - 18F "deoxyglukózy FDG", 18FLT, 18F "cholin". Především v oblastech, onkologická diagnostika primární, sledování odezvy nádorové tkáně na terapii, identifikace možné recidivy nádoru od jiných procesů (např. od následků dřívější léčby nádoru), diagnostika zánětlivých onemocnění, objasnění příčin horeček, neurologická diagnostika jako například lokalizace epileptického ložiska, diagnostika demence, Alzheimerovy choroby, schizofrenie. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Společné pro PET i CT
Gantry
2. | CT i PET část musí být integrována v jednom kompaktním celku gantry | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
3. | Otvor gantry PET/CT | min 700mm ( Hodnoceno ) |  | H
4. | Laserový polohovací kříž pro ustavení vyšetřovaného pacienta do akviziční polohy | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Pacientský stůl
5. | Pacientský stůl s nosností | min. 220kg
6. | Maximální dosažitelná délka PET/CT akvizice u celotělového skenu ( bez provedení repozicepacienta ) | min. 1950mm
7. | Indexovaná plochá deska pro plánování radioterapie, která musí odpovídat potřebám plánování pro lineární urychlovač Varian/Electa | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
8. | Pomůcky a prvky pro polohování pacienta při PET/CT vyšetření, včetně fixačních pomůcek ( minimálně v rozsahu: matrace pro pacientský stůl, podložka rukou, fixační pásy různých šířek a délek, držák hlavy, pěnové podložky a klíny, držák infuzních lahví, klínová podložka pro nohy) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Akviziční konzole
9. | Předdefinované a uživatelsky nastavitelné akviziční protokoly | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
10. | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, s možností povelů i v českém jazyce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
11. | Plná podpora DICOM 3 nejméně s podporou - DICOM Storage; DICOM Query/Retrieve; DICOM Procedure Step; DICOM Print; DICOM Media Storage; DICOM Storage Commitment; DICOM ModalityWorklist; DICOM | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
12. | Prostředky pro export dat za účelem plánování radioterapie, podpora DICOM.RT formátu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Sub systém PET
Detekční systém
13. | Materiál scintilačního krystalu PET detektoru, musí být založen na bázi lutecia (například LSO, LYSO, LBS, ) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
14. | Detekce signálu ze scintilačních krystalů bude realizována polovodičovými prvky, zadavatel nepřipouští pro detekci fotonásobiče. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
15. | Délka scintilačního krystalu | min. 20mm
16. | Maximální akviziční PET transaxiální FOV | min. 700 mm
17. | Maximální akviziční PET axiální FOV | min. 200 mm
18. | Maximální dosažitelná senzitivita PET systému ( stanoveno podle standardu NEMA ) | min. 8,5 cps/kBq ( Hodnoceno )
19. | Maximální dosažitelné časové rozlišení | max. 390 psec ( Hodnoceno )
20. | Rozlišení axiální @ 1cm | rovno nebo méně jak 4,8mm
21. | Rozlišení axiální @ 10cm | rovno nebo méně jak 4,7mm
22. | Rozlišení Transaxiální @ 1cm | rovno nebo méně jak 4,0mm
23. | Rozlišení Transaxiální @ 10cm | rovno nebo méně jak 4,5mm
Akviziční parametry
24. | PET systém musí umožňovat minimálně následující akviziční módy: statický pro jednu vyšetřovací pozici, statický pro více vyšetřovacích pozic, dynamický pro jednu vyšetřovací pozici, dynamický pro více vyšetřovaných pozic, dynamický listmode,celotělový | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
25. | Akviziční protokoly PET, programové vybavení pro akvizici v režimech statických i dynamických, rekonstrukční protokoly, záznam dat o podmínkách scanu, poloze stolu, pacientovi apod. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
26. | Akvizice 3D | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
27. | Akviziční protokoly pro PET celého těla | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
28. | Nástroje pro redukci pohybových artefaktů | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
29. | Maximální dosažitelná rekonstrukční matrice pro PET | min. 320 x 320
30. | Rekonstrukční postup PSF (Point Spread Function) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
31. | Rekonstrukce postup PET ToF ( Time of Flight ) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
32. | Coincidenční okno ( Coincidence window ) | max. 4.9 ns
Sub systém CT
Detekční systém
33. | Počet skutečných detektorových řad akvizičních elementů v ose Z | min. 32 řad elementů
34. | Akviziční šířka detektoru v ose Z | min. 19.2 mm
35. | Šířka vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) | max. 0,625 mm
36. | Nejkratší dosažitelný čas rotace 360° pro spirální i axiální skenování | max. 0,4 sec
37. | Maximální dosažitelný Pitch faktor | min. 1,5
38. | Maximální dosažitelný kontinuální skenovací čas pro spirální skenování | min. 100 sec
Rentgenka , Vf generátor
39. | Maximální dosažitelná tepelná kapacita RTG zářiče / případně ekvivalentní tepelná kapacita anody vztažená k chladícímu výkonu | min. 7 MHU / 20 MHU
40. | Maximální dosažitelný výkon VF generátoru | min.80kW
Akviziční parametry
41. | Maximální CT akviziční axiální FOV určené pro diagnostiku | min. 500 mm
42. | Maximální CT akviziční axiální FOV určené pro atenuační korekcí, musí plně pokrývat maximální PET transaxiální FOV | min.700mm
43. | Maximální dosažitelná rekonstrukční matrice pro CT | min. 5122
44. | Maximální dosažitelný proud pro diagnostiku | min. 600 mA
45. | Maximální volitelný rozsah napětí | min. 80 kV až 140 kV ( Hodnoceno ) |  | H
46. | Možnost akvizice s nízkou radiační zátěží „low-dose mod " | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
47. | Akviziční prostředky a protokoly pro standardní CT diagnostické postupy zobrazování všech anatomických částí pacienta | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
48. | Akviziční a rekonstrukční postupy pro potlačení artefaktů od kovových implantátů (jako. AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE4) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
49. | 3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování ( CARE Dose4D; 3D mA Modulation; SUREExposure 3D Adaptive…) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
50. | Automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta ( jako SURE kV, CARE kV, kV Assist,…) | Ano/Ne - ( hodnoceno )
51. | Orgánová modulace mA v průběhu skenování ( jako X-CARE; ODM; …) | Ano/Ne - ( hodnoceno )
52. | Iterativní rekonstrukční postupy na úrovni RAW dat, pro snížení radiační zátěže při zachování kvality kontrastního a prostorového zobrazení CT řezů (jako. AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE4) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Parametry multimodalitního serverového portálu
53. | Multimodalitní serverový portál s Hardware dostatečného výkonu, rozsahu klientských licencí a licencí Software dle požadavku uvedeného níže | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
54. | Kapacita operační paměti RAM multimodalitního serverového portálu | min. 64GB
55. | Kapacita pevného disku multimodalitního serverového portálu | min. 1,5TB
56. | Zálohování serveru v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 15 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
57. | SW licence pro přístup min. 3 současně pracujících uživatelů, pro využití základní softwarové výbavy serveru, která je uvedena níže. Možnost instalace software klientů na neomezený počet počítačů | min.3 klienty
58. | Softwarové vybavení multimodalitního serveru základní softwarová výbava | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
59. | Základní softwarová výbava - min. 2D, 3D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MIP (maximum intenstity projection), minIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), SSD, automatické odstraňování kostí. Základní hodnocení, analýza, porovnávání snímků studií s různým časovým odstupem, měření obrazových dat z PET/CT, prohlížení a fúze obrazů hybridního PET/CTzobrazení, dále z externích zobrazovacích modalit (CT, MRI, SPECT), analýza oblasti zájmu a vytváření křivky závislosti aktivity na čase pro dynamické PET série, analýza oblasti zájmu (ROI) a objemu zájmu (VOI), jejich zobrazení včetně výpočtu hodnoty Standard Uptake Value (SUV), možnost práce s obrazovou maskou v 3D objemu zájmu, automatické složení a zobrazování PET celého těla a statických projekcí maximální intenzity. Základní měření, měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, měření a výpočty parametrů PET. DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, Export dat v DICOM a některém standardním formátu pro prezentační účely jako je například JPG,PNG, live smyčky MPEG, AVI formátu, možnost archivace dat na PACS DICOM 3.0 a CD/DVD DICOM 10. | 3 klienty
60. | Onkologický software včetně software pro detekci lézí, staging, treatment follow-up, vizualizace, volumetrickou analýzou, včetně porovnání dvou studií pacienta získaných v různém čase s automatickou registrací a zobrazením PET/CT získaných obrazů. | 2 klienti
61. | Software pro komplexní hodnocení neurologických PET, PET/CT studií, s hodnocením regionální akumulace radiofarmaka | 2 klienti
62. | SW pro automatickou analýzu a hodnocení plicních nodulů, sledování jejich vývoje a kalkulaci základních parametrů vývoje. | 2 klienti
63. | prostředky pro export dat za účelem plánování radioterapie, podpora DICOM.RT formátu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Klientské pracovní PC
64. | 3 kusy - Klientské počítače; každý v minimální konfiguraci: PC na bázi CPU Intel i7; operační paměť min.16GB; disk SSD min. 512 GB; síťové rozhraní LAN Ethernet 10/100/1000Mb/s; USB rozhraní min. 3.0 se zpětnou kompatibilitou; čtecí a zapisovací mechanika CD/DVD; barevný administrativní monitor s matricí min.1920 × 1200, IPS případně PLS, LCD s úhlopříčkou min. 24"; barevný diagnostický medicínský monitor s úhlopříčkou min. 30" a matricí min. 6 Mpx; grafická karta odpovídající požadavkům diagnostického monitoru; klávesnice; myš; operační systém Windows 10, UPS pro zálohu v případě výpadku el. sítě min.10minut. Tyto minimální požadavky musí splňovat každý klientský počítač tohoto požadavku. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
65. | Klientský počítač musí umožňovat ukládat DICOM obrazová data pacienta ze serveru, na integrované CD/DVD vypalovací mechanice a USB média klienta. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Injektor pro automatickou přípravu a podání aktivity
66. | 2ks - automatické zařízení pro aplikaci FDG. Základní požadavky na aplikační systém pro automatické dávkování FDG při vyšetření Pozitronovou emisní tomografii (PET) - Snadné ovládání a možnost motorizovaného převozu dávkovače z místnosti do místnosti na PET pracovišti, jeden kompaktní přístroj - Systém musí umožňovat optimalizaci při manipulaci s FDG, zajišťovat plně kontrolovaný průběh infuze a kalkulace dávky pro konkrétního pacienta s maximální přesností ± 2% - Systém musí umožnit podání dávky FDG více pacientům přímo ze zásobníku s měnitelnou rychlostí aplikace - Kalkulace aktivity a určení přesného množství dávky podávané pacientovi prostřednictvím vestavěného kalibračního zařízení -Systém musí umožnit přímou kalkulaci podávané dávky dle pacientských dat (Weight –Based –Dosing) - Snadná obsluha jednotky umožňující efektivní plánování vyšetření a zároveň snižující riziko spojené s manipulací a přípravou FDG - Systém musí umožnit připojení přímo ke kanyle pacienta, aplikace bez nutnosti použít stříkačky - Možnost provádět testovací vstřik fyziologickým roztokem před podáním FDG pacientovi -Systém musí umožnit v případě výpadku dodávky el.energie bezpečné dokončení již započaté aplikace radiofarmaka pacientovi -Real-time zobrazení zbývající aktivity v systému a ve vztahu k naplánovaným podáním dávky FDG pacientům -Systém je stanoveným měřidlem | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Injektor kontrastní látky
67. | Automatický injektor pro tlakové podání kontrastní látky a fyziologického roztoku , s možností podání různých typů kontrastních látek. Minimálně musí mít zásobník na dvě různé kontrastní látky a jeden zásobník na fyziologický roztok. Injektor musí splňovat minimálně požadavky pro tlakové IV podání kontrastní látky, pro standardní CT vyšetření s kontrastem v plném rozsahu. Ovládání injektoru v ovladovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Příslušenství
68. | Sada ochranného příslušenství k přípravě dávek: - 2 ks - stínící kontejner pro lahvičku; - 4 ks - stínění stříkačky 3ml wolframové; - 2 ks - stínění stříkačky 5ml wolframové; | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
69. | Set pomůcek pro snadnou manipulaci s lahvičkou nebo stříkačkou, obsahující aktivitu: - 2 ks - pinzeta pro snadnou manipulaci s lahvičkou; Strana 11 (celkem 14) - 3 ks - jednoduché zařízení umožňující snadné připojení zátky nebo jehly na stříkačku a jejich snadné sejmutí; - 1 ks - přenosný ruční kontejner pro stříkačku ve stínění Minimální stínící vrstva 20mm Pb. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
70. | Aplikační stůl – 2 ks - stůl musí být z nerez materiálu; - stínicí zástěna směrem k obsluze – min 20mm Pb; - odpadový kontejner stíněný min 20mm Pb; - dvě z pojezdových kol musí být vybavena brzdou; | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
71. | Stíněná nerezová nádoba na RA odpady - 3 ks - stínění min.10mm Pb; - objem min. 35 litrů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
72. | Stíněná nerezová nádoba pro umístění jehel po aplikaci – 2 ks - sharps container; - stínění min. 5mm Pb; - posuvné stínící víko pro snadné vkládání jehel; | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
73. | Přístrojové vybavení pro sledování radiační situace v kontrolovaném pásmu - 1 ks - kontaminační monitor – monitor pro kontrolu kontaminace rukou a nohou; - 1 ks - mobilní měřič plošné kontaminace – měřič pro kontrolu zamořených pracovních ploch; - 1 ks - měřič příkonu dávkového ekvivalentu a dávkového ekvivalentu s možností nastavení alarmu; - 2 ks - kapesní číslicový indikátor pole/záření gama. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Další požadavky
74. | Fantomy, jejich držáky a ostatní pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti doporučených výrobcem | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
75. | Dodávka kotevních prvků, potřebných rámů a dalšího příslušenství nutného pro instalaci všech prvků obsažených v nabídce. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
76. | Dodávka chladícího systému PET/CT, pokud takové zařízení vyžaduje
77. | Součástí nabídky bude návrh prostorového uspořádání přístroje v prostorách dle dokumentace předložené zadavatelem | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
78. | Součástí dodávky bude technologický projekt umístění PET/CT, včetně všech souvisejících podkladů ( například: statické posouzení podlahy, posouzení radiační ochrany, posouzení el přívodu, poměry vyzářeného tepla … ). Vypracuje vybraný uchazeč po podpisu smlouvy. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Hodnoty uvedených parametrů musí odpovídat NEMA standardu
* uvedený požadavek nemá požadovánu číselnou hodnotu a ze strany uchazeče je vyjádření k plnění tohoto požadavku uvedení textu " Nabídka plní v plném rozsahu bez výjimky". Tímto uchazeč potvrzuje, že uvedená nabídka plní v plném rozsahu a bez omezení daný požadavek a je si vědom důsledků, pokud uvede nepravdivé nebo matoucí informace.
Prohlašuji, jako uchazeč veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedených v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje.
Uchazeč v nabídce předloží aktuální originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.
V ……………………………………… Dne: .....................................................
Jméno a podpis odpovědné osoby uchazeče: