# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Skiagrafické přístroje s C-ramenem pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.“

Popis:

C-ramena pro oddělení centrálních operačních sálů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Pojízdné skiaskopické RTG přístroje s C-ramenem sloužící pro běžné výkony při péči o dospělé pacienty na operačních sálech. Oba dva přístroje musí být jednovozíkové, tj. mobilní skiaskopický přístroj s CMOS detektorem a zobrazovacími monitory vše na jednom vozíku.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Skiaskopický přístroj s C-ramenem

- 1 ks	Skiaskopický přístroj s C-ramenem s DSA

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Skiagrafické přístroje s C-ramenem pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. – část 1

C-rameno

- Jednovozíkové provedení

- Hmotnost maximálně 360 kg

- Dva vedle sebe umístěné ploché monitory o velikosti úhlopříčky minimálně 19“ pro zobrazení aktuálního obrazu a reference - umístění na C-rameni, nebo jeden půlený plochý monitor o velikosti úhlopříčky minimálně 27“ pro zobrazení aktuálního obrazu a reference vedle sebe – umístění na C-rameni

- Rozlišení monitorů minimálně 1024x1024 pixelů na jeden obraz

- Pozorovací úhel monitoru (horizontální/vertikální) minimálně 160°/160° s kontrastem minimálně 10:1

- SID minimálně 100 mm

- Orbitální rotační pohyb minimálně -90° / +40°

- Rotace kolem podélné osy minimálně ±200°

- Posun C-ramene ve vertikálním směru minimálně 400 mm

- Posun C-ramene v horizontálním směru minimálně 200 mm

- Vyklonění kolem vertikální osy minimálně ±10°

- Světlost C-ramene (vzdálenost mezi detektorem a vnějším krajem RTG zářiče) minimálně 85 cm

- Ovládací panel pro náhled operatéra řešen jako dotykový display umístěný na pohyblivém otočném rameni umístěném na konstrukci vozíku C-ramene

- Zadávání pacientských dat pomocí dotykové obrazovky nebo fóliové klávesnice

- Laserový zaměřovací kříž integrovaný na straně receptoru obrazu

- Ovládání C-ramene pomocí ručního ovladače i pomocí dvoupedálového bezdrátového nožního pedálu s funkcí ukládání posledního zaznamenaného obrazu (LIH) – obojí součástí dodávky

- Vodič pro ekvipotenciální spojení

- KAP metr (v souladu s požadavky zákona 263/2016 Sb. – atomový zákon) se zobrazením aktuální kumulované hodnoty KAP (µGy x cm2) v průběhu výkonu

- Zasílání dávkového protokolu do PACS (manuálně)

- Automatické zasílání RDSR (Radiation Dose Strukctured Report)

- Systém pro bezdrátový přenos levého a pravého obrazu na externí monitor (jehož vstupy jsou 1x VGA, 1x DVI, 1x S-video, 1x komposite video, component video) včetně přijímačů obrazu pro tento externí monitor (monitor není součástí nabídky)

- Přímé použití dezinfekce na celý přístroj

- Ochrana před najetím na ležící kabely

- Světelný indikátor probíhajícího záření

- Napájení 230 V / 50 Hz

- Splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s., uvedených níže

Rentgenka a generátor

- Stacionární anoda s vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s malým ohniskem maximálně do 0,6 mm (dle normy IEC 336)

- Tepelná kapacita systému minimálně 0,9 MHU

- Výkon generátoru minimálně 2 kW

- Rozsah napětí generátoru minimálně 40-110 kV

- Vysokofrekvenční generátor minimálně 40 kHz

- Kontinuální i pulzní fluoroskopie

- Pulzní fluoroskopie s 1, 2, 4 a 8 pps

- Pulzní fluoroskopie – nastavitelné pps automaticky po spuštění přístroje

- Funkce nízké dávky (manuální volba)

- Funkce nízké dávky s možností automatické aktivace po spuštění přístroje

- Manuální nastavení expozičních parametrů (kV, mA)

- Kolimační clona čtvercová nebo irisová + štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor

Flat detektor

- CMOS technologie

- Scitilátor CsI

- Velikost aktivní plochy (FOV) minimálně 20x20 cm

- Matrice detektoru minimálně 1024 x 1024 pixelů

- Velikost pixelu maximálně 140 µm

- Bitová hloubka (úrovně šedi) minimálně 10 bit

- DQE (at 0 lp/mm) minimálně 70%

- Protirozptylová mřížka

- Zvětšení (obraz ze zmenšené aktivní plochy detektoru) minimálně 2x

Digitální zpracování obrazu

- Plně digitální zpracování obrazu v reálném čase a při postprocesingu – zoom, lupa, rotace (+- 360°), převrácení obrazu, inverze, filtrace (redukce šumu, zvýraznění hran), změna WW a WL (nastavení jasu a kontrastu), anotace

- Manuální nastavení jasu a kontrastu (WW, WL)

- Manuální zvýraznění hran (edge filtr)

- Manuální nastavení potlačení šumu

- Korekce artefaktů kovů

- Mozaikový systém obrazových dat

- Funkce LIH (paměť posledního obrazu) – automatické a manuální ukládání

- Digitální paměť minimálně 10 000obrazů

- Cine smyčka minimálně 8 obrazů / sekundu

- Paměťová matrix minimálně 1024x1024 pixel / 10 bit

Dokumentace obrazových dat

- Archivace na USB v multimediálních formátech nebo v DICOM formátech včetně prohlížecího SW

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Worklist, Print, Query/Retrieve, MPPS

- DICOM Viewer software ukládaný na USB při exportu dat

- Připojení do PACS pomocí LAN a Wi-Fi

- Videovýstupy na externí obrazovky / zařízení pro referenční a live obraz - minimálně FullHD SDI

Skiagrafické přístroje s C-ramenem pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. – část 2

C-rameno

- Jednovozíkové provedení

- Hmotnost maximálně 360 kg

- Dva vedle sebe umístěné ploché monitory o velikosti úhlopříčky minimálně 19“ pro zobrazení aktuálního obrazu a reference - umístění na C-rameni, nebo jeden půlený plochý monitor o velikosti úhlopříčky minimálně 27“ pro zobrazení aktuálního obrazu a reference vedle sebe – umístění na C-rameni

- Rozlišení monitorů minimálně 1024x1024 pixelů na jeden obraz

- Pozorovací úhel monitoru (horizontální/vertikální) minimálně 160°/160° s kontrastem minimálně 10:1

- SID minimálně 100 mm

- Orbitální rotační pohyb minimálně -90° / +40°

- Rotace kolem podélné osy minimálně ±200°

- Posun C-ramene ve vertikálním směru minimálně 400 mm

- Posun C-ramene v horizontálním směru minimálně 200 mm

- Vyklonění kolem vertikální osy minimálně ±10°

- Světlost C-ramene (vzdálenost mezi detektorem a vnějším krajem RTG zářiče) minimálně 76 cm

- Ovládací panel pro náhled operatéra řešen jako dotykový display umístěný na pohyblivém otočném rameni umístěném na konstrukci vozíku C-ramene

- Zadávání pacientských dat pomocí dotykové obrazovky nebo fóliové klávesnice

- Laserový zaměřovací kříž integrovaný na straně receptoru obrazu

- Ovládání C-ramene pomocí ručního ovladače i pomocí dvoupedálového bezdrátového nožního pedálu s funkcí ukládání posledního zaznamenaného obrazu (LIH) – obojí součástí dodávky

- Vodič pro ekvipotenciální spojení

- KAP metr (v souladu s požadavky zákona 263/2016 Sb. – atomový zákon) se zobrazením aktuální kumulované hodnoty KAP (µGy x cm2) v průběhu výkonu

- Zasílání dávkového protokolu do PACS (manuálně)

- Automatické zasílání RDSR (Radiation Dose Strukctured Report)

- Odnímatelná protirozptylová mřížka pro minimalizaci radiační zátěže v pediatrických aplikacích

- Měřící nástroje – měření úhlů, vzdáleností

- Stand-by režim po dobu minimálně 5 minut

- Přímé použití dezinfekce na celý přístroj

- Ochrana před najetím na ležící kabely

- Světelný indikátor probíhajícího záření

- Blokace aktivace záření přístroje ve stand-by režimu

- Napájení 230 V / 50 Hz

- Splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s., uvedených níže

Rentgenka a generátor

- Stacionární anoda s vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s malým ohniskem maximálně do 0,6 mm (dle normy IEC 336)

- Tepelná kapacita systému minimálně 0,9 MHU

- Výkon generátoru minimálně 2 kW

- Rozsah napětí generátoru minimálně 40-110 kV

- Vysokofrekvenční generátor minimálně 40 kHz

- Kontinuální i pulzní fluoroskopie

- Pulzní fluoroskopie s 1, 2, 4 a 8 pps

- Pulzní fluoroskopie – nastavitelné pps automaticky po spuštění přístroje

- DSA

- Funkce nízké dávky (manuální volba)

- Funkce nízké dávky s možností automatické aktivace po spuštění přístroje

- Manuální nastavení expozičních parametrů (kV, mA)

- Kolimační clona čtvercová nebo irisová + štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor

Flat detektor

- CMOS technologie

- Scitilátor CsI

- Velikost aktivní plochy (FOV) minimálně 20x20 cm

- Matrice detektoru minimálně 1024 x 1024 pixelů

- Velikost pixelu maximálně 140 µm

- Bitová hloubka (úrovně šedi) minimálně 10 bit

- DQE (at 0 lp/mm) minimálně 70%

- Protirozptylová mřížka

- Zvětšení (obraz ze zmenšené aktivní plochy detektoru) minimálně 2x

Digitální zpracování obrazu

- Plně digitální zpracování obrazu v reálném čase a při postprocesingu – zoom, lupa, rotace (+- 360°), převrácení obrazu, inverze, filtrace (redukce šumu, zvýraznění hran), změna WW a WL (nastavení jasu a kontrastu), anotace

- Manuální nastavení jasu a kontrastu (WW, WL)

- Manuální zvýraznění hran (edge filtr)

- Manuální nastavení potlačení šumu

- Korekce artefaktů kovů

- Mozaikový systém obrazových dat

- Funkce LIH (paměť posledního obrazu) – automatické a manuální ukládání

- Last Scene Hold

- Digitální paměť minimálně 10 000obrazů

- Cine smyčka minimálně 8 obrazů / sekundu

- Paměťová matrix minimálně 1024x1024 pixel / 10 bit

Dokumentace obrazových dat

- Archivace na USB v multimediálních formátech nebo v DICOM formátech včetně prohlížecího SW

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Worklist, Print, Query/Retrieve, MPPS

- DICOM Viewer software ukládaný na USB při exportu dat

- Připojení do PACS pomocí LAN a Wi-Fi

- Videovýstupy na externí obrazovky / zařízení pro referenční a live obraz – minimálně composite video, DisplayPort

Společné další a zvláštní požadavky:

- Dodavatel uvede na daňovém dokladu (faktuře) případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u zadavatele (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru zadavatele a operační systém bude napojen na WSUS (update server) zadavatele -  pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje zadavatel po dobu životnosti zboží provádět dodavatelem na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku zadavatele provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků zadavatele. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků zadavatele. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků zadavatele. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností zadavatele (dále jen OOKC) a dodavatel provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje zadavatel po dobu životnosti zboží provádět dodavatelem na jeho náklady zadavatelem požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS zadavatele, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) zadavatele s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence zadavatele (hostname musí být shodný s AE title)

    - Dodavatel si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN zadavatele.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….