# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Defibrilátor pro rehabilitační oddělení MNUL“

Popis:

Defibrilátor pro automatickou defibrilaci pro rehabilitační oddělení Krajské zdravotní, a.s.. - Masarykovy nemocnice, o.z. .

Seznam požadovaných položek:

1 ks	Defibrilátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Poloautomatický bifázický externí defibrilátor

- LCD displej o úhlopříčce minimálně 6“ pro zobrazení pokynů a EKG křivky

- Režimy: AED, manuální režim a režim sledování EKG

- Automatický selftest při každém zapnutí a také pravidelně každým 24 hodin

- Kontrolní prvek pro zjištění stavu baterie

- Vyměnitelná nedobíjecí baterie nebo dobíjecí baterie a nabíječka součástí nabídky

- Indikátor srdeční frekvenční a zobrazení její hodnoty v rozsahu minimálně 20 – 300 bpm

- Hlasové i textové pokyny v českém jazyce

- Podávaná energie minimálně v rozsahu 150 – 360 J

- Doba nabíjení na 360 J maximálně 12 sekund (v manuálním režimu)

- Doba nabíjení na 200 J maximálně 7 sekund (v manuálním režimu)

- Přístroj vhodný pro přenos s maximální hmotností 3,5 kg včetně baterie

- Odolnost vůči vodě a prachu minimálně IP55

- Záruka minimálně 24 měsíců

- Příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu

    - 1 ks	Brašna pro přenos

    - 2 ks	EKG svody

    - 2 ks	Nalepovacích defibrilačních elektrod pro dospělé pacienty

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….