# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Upgrade neurochirurgické navigace“

Popis:

Upgrade stávající neurochirurgické navigace Stealth Station Treon (výrobce Medtronic) pro neurochirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Přístroj musí umět pracovat s DICOM daty z MR i CT přístroje, komunikovat s PACS zadavatele. Přístroj je určen pro lokalizování anatomických struktur během kraniálních i spinálních neurochirurgických výkonů (resekce tumoru, biopsie, zavedení ventrikulárního katetru apod.).

Seznam požadovaných položek:

•	1 ks	Upgrade neurochirurgické navigace

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

•	Dvouvozíkové provedení - oba vozíky oddělené s možností spojení v jeden celek

•	První vozík bude obsahovat monitor (bude umístěn v blízkosti operačního pole tak, aby měl operatér optimální výhled na obrazovku)

•	Druhý vozík ponese kameru a druhý monitor (bude umístěn v optimální vzdálenosti od operačního pole tak, aby kamera mohla snímat polohu optických značek instrumentů v operačním poli)

•	Oba monitory budou duplicitní, tj. přístroj se bude ovládat stejným způsobem z kteréhokoli monitoru

•	Oba monitory budou mít velikost úhlopříčky minimálně 27 palců, dotykové s fukcí multitouch

•	Kamera je schopna snímat polohu pasivních kuliček i aktivních diod

•	Rozsah snímací schopnosti kamery je 1 až 3 metry

SW vybavení

•	SW umožňuje lokalizovat anatomické struktury během kraniálních neurochirurgických zákroků:

- Resekce tumoru

- Zavedení ventrikulárního katétru

- Zavedení hlubokých mozkových elektrod, svodů a sond

- Biopsie

•	SW je v českém jazyce

•	Je možný import snímků:

- Ve formátech DICOM a NIFTY

- Modality CT, MRI, CTA, MRA, FMRI

- Z média - CD, DVD, USB a přes LAN a WiFi

•	Z nemocniční sítě připojením LAN kabelu a bezdrátově pomocí WIFI přijímače integrovaného v přístroji:

- Posláním dat z jiného počítače v síti např. neurochirurgická plánovací stanice (výrobce Medtronic)

- Přímým přístupem do nemocničního PACS, otevřením seznamu pacientů v navigačním systému, vyhledáním a stažením příslušných snímků

•	Plná komunikace se stávajícím vybavením neurochirurgické kliniky:

  - Přenášení obrazových a pozičních dat (registrace pozice obrazových dat) s přístrojem O-arm (výrobce Medtronic)

  - Přenášení obrazových dat s neurochirurgickou plánovací stanicí (výrobce Medtronic)

  - Přenášení obrazových dat s neurochirurgickým UZ přístrojem Aloka Alpha 7 (výrobce Hitachi-Aloka)

  - Neurochirurgické instrumentárium pro navigované výkony

  - Neurochirurgický navigační systém Stealth Station S7

Ovládání SW

•	Ovládání dotykovými obrazovkami obou monitorů přístroje:

  - Klepnutí pro umístění kurzoru

  - Dvojité klepnutí pro potvrzení volby

  - Potažení pro pohyb obrazu

  - Zvětšení a zmenšení obrazu roztažením a stažením dvou prstů

  - Otočení obrazu rotačním pohybem dvou prstů

•	Ovládání myší umístěnou na kterémkoli vozíku

•	Ovládání klávesnicí:

  - Šipkami

  - Funkčními tlačítky

•	Ovládání nožním pedálem:

  - Zmrazení/uvolnění obrazu sešlápnutím pedálu

  - Spuštění navigace při nekontinuálním navigování

•	Ovládání funkčními tlačítky na referenčním rámečku:

- Krok vpřed a zpět

- Zvětšení a zmenšení obrazu

Další funkcionality

•	Plánování - vytvoření libovolného počtu plánů nastavením vstupu a cíle plánu

•	Funkce plánování:

  - Úprava vstupu a cíle v průběhu navigování

  - Nastavení libovolné barvy a názvu plánu

  - Uzamčení plánu, aby nedošlo k nechtěným změnám

  - Vytvoření válcového okraje kolem plánu

•	Vytváření 3D modelů:

  - Automatická tvorba registračního modelu

  - Automatické doladění

  - Odstranění artefaktů

  - Vyplnění otvorů

•	Přednastavené formáty pro vytvoření modelů

  - Mozku

  - Cév

  - Komor

  - Tumorů

•	Funkce vytváření jiných modelů než registračního

  - Automatické vytvoření modelu po náběru několika bodů

  - Štětec pro vybarvení anatomické části

  - Omezení oblasti zájmu

  - Úprava změnou horního a spodního prahu

  - Přidání/smazání barvy v jednotlivých řezech

  - Interpolace vynechaných řezů

•	Sloučení snímků:

  - Sloučení snímků různých modalit s určením libovolného snímku pro registraci pacienta

  - Přidání MR snímku pořízeného v průběhu operace tak, aby zůstala zachována původní registrace pacienta

  - Možnost změny registračního snímku a vytvoření nového spojení

•	Registrace pacienta:

  - Označením anatomických bodů na 3D registračním modelu a následným dotýkáním se navigovaným ukazovátkem těchto bodů na pacientovi

  - Sběrem bodů z povrchu hlavy pomocí navigovaného ukazovátka

  - Dotykem navigovaného ukazovátka na markery umístěné na povrchu hlavy pacienta

  - Kombinací všech tří předchozích metod pro upřesnění původní registrace

  - Po kterékoli registraci možnost kontroly přesnosti

  - Ukazatel střední kvadratické chyby ve kterémkoli bodě anatomie

  - Přesnost registrace do 0,5 mm střední kvadratické chyby v cílovém bodě

  - Grafický ukazatel oblasti přesnosti do 1 mm a do 2 mm střední kvadratické chyby

  - Funkce měření přesnosti ve vstupním a cílovém bodě kteréhokoli plánu

  - Po registraci vytvoření bodů přesnosti pro kontrolu v průběhu operace a následně opětovné srovnání registrace

•	Virtuální endoskopie pro endonasální přístupy:

  - Vytvoření 3D modelu vnitřních anatomických struktur

  - Virtuální endoskopické pohledy špičkou navigovaného nástroje

•	Integrace s operačním mikroskopem Zeiss OPMI Pentero 900 s možností využití stávajícího vybavení na neurochirurgické klinice

•	Navigační adaptér polohy mikroskopu osazen aktivními diodami pro lokalizaci pod různými úhly a při sterilně zarouškovaném mikroskopu

•	Kabeláž spojující oba systémy

•	Možnost budoucího rozšíření o funkce robotického zaměření mikroskopu na bod definovaný pomocí navigace

  - Proložení reálného obrazu mikroskopu s obrazem navigace v okuláru

  - Zobrazení kontur navigačního 3D modelu v reálném obrazu

  - Doložení CE certifikátem, že účastník touto funkcí disponuje

•	Možnost budoucího rozšíření o elektromagnetický navigační systém vhodný zejména pro ORL operace

  - Doložení CE certifikátem, že účastník touto funkcí disponuje

Příslušenství

•	2 ks		Refereční rámeček

•	2 ks		Ukazovátko pro registraci pacienta

•	1 ks		Mikroskopické ukazovátko

•	1 ks		Radiolucentní refereční rámeček pro kraniální účely

•	Další příslušenství nutné pro uvedení systému do provozu

Další a zvláštní požadavky:

1)	Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

2)	Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

a)	Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

b)	Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

c)	Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

d)	Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

i)	ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

ii)	ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

iii)	ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

iv)	ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

v)	ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

e)	LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

f)	Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

g)	Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

i)	Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

ii)	Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

iii)	Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

h)	Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….