## Technické požadavkz CT Děčín
Výpočetní tomograf s postprocessingovým serverem, PC klientů, tlakovým injektorem, včetně dalšího příslušenství.
Dodavatel
Výrobce
Modelové označení CT systému
P.č. | Parametr | Požadovaná hodnota | Uveďte nabízenou hodnotu daného parametru
Gantry
1. | Velikost otvoru gantry | min. 700 mm ( hodnoceno )
2. | Polohovací laser | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
3. | Maximální hodnota náklonu gantry - fyzický náklon v kladném směru ( vrchní část gantry se úhlově oddaluje od paty CT stolu pacienta ) | min. +30°
| Maximální hodnota náklonu gantry - fyzický náklon v záporném směru ( vrchní část gantry se úhlové přibližuje k patě CT stolu pacienta ) | min. - 24°
Detekční systém
4. | Počet skutečných detektorových řad akvizičních elementů v ose Z | min. 64 řad elementů
5. | Maximální počet současně získaných řezů na jednu rotaci 360° | min.128 řezů
6. | Šířka vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) | max. 0,625 mm
7. | Celková akviziční šířka detektorového pole v izocentru v ose Z | min. 38 mm
8. | Detektory poslední generace (např. Stellar, Gemstone, Purevision, NanoPanel, Clarity new gen atd.) | Uveďte název
Rentgenka
9. | Tepelná kapacita anody rentgenky - skutečná ( neuvádět hodnoty přepočtené na chladící výkon, využití iterativních metod, geometrii ….. ) | min. 7 MHU
10. | Chladící výkon anody rentgenky | min. 840 kHU/min
11. | Aktivní kolimátor - nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích skenované oblasti v ose z, resp. mimo vyšetřovací pole v ose z, případně obdobné technické řešení s dosažením stejného výsledku | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Generátor
12. | Výkon generátoru ( nominální, neuvádět přepočty na efektivní či jiné hodnoty ) | min. 70 kW
Pacientský stůl
13. | Maximální nosnost pacientského stolu pro skenování | min. 205 kg ( hodnoceno )
14. | Maximální skenovací rozsah stolu v ose Z pro spirální akvizici | min. 1 820 mm
15. | Možnost manuálního vysunutí stolu s pacientem v urgentním případě | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Skenovací parametry
16. | Maximální diagnostické axiální FOV | min.500 mm
17. | Nejkratší dosažitelný čas rotace 360° pro helikální skenování | max. 0,35 sec
18. | Rozsah volitelného napětí rentgenky pro skenování | min. 80 kV - 135 kV ( hodnoceno )
19. | Maximální volitelná hodnota proudu rentgenky pro skenování | min. 600 mA
20. | Maximální dosažitelný kontinuální skenovací čas | min. 100 sec
21. | Maximální dosažitelná šířka skenování mozkové perfuze | min. 38 mm ( hodnoceno )
22. | Maximální dosažitelný Pitch faktor pro akvizici | min. 1,5
Parametry zobrazení
23. | Obrazová rekonstrukční matrice | min. 512 pix x 512 pix
24. | Nutná dávka CTDIvol pro nízkokontrastní rozlišení (120 kV, řez 10 mm, 20cm Capthan phantom) 5 mm @ 0,3 %, (3 HU), pro spirální akvizici | max 11 mGy (hodnoceno)
25. | Maximální dosažitelné vysokokontrastní rozlišení @ 0 % MTF | min. 15 Lp/cm
Akviziční a rekonstrukční konzole
26. | Minimálně 1 ks monitor min. 19" | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
27. | Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat (jako. AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE4) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
28. | Maximální rychlost rekonstrukce obrazu bez použití iterativní rekonstrukce pro matrici 512 x 512 | min. 23 fps
29. | Maximální rychlost rekonstrukce obrazu iterativní metodou v prostoru raw dat (AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE4) pro matrici 512 x 512 | min. 18 fps (hodnoceno)
30. | Minimální požadavek na DICOM - Import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, DICOM Structured Dose Report | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
31. | Rekonstrukční postup pro odstranění metalických artefaktů ( jako MAR, SEMAR,iMAR, O-MAR ) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
32. | Program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
33. | Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
34. | Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
35. | Akvizice perfuze mozku pro zobrazení perfuzních map - technikou Dual-Energy, nebo Subtrakční akvizicí, nebo perfuzní akvizicí, ( včetně SW pro zpracování a vyhodnocení na postprocessingovém serveru ). V rozsahu dle specifikace položka č. 21. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
36. | Akvizice pro časné hodnocení plicní embolie - technikou Dual-Energy, nebo Subtrakční akvizicí, nebo jinou technikou, ( včetně SW pro zpracování a vyhodnocení na postprocessingovém serveru ). | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
37. | Akvizice pro odstranění kostních struktur, kalcifikací, implantovaných struktur v cévách ( stent, coil,…), ze zobrazení - technikou Dual-Energy, nebo Subtrakční akvizicí, nebo jinou technikou, ( včetně SW pro zpracování a vyhodnocení na postprocessingovém serveru ). | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
38. | 3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování ( CARE Dose4D; 3D mA Modulation; SUREExposure 3D …) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
39. | Orgánová modulace mA v průběhu skenování ( jako X-CARE; ODM; OEM, …) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
40. | Automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta ( jako SURE kV, CARE kV, kV Assist,…) | Ano/Ne - ( hodnoceno )
41. | Zálohování akviziční stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 10 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Parametry multimodalitního serverového portálu
42. | Multimodalitní serverový portál s Hardware dostatečného výkonu, rozsahu klientských licencí a licencí Software dle požadavku uvedeného níže | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
43. | Kapacita operační paměti RAM multimodalitního serverového portálu | min. 64GB
44. | Kapacita pevného disku multimodalitního serverového portálu | min. 1,5TB
45. | Zálohování serveru v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 15 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
46. | SW licence pro přístup min. 4 současně pracujících uživatelů, pro využití základní softwarové výbavy serveru, která je uvedena níže. S výhodou možnost instalace software klientů na neomezený počet počítačů, nejméně však na 5 různých počítačů. | min.4 klienti
47. | Softwarové vybavení multimodalitního serveru základní softwarová výbava | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
48. | Základní softwarová výbava - min. 2D, 3D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), MIP (maximum intenstity projection), minIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, SW pro automatické odstraňování kostí, DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, Export dat v DICOM a některém standardním formátu pro prezentační účely jako je například JPG,PNG, live smyčky MPEG, AVI formátu. | 4 klienti
49. | SW pro CT cévní analýzu min. v rozsahu: včetně automatické subtrakce skeletu, CT-DSA, zahrnující pokročilou automatickou vaskulární analýzu se segmentací cévního řečiště včetně základního pojmenování , automatické vyhodnocení a kvantifikace stenóz, rekonstrukce napřímeného zobrazení lumen cév, eliminace struktur stentů... Pro analýzu budou využita data získaná dle specifikace položka .č 37 | 2 klienti
50. | SW pro CT virtuální kolonoskopii min. v rozsahu: plně automatická segmentační analýza lumen střeva s autocentrací, automatická detekce polypů a patologických struktur, 2D a 3D zobrazení s rozšířením na sekční zobrazení, měření velikosti polypů a jejich charakteristika, elektronické čištění střev, současné a synchronizované zobrazení analýzy na břichu a na zádech. | 2 klienti
51. | SW pro hodnocení plic, včetně plicní embolie min. v rozsahu : kvantitativní měření v diagnostice plicních onemocnění, hodnocení závažnosti emfyzému s měřením objemu abnormálního plicního parenchymu, segmentace plicních laloků, 2D mapování dýchacích cest, 3D hodnocení průdušnice a průdušek k měření závažnosti stenózy a tloušťky stěny. Nástroje pro vyhodnocení podezření plicní embolie se zobrazením distribuce contrastu v jednotlivých částech plicních struktur. Pro analýzu budou využita data získaná dle specifikace položka .č 36, | 2 klienti
52. | SW pro automatickou analýzu a hodnocení plicních nodulů min. v rozsahu: vybavení pro hodnocení nízko dávkového CT plicního vyšetření automatickou, případně semiautomatickou detekcí nodulů, jejich rekonstrukcí do 3D a kvantitativní analýzou. Analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (plíce). Měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro vizuální porovnání. | 2 klienti
53. | SW pro plně kvantitativní CT mozkovou objemovou perfuzi min. v rozsahu: zobrazení ve formě přehledných map s distribucí infarktové a penumbrové zóny, vytvořených na základě dat získaných dle specifikace položka .č 35, ve všech skenovaných vrstvách. Rozložení zón bude zobrazeno jednoduchým způsobem pomocí barevného kódování (barevných map), včetně procentuálního vyjádření v indexovém/poměrovém rozložení. Minimální rozsah zobrazených map a kvantifikace pro hodnocení bude, Cerebral Blood Volume (CBV); Cerebral Blood Flow (CBF); mean transit time (MTT); time to peak (TTP). Rozsahu objemu dle specifikace položka č. 21. | 2 klienti
Klientské pracovní místo
54. | 4 kusy - Klientské počítače, každý v minimální konfiguraci: PC na bázi CPU Intel i7; operační paměť min.16GB; disk SSD min. 512 GB; síťové rozhraní LAN Ethernet 10/100/1000Mb/s; USB rozhraní min. 3.0 se zpětnou kompatibilitou; čtecí a zapisovací mechanika CD/DVD; barevný administrativní monitor s matricí min.1920 × 1200, IPS případně PLS, LCD s úhlopříčkou min. 24"; barevný diagnostický medicínský monitor s úhlopříčkou min. 30" a matricí min. 6 Mpx; grafická karta odpovídající požadavkům diagnostického monitoru; klávesnice; myš; operační systém Windows 10, UPS pro zálohu v případě výpadku el. sítě min.10minut. Tyto minimální požadavky musí splňovat každý klientský počítač tohoto požadavku. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
55. | Klientský počítač musí umožnovat ukládat DICOM obrazová data pacienta ze serveru, na integrované CD/DVD vypalovací mechanice a USB média klienta. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Příslušenství
56. | Automatický injektor pro tlakové podání kontrastní látky a fyziologického roztoku , s možností podání různých typů kontrastních látek. Minimálně musí mít zásobník na dvě různé kontrastní látky a jeden zásobník na fyziologický roztok. Spuštění skenu - CT spustí akvizici prostřednictvím programu pro sledování nasycení ROI sledované oblasti na požadovaný treshold. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
57. | Injektor musí splňovat minimálně požadavky pro tlakové IV podání kontrastní látky, pro standardní CT vyšetření s kontrastem, CT perfuzní vyšetření, CT angiografická vyšetření v plném rozsahu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
58. | Ovládání injektoru v ovladovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Další požadavky
59. | Pomucky a prvky pro polohování pacienta při CT vyšetření, včetně fixačních pomucek ( minimálně v rozsahu: matrace pro pacientský stůl, podložka rukou, fixační pásy různých šířek a délek, držák hlavy, pěnové podložky a klíny, držák infuzních lahví, klínová podložka pro nohy) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
60. | Fantomy, jejich držáky a ostatní pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti doporučených výrobcem | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
61. | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, v českém jazyce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
62. | Náhledová kamera na pacienta, včetně náhledového monitoru nebo zobrazení na akviziční stanici | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
63. | Klimatizace prostor vyšetřovny a ovladovny s dostatečným výkonem pro nově instalovanou technologii. Bude dodána včetně instalace, stavebních a dokončovacích činností potřebných k její instalaci. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
64. | Rozvaděč el energie včetně odpovídajícího vyzbrojení, pro připojení CT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
65. | Systémový stůl do ovladovny pro umístění akviziční stanice | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
66. | Dodávka kotevních prvků, propojovacích kanálků, potřebných rámů a dalšího příslušenství nutného pro instalaci všech prvků obsažených v nabídce. Vše včetně istalace, stavební přípravy a dokončovacích prací. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
67. | Dodání nové antistatické podlahové krytiny ve vyšetřovně a ovladovně včetně, pokládky, přípravných a dokončovacích prací.. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
68. | Součástí nabídky bude návrh prostorového uspořádání přístroje v prostorách CT pracoviště | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
69. | Součástí dodávky bude technologický projekt umístění CT, včetně všech souvisejících podkladů ( například: statické posouzení podlahy, posouzení radiační ochrany, posouzení el přívodu, poměry vyzářeného tepla … ). Vypracuje vybraný uchazeč po podpisu smlouvy. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
* uvedený požadavek nemá požadovánu číselnou hodnotu a ze strany uchazeče je vyjádření k plnění tohoto požadavku uvedení textu " Nabídka plní v plném rozsahu bez výjímky". Tímto uchazeč potvrzuje, že uvedená nabídka plní v plném rozsahu a bez omezení daný požadavek a je si vědom důsledkú, pokud uvede nepravdivé nebo matoucí informace.
Prohlašuji, jako uchazeč veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedených v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje.
Uchazeč v nabídce předloží aktuální originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.
V ……………………………………… Dne: .....................................................
Jméno a podpis odpovědné osoby uchazeče: