Technická specifikace

Mycí a dezinfekční automaty

Části:

- Mycí a dezinfekční automaty pro Nemocnici Chomutov o.z.

- Mycí a dezinfekční automaty pro Nemocnici Most, o.z.

- Dezinfektory pro Nemocnici Teplice o.z.

Část č. 1 - Mycí a dezinfekční automaty pro Nemocnici Chomutov o.z.

Umístění:

- 2 ks Oddělení centrálních operačních sálů, Nemocnice Chomutov, o.z.

- 1 ks Oddělení centrální sterilizace, Nemocnice Chomutov, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

Nemocnice Chomutov, oddělení centrální sterilizace – 2 ks

- Plně automatický mycí a dezinfekční automat dvoudveřový s čelním plněním s vyklápěcími prosklenými dvířky

- Ovládací panel se skleněným povrchem nebo s povrchem z tvrzeného plastu umožňující snadné ovládání a čištění

- Nerezová mycí komora s osvětlením

- Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 100 m3/hod (tol. 10 %) s aktivním HEPA filtrem min. třídy H 14

- Vestavěný kondenzátor par

- Oběhové čerpadlo o výkonu min. 600 l/min

- Systém trojí filtrace vody

- Průtokoměr ke kontrole množství napuštěné vody

- Vypouštěcí ventil

- 2 dávkovací čerpadla pro tekuté čisticí prostředky a dezinfekci

- 2 ostřikovací ramena

- Další ostřikovací ramena na vkládaných vozících

- Přímé připojení vozíků k rozvodům vody

- Důkladné vyčištění dutých těles systémem pro injektorové mytí

- Vnější rozměry přístroje max. 1840 x 650 x 710 mm (v x š x h)

- Přístroj je vyroben z vysoce jakostní nerez oceli

- Vysoká tepelná izolace k minimalizaci spotřeby energie

- bojler pro předehřev oplachové vody min. 18 l

- nabízený přístroj musí umožňovat termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.

Příslušenství - Mycí koše celkem pro obě myčky:

- 2 ks transportní vozík s dokovacím systémem

- 2 ks základní vozík

  - 5 podlažní k uložení např. OP instrumentária

  - 4 mycí ramena, s možností vyjmutí všech pater

  - kapacita 10 DIN sít

- 1 ks základní vozík

  - 3 podlažní

  - injektorový vozík k uložení např. MIC instrumentária

  - 2 mycí ramena

  - kapacita 18 injektorových pouzder se silikonovými kryty

  - max. délka nástroje 500 mm

  - max. ø nástroje 11 mm

  - 9 přípojek Luer-lock se silikonovou hadicí 400 mm pro připojení dutých těles o ø 6 mm a 2 mm

  - 9 silikonových podložek pro vložení se silikonovou hadicí 400 mm s otevřeným koncem 400 mm

- 1 ks základní vozík

  - 2 podlažní pro uložení 16 párů OP obuvi

- 20 ks sítová miska DIN

  - 2 výklopná madla

- 1 ks nástavec pro drobné díly uzavíratelný

- 1 ks koš na rozkládací MIC nástroje

- 1 ks nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice

Nemocnice Chomutov, oddělení centrálních operačních sálů – 1 ks

- Samostatně stojící jednodveřový mycí a dezinfekční automat s elektrickým ohřevem

- certifikace dle normy EN ISO 15883-1(shoda doložena certifikátem)

- max. vnější rozměry přístroje (včetně nerezového víka): 835 x 600 x 600 mm (v x š x h)

- nerezové vnější opláštění

- dopředu výklopné celonerezové dveře

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. termické dezinfekce 90°C – 5‘, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C – 10‘, atd.)

- bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy

- zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně

- mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny

- kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- elektricky blokované dveře během mycího cyklu

- automatické dovírání a uzamykání dveří

- vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod (tol. 10 %) s aktivním HEPA filtrem min. třídy H 13

- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až např. 8 sít DIN, 48 GYN zrcátek, 1-2 MIC sad nebo 14 párů OP obuvi

- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min

- skleněný nebo nerezový dotykový ovládací panel s min. 3 tlačítky rychlé volby

- elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 15 zákl. programů a min. 2 volná programová místa)

- 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii

- 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii

- vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- vestavěný změkčovač vody

- násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích

- modulární koncepce vnitřního košového vybavení

- nabízený přístroj musí umožňovat termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.

Příslušenství - Mycí koše:

- vícepatrový koš pro uložení min. 8 ks běžných sítových misek DIN a různých nástavců, mycí/ostřikovací rameno pro každé patro

- 8 ks DIN sít standartní velikosti pro uložení OP instrumentária

- 1x příslušenství pro přípravu MIC instrumentária do délky až 55cm

  - 1 ks injektorový vozík s min. 40 injektorovými tryskami pro duté nástroje

  - 1 ks koš - nástavec 1/2 na rozkládací MIC nástroje

  - 1 ks koš - nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice

  - 1 ks vložka - nástavec/síto s víkem pro velmi drobné díly

  - 1 ks nástavec na OP obuv s 14 držáky pro OP obuv do velikosti 48

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Část č. 2 - Mycí a dezinfekční automaty pro Nemocnici Most o.z.

Umístění:

- 2 ks Oddělení centrálních operačních sálů, Nemocnice Chomutov, o.z.

- 1 ks Oddělení centrální sterilizace, Nemocnice Chomutov, o.z.

- 2 ks Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace, Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

Nemocnice Most, oddělení centrální sterilizace – 2 ks

- Dvoudvéřový - prokládací mycí a dezinfekční automat s elektrickým ohřevem

- Skleněné dveře

- certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (doložení certifikátem)

- s bezpečnostní základovou vanou/podstavcem

- mycí prostor s kapacitou min. 15 mycích DIN sít

- rozměry mycího prostoru musí být min. 675 x 650 x 800 mm (v x š x h)

- elektronická kontrola rotace všech ostřikovacích/mycích ramen v mycím prostoru

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- grafický dotekový displej z tvrzeného plastu nebo skleněný

- komunikace na displeji a dokumentace v českém jazyce

- elektronická volně programovatelná mikroprocesorová řídící jednotka (min. 15 přednastavených programů a min. 30 volných míst) s možností tvorby vlastních programů

- součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10ti let bezplatně

- vestavná tiskárna na čisté straně

- napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet (port RJ-45)

- nabízený přístroj musí umožňovat termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.

- vertikální motorické otevírání dveří směrem nahoru

- blokované dveře během mycího cyklu

- systém přímého připojení pro různé koše s automatickým definováním programu podle magnetického záznamu na koších

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- 3-násobná filtrace mycího roztoku

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- max. vnější rozměry přístroje 2500 x 1150 x 870 mm (v x š x h)

- dvě výkonná oběhová čerpadla o celkovém výkonu minimálně  Qmax 1000 l/min. (min. Qmax 400 l/min pro vnější mytí, min. Qmax 600 l/min pro injektorové mytí)

- min. tři vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí, dezinfekční a neutralizační prostředky

- kontrola dávkování tekutých médií na bázi ultrazvuku nebo elektronickým průtokoměrem

- vestavěný výkonný horkovzdušný sušící agregát s aktivními HEPA filtry min. třídy H 13

- bojler pro předehřátí DEMI vody

- kondenzátor par vč. nerezového opláštění

- možnost budoucího rozšíření o montáž modulu pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou

Příslušenství celkem pro obě myčky:

- 120 ks mycích košů

- 3 ks výškově stavitelný zavážecí/vyvážecí vozík

  - Zavážecí výška min. 800 mm

  - Nastavitelná výška v rozmezí min. ±150 mm,

  - Minimální rozměry 1 050 x 740 x 930 mm (v x š x h)

- 2 ks mycí koš s 5-ti patry na 15 mycích DIN sít

- 1 ks injektorový vozík pro uložení až 7 AN setů

- 3 ks nástavec pro OP obuv s 20 držáky pro OP obuv do velikosti 48

- 1 ks vozík (prázdný) k uložení nástavců ve 2 úrovních

  - zabudované ostřikovací rameno

  - magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku

- 1 ks vozík (prázdný) k uložení 4 DIN vysokých kontejnerů a vík

  - velikost kontejneru: 300 × 300 × 600 mm

  - magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku

- 2 ks injektorový vozík

  - modulový systém až pro 3 MIC-OP sety

  - lze umístit až 26 dutých nástrojů v 6 modulových vložkách s integrovanými tryskami /adaptéry

  - horní a spodní úroveň volná k uložení sítových misek

  - připojení pro sušení horkým vzduchem

  - magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku

- číselné značkovače sít v koších min. 30 čísel (od každého čísla min. 10 ks)

- 5 ks nástavec síťový koš s víkem a přepážkami (půlený)

  - Minimální rozměry 70 x 250 x 170 mm (v x š x h)

- 1 ks síto na dudlíky malé

- 1 ks síto na dudlíky velké

- 30 ks krycí víka na mycí koše

- 20 ks krycí víka na mycí koše – poloviční

- 10 ks sítová miska s víkem na drobné díly – oko velikosti 3 mm

- 5 ks sítová miska s víkem na drobné díly – oko velikosti 1 mm

- 5 ks síto s víkem na jehly

  - Minimální rozměry 85 x 60 x 60 (v x š x h)

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Část č. 3 - Dezinfektory pro Nemocnici Teplice o.z.

Umístění:

- 2 ks Interní oddělení, Nemocnice Teplice, o.z.

- 1 ks Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Teplice, o.z.

- 1 ks Ortopedické oddělení, Nemocnice Teplice, o.z.

- 1 ks Rehabilitační oddělení, Nemocnice Teplice, o.z.

- 3 ks Chirurgické oddělení, Nemocnice Teplice, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

- Samostatně stojící mycí automat

- Materiál opláštění i vnitřní kabiny z nerezu

- Mycí komora je z 1 ks hlubokotažné oceli

- Jednodveřový přístroj

- K mytí a dezinfekci podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Minimálně 1 mísa a 1 láhev zároveň

- Možnost přizpůsobení držáku všem typům podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Musí umožnit úpravu programu dle přání zákazníka

- Elektronické ovládání minimálně 13 trysek

- Objem mycí komory minimálně 64 litrů

- Splňující požadavky EN ISO 15883-1/3

- Hlučnost maximálně 70 dB

- Teplota teplé vody maximálně 60 °C

- Napojení odpadu do podlahy

- Krátký program maximálně 9 minut

- Standardní program maximálně 10 minut

- Intenzivní program maximálně 12 minut

- Napětí 230 V či 380 V

- Příslušenství:

  - Držák na podložní mísy a na láhve

- Záruka minimálně 24 měsíců

- Prostor pro instalaci myčky (maximální vnější rozměry myčky) je (šířka x hloubka): 87,5 cm x 58 cm

- Součástí cenové nabídky musí být ekologická likvidace stávající myčky (dle níže uvedeného seznamu) včetně vystavení protokolu o ekologické likvidaci

  - Interní oddělení -  2 x Meiko Topline 20

  - Gynekologicko-porodnické oddělení - Meiko Topline 20

  - Ortopedické oddělení - Meiko KD20.2 AP

  - Rehabilitační oddělení - Meiko KD 20.1 AP

  - Chirurgické oddělení- 3x Meiko Topline 20

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.