# Technická specifikace

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory

Část č. 1: Plazmové sterilizátory - Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z.

Popis:

Plazmové sterilizátory pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., a Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Umístění:

- 1 ks Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace, Nemocnice Chomutov, o.z.

- 1 ks Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace, Nemocnice Děčín, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

  - prokládací dvoudvéřový plazmový sterilizátor s možností využívat jako jednodvéřový

  - shoda s ČSN EN 14937

  - sterilizátor provede sterilizaci na hladině bezpečné sterility 10-6 SAL dle platné legislativy České republiky a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

  - sterilizátor je vybaven nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře

  - součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10ti let bezplatně vč. napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů přes ethernet

  - sterilizátor ukládá protokoly o provedených cyklech ve formě pdf a datových souborů na síťové úložiště pro další zpracování

  - délka standardního cyklu maximálně 50 min.

  - sterilizační teplota maximálně 56°C

  - vybaven krátkým cyklem na balené nástroje bez dutin, maximální délka cyklu 29 min

  - přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního media

  - vybaven systémem rozpoznání reziduální vlhkosti a včasného přerušení cyklu bez zbytečného vypotřebování sterilizačního media

  - akustické či světelné oznámení ukončeného vyhovujícího sterilizačního cyklu

  - akustické oznámení nevyhovujícího sterilizačního cyklu (jiný než vyhovující)

  - bez rizika ulpívání reziduí

  - po sterilizaci bez reziduí H2O2 na sterilizovaných zdravotnických prostředcích a sterilizačních obalech tzn. ihned k použití

  - vhodný pro sterilizaci chirurgických nástrojů

  - vhodný pro sterilizaci jednokanálových flexibilních endoskopů

  - generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře

  - objem sterilizační komory minimálně 150 l

  - minimální rozměr sterilizační komory 400 x 500 x 700 mm (v x š x h) – musí být umožněno vsázky 3D optiky v kleci bez obalu o délce 640 mm

  - maximální vnější rozměry 1850 x 800 x 1100 mm (v x š x h)

  - vyjímatelná police pro možnost vkládání velkoobjemových zdravotnických prostředků

  - dotykový displej s českým menu o velikosti uhlopříčky min. 280 mm

  - připojení třífázové 380 V, jistič 32 A, 50 Hz

  - zasouvací dveře komory – prostorově nenáročné

  - nožní pedál pro ovládání dveří

  - vybavení čtečkou čárových kódů

  - USB vstup pro stahování a odesílání údajů např. o sterilizačním cyklu

  - sterilizační médium peroxid vodíku - balen v bezpečnostním balení s identifikátorem upozorňujícím na porušení obalu a úniku peroxidu vodíku z uzavřeného balení

  - jednoduchá manipulace při výměnách balení peroxidu vodíku bez rizika poleptání obsluhy, uzavřený systém – jednorázové kazety pro více cyklů

  - skladování balení sterilizačního média při pokojové teplotě

  - automatická kontrola šarže a exspirace balení sterilizačního media před vkládáním balení do přístroje

  - rychlé, on-line testování BIO indikátory s rychlým vyhodnocením do 30 min

  - potvrzení o provedení validace dle normy ČSN EN ISO 14937

  - servisní přístup ke stroji bez nutnosti vysunutí ze zabudovaného a zaplášťovaného prostoru

  - součástí dodávky je nerezové oplechování

  - součástí dodávky předinstalační projektová dokumentace instalační přípravy do připravených prostor – včetně finálního zakrytování a začištění a stavební úpravy na místě instalace

  - v rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

  - záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

    - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

    - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

Část č. 2: Parní sterilizátory pro Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most o. z.

Popis:

Parní sterilizátory pro sterilizaci a dekontaminaci materiálu oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most o. z.

Umístění:

- 1 ks Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Most, o.z.

- 1 ks Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Most, o.z.

Parní sterilizátor velký – 1 ks

Požadované minimální technické požadavky:

  - horizontální jednodveřový laboratorní parní sterilizátor pro sterilizaci a dekontaminaci pevných, porézních i dutých materiálů včetně kapalin v uzavřených lahvích

  - maximální vnější rozměry 1890 x 860 x 1320 mm (v x š x h) – pro nastěhování dveřmi šířky 900 mm

  - maximální hmotnost 410 kg

  - válcová horizontální sterilizační komora s vestavbami a zásuvným systémem pro manipulaci s materiálem

  - minimální celkový objem komory 360 l

  - minimální rozměr sterilizační komory průměr 650 mm x hloubka 950 mm

  - minimální využitelná výška komory 550 mm

  - vertikálně zasouvací dveře komory – prostorově nenáročné

  - sterilizační komora a parní generátor z ušlechtilé oceli

  - rám a obložení přístroje z ušlechtilé oceli

  - komora přístroje je těsněná silikonovým těsněním ovládaným stlačeným vzduchem pro zabezpečení maximální těsnosti i při přechodu jednotlivých částí programu z podtlaku do přetlaku a zpět i při výpadku proudu

  - pneumaticky ovládané ventily

  - rozsah sterilizační teploty do +148°C

  - ovládací grafická jednotka s odolným dotykovým displejem

  - na čelní straně přístroje dostupný nouzový bezpečnostní vypínač

  - na čelní straně přístroje viditelné manometry zobrazení tlaku komory a vyvíječe páry pro snadnou kontrolu stavu přístroje při vypnutí

  - všechny rozvody v přístroji v kombinaci ušlechtilé oceli či teflonu

  - elektrický parní generátor o příkonu min. 16 kW

  - horizontálně uložená vodookružná vývěva pro zabezpečení maximální účinnosti hloubky vakua, dokonalého sušení a dlouhé životnosti

  - chladič odvodu kondenzátu - konečná  teplota odpadní vody na výstupu pod 80°C

  - jednotka kompresor jako zdroj tlakového rozvodu pro sterilizátor s minimálními parametry: tlak 8 bar/ 360 l/min

  - jednotka pro přívod stlačeného vzduchu z rozvodu kompresoru

  - sada pro ovládání přívodu externího média -  voda a tlakový vzduch

  - jednotka pro rychlé ochlazování - systém vnitřních ventilátorů a deskového výměníku tepla pro zajištění cirkulace a chlazení v komoře

  - bezpečnostní tepelný blok pro bezpečnou manipulaci při sterilizaci kapalin v uzavřených nádobách

  - dekontaminační cyklus včetně sterilizačního filtru - proces k dekontaminaci materiálů kategorie III s rizikem kontaminace patogeny a zajištění bezpečnosti obsluhy

  - funkce řízení podle Fo

  - programy pro ohřev a udržování teploty

  - ethernet port pro připojení k PC

  - software pro připojení k PC - pro dálkovou archivaci dat na PC (archivace, tisk protokolů ve formátu A4 a graf cyklu)

  - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - na PC k zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

  - součástí dodávky je provedení validace v rozsahu IQ, OQ

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

  - v rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

  - záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Parní sterilizátor malý – 1 ks

Požadované minimální technické požadavky:

  - horizontální jednodveřový laboratorní parní sterilizátor pro sterilizaci a dekontaminaci pevných, porézních i dutých materiálů včetně kapalin v uzavřených lahvích

  - maximální vnější rozměry 1890 x 860 x 1020 mm (v x š x h) – pro nastěhování dveřmi šířky 900 mm

  - maximální hmotnost 370 kg

  - válcová horizontální sterilizační komora s vestavbami a zásuvným systémem pro manipulaci s materiálem

  - minimální celkový objem komory 260 l

  - minimální rozměr sterilizační komory průměr 650 mm x hloubka 650 mm

  - minimální využitelná výška komory 550 mm

  - vertikálně zasouvací dveře komory – prostorově nenáročné

  - sterilizační komora a parní generátor z ušlechtilé oceli

  - rám a obložení přístroje z ušlechtilé oceli

  - komora přístroje je těsněná silikonovým těsněním ovládaným stlačeným vzduchem pro zabezpečení maximální těsnost i při přechodu jednotlivých částí programu z podtlaku do přetlaku a zpět i při výpadku proudu

  - pneumaticky ovládané ventily

  - rozsah sterilizační teploty do +148°C

  - ovládací grafická jednotka s odolným dotykovým displejem

  - na čelní straně přístroje dostupný nouzový bezpečnostní vypínač

  - na čelní straně přístroje viditelné manometry zobrazení tlaku komory a vyvíječe páry pro snadnou kontrolu stavu přístroje při vypnutí

  - všechny rozvody v přístroji v kombinaci ušlechtilé oceli a teflonu

  - elektrický parní generátor o příkonu min. 16 kW

  - vodookružná vývěva nejvyšší kvality horizontálně uložená pro zabezpečení maximální účinnosti hloubky vakua, dokonalého sušení a dlouhé životnosti

  - chladič odvodu kondenzátu - konečná  teplota odpadní vody na výstupu pod 80°C

  - jednotka kompresor jako zdroj tlakového rozvodu pro sterilizátor s minimálními parametry: tlak 8 bar/ 360l/min.

  - jednotka pro přívod stlačeného vzduchu z rozvodu kompresoru

  - sada pro ovládání přívodu externího média -  voda a tlakový vzduch

  - jednotka pro rychlé ochlazování - Systém vnitřních ventilátorů a deskového výměníku tepla pro zajištění cirkulace a chlazení v komoře

  - bezpečnostní tepelný blok pro bezpečnou manipulaci při sterilizaci kapalin v uzavřených nádobách

  - dekontaminační cyklus včetně sterilizačního filtru - proces k dekontaminaci materiálů kategorie III s rizikem kontaminace patogeny a zajištění bezpečnosti obsluhy

  - funkce řízení podle Fo

  - programy pro ohřev a udržování teploty

  - ethernet port pro připojení k PC

  - software pro připojení k PC - pro dálkovou archivaci dat na PC (archivace, tisk protokolů ve formátu A4 a graf cyklu)

  - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - na PC k zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

  - součástí dodávky je provedení validace v rozsahu IQ, OQ

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

  - v rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

  - záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

    - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady

    - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

Část č. 3: Parní sterilizátory – centrální operační sály a centrální sterilizace Nemocnice Chomutov, o. z.

Popis:

Parní sterilizátory pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Umístění:

- 4 ks Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

Centrální sterilizace – 2 ks

  - parní sterilizátor o objemu komory 8 sterilizačních jednotek (600 litrů – tol. 10%)

  - splňující vyhlášku MZ č. 306/2012 Sb.,  o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění a normu ČSN EN 285

  - prokládací provedení

  - pro úsporu prostoru provedení přístrojů s jediným společným servisním prostorem

  - nerezová kvádrová komora se stabilním předehřevem

  - integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým nebo membránovým odplyněním

  - ovládání výklopným ergonomicky nastavitelným barevným dotykovým displejem na zavážecí straně

  - motorické ovládání dveří s pružinovým systémem bez protizávaží

  - air detektor pro kontinuální kontrolu přítomnosti nekondenzovatelných plynů v komoře

  - dotykový ovládací display na zavážecí straně o velikosti min. 12“

  - zavážecí systém společný pro oba přístroje (4 ks transportní vozík, 3 ks zavážecí vozík)

  - integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu

  - z důvodu vyšší ergonomie ovládací displeje vedle komory a ne nad komorou, umístěné mimo tepelně exponovanou zónu

  - software pro dokumentaci procesů (nezávislá na archivace dat, vzdálený monitoring)

  - součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10ti let bezplatně vč. napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů přes ethernet

  - zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displeji

  - obkladové plechy a lišty na čistou stranu v kombinaci s nerezovou stěnou

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

  - v rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

  - Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

COS 1.NP – 1 ks

  - parní sterilizátor o objemu komory 8 sterilizačních jednotek (600 litrů – tol. 10%)

  - splňující vyhlášku MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění a normu ČSN EN 285

  - jednodveřové provedení

  - nerezová kvádrová komora se stabilním předehřevem

  - integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým nebo membránovým odplyněním

  - ovládání výklopným ergonomicky nastavitelným barevným dotykovým displejem na zavážecí straně

  - motorické ovládání dveří s pružinovým systémem bez protizávaží

  - air detektor pro kontinuální kontrolu přítomnosti nekondenzovatelných plynů v komoře

  - dotykový ovládací display na zavážecí straně o velikosti min 12“

  - zavážecí systém půlený (1 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík)

  - integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu

  - z důvodu vyšší ergonomie ovládací displeje vedle komory a ne nad komorou, umístěné mimo tepelně exponovanou zónu

  - software pro dokumentaci procesů (nezávislá na archivace dat, vzdálený monitoring)

  - součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10ti let bezplatně vč. napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů přes ethernet

  - zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displeji

  - nerez obkladové plechy

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

  - v rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

  - záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

COS 2.NP – 1 ks

  - parní sterilizátor o objemu komory 4 sterilizačních jednotek (300 litrů – tol. 10%)

  - splňující vyhlášku MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění a normu ČSN EN 285

  - jednodveřové provedení

  - zrcadlové provedení se servisním přístupem zprava

  - nerezová kvádrová komora se stabilním předehřevem

  - integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým nebo membránovým odplyněním

  - ovládání výklopným ergonomicky nastavitelným barevným dotykovým displejem

  - motorické ovládání dveří s pružinovým systémem bez protizávaží

  - air detektor pro kontinuální kontrolu přítomnosti nekondenzovatelných plynů v komoře

  - dotykový ovládací display velikosti min 12“

  - zavážecí systém (1 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík)

  - integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu

  - z důvodu vyšší ergonomie ovládací display vedle komory a ne nad komorou, umístěný mimo tepelně exponovanou zónu

  - software pro dokumentaci procesů (nezávislá na archivace dat, vzdálený monitoring)

  - součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10ti let bezplatně vč. napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů přes ethernet

  - zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displeji

  - nerez obkladové plechy

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

  - v rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

  - záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

    - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady

    - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

Část č. 4: Parní sterilizátor – centrální operační sály Nemocnice Most, o. z.

Popis:

Parní sterilizátor pro centrální operační sály Nemocnice Most, o.z..

Umístění:

- 1 ks Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace, Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

  - parní sterilizátor o objemu komory 1 sterilizační jednotky (70 litrů – tol. 10%)

  - splňující vyhlášku MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění a normu ČSN EN 285

  - jednodveřové provedení

  - nerezová kvádrová komora se stabilním předehřevem

  - integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým nebo membránovým odplyněním

  - ovládání barevným dotykovým displejem

  - motorické zavírání a otvírání dveří – posun nahoru/dolů

  - policový systém se 2 policemi

  - integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu

  - zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displeji

  - nerez obkladové plechy

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

  - v rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

  - záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

    - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady

    - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.