Technická specifikace

Část 1: Endoskopická sestava I.

Popis:  Endoskopická sestava pro endoskopická vyšetření u gastroendoskopických výkonů.

Seznam požadovaných položek:

Sestava – 1 ks (Nemocnice Most, Centrální endoskopie)

- 1 ks	Plochý monitor

- 1 ks	Videoprocesor

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Insuflační jednotka

- 1 ks	Oplachová pumpa

- 1 ks	Odsávací pumpa

- 1 ks	Elektrokoagulační jednotka

- 1 ks	Přístrojový vozík

- 1 ks	Spirální (motorový) videoenteroskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plochý monitor

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 26“ a maximálně 32“

- Certifikace MDE

- Rozlišení obrazu minimálně 1920 x 1080

- Kontrast minimálně 500:1

- Pozorovací úhel minimálně 178°

- Antireflexní úprava povrchu obrazové plochy

- Připojení ke kamerové jednotce

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

Videoprocesor

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fibroendoskopy a chirurgické aplikace s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV).

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.

- Zařízení umožňuje vysoké rozlišení obrazu ve formátu HDTV pro možné elektronické zvětšení obrazu v kombinaci s výše uvedeným selektivním osvětlením tkáně automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu.

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm).

- Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Zoom 1,2 a 1,5x.

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu.

- Automatické nastavení bílé anebo ručně přes čelní panel.

- Zmrazení obrazu – z klávesnice, z endoskopu a z programovatelného tlačítka panelu.

- Možnost ovládání nastavení z – endoskopu- 4 programovatelná tlačítka, 2 z panelu procesoru, 4 z klávesnice, pomocí pedálů vždy s volbou funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastaven světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, PoP, formát obrazu apod.

- Iris Mode – potlačení odlesků v obraze – celoplošné/místní/kombinované.

- Kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (úložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace.

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému - white balance, Iris mode, enhancement, image size, color tone atd.

Zdroj světla

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace.

- Možnost jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu.

- Automatické uložení předchozího nastavení.

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.

- Automatické nastavení intenzity osvitu

- Hlavní vyšetřovací lampa – minimálně 300W xenonová lampa

- Průměrná životnost lampy – minimálně 500 provozních hodin

- Záložní lampa – minimálně 12V/35W  halogen

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Insuflační pumpa

- Maximální tlak přiváděného plynu 45 kPa

- Možnost nastavení časovače

- Indikace zdrojového tlaku prostřednictvím minimálně 5-ti kontrolek

- Kontrola minimálního tlaku 0,3 MPa v láhvi

- Možnost připojení přiváděného plynu jak z tlakové nádoby CO2, tak i z centrálního rozvodu CO2

Oplachovací pumpa

- Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

- Kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka

- Ovládání přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)

- Průtok maximálně 750ml/min přes pracovní kanál

- Průtok maximálně 30ml/min přes přídavný oplachový kanál

- Držák pro přenášení

- Nádoba na vodu - obsah 2 l. autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo.

- Vakuometr.

- Mikrobiofiltr.

- Odsávací láhev minimálně 2,0 litru.

- Držák pro přenášení.

- Nominální vakuum 85 kPa.

- Výkon minimálně 20 L / min.

Multioborový elektrokoagulační generátor

- Vysokofrekvenční monopolární/bipolární elektrochirurgický generátor s primárním určením pro řezání a koagulaci při endoskopické chirurgii v gastrointestinálním traktu.

- Použitelný pro endoskopické/bronchoskopické přístroje.

- Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci.

- Monopolární i bipolární koagulace.

- Vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy:

  - typy módů: 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

- - PureCut, Efekt 1,2,3  (Čistý řezací mód)

- - BlendCut, Efekt 1,2,3,4,5  (Smíšený řezací mód)

- - PulseCut Slow, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní pomalý mód)

- - PulseCut Fast, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní rychlý mód)

- 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

- - SoftCoag, Efekt 1,2,3,4,5  (Jemná koagulace)

- - ForcedCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Silnějsí koagulace)

- - PowerCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Nejsilnější koagulace)

- - SpreyCoag, Efekt 1,2,3  (Sprejová koagualce)

- Vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy:

- typy módů: 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty:

- - BipolarCut, Efekt 1,2,3

- 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty:

- - BisoftCoag, Efekt 1,2,3

- - AutoCoag, Efekt 1,2,3

- - RFCoag, Efekt 1,2,3

- Základní frekvence cca. 430 kHz.

- Maximální výstup cca. 120 W.

- Ovládání výstupu nožním pedálem.

- Dotykový displej.

- Kompatibilita s modulem pro argon plasma koagulaci.

Přístrojový vozík

- Musí být nabídnut pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů

- Vybavený isolačním transformátorem

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

- Minimálně dvě kolečka musí být bržděná

- Musí být vybaven příslušenstvím jako např. zásuvka na klávesnici, kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru, manipulační madla a příslušenství

- Musí být opatřen speciální povrchovou úpravou laku - tzv. antistatický matový lak

- Nejlépe pět polic, minimálně jedna výsuvná

- Držák nejméně pro dva endoskopy

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

Spirální (motorový) videoenteroskop

- Videoenteroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.

- Zobrazovací systém - barevný CCD čip a zajištění vstupu a výstupu, pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu.

- Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží:

- endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů

- Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV).

- Optický systém:

- zorné pole minimálně 140°

- směr pohledu přímý pohled

- hloubka pole minimálně 2 - 100 mm

- minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm

- Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně 12,0 mm

- zevní průměr tubusu maximálně 12,0 mm

- pracovní délka minimálně 1600 mm

- celková délka maximálně 2345 mm

- Jednorázová spirála:

- zevní průměr maximálně 19,0 mm

- maximální zevní průměr 32,0 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm.

- Ohybová část – rozsah anulace:

- nahoru minimálně 180°

- dolů minimálně 180°

- doleva minimálně 160°

- doprava minimálně 160°

- Přídavný oplachový kanál – požadován.

- Součástí nabídky bude kontrolní jednotka pro motorické ovládání spirály, náustek a lubrikační gel EndoLan.

Přístroje musí být plně propojitelné - kompatibilní (vzájemně spojitelné) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být toto vybavení plně propojitelné - kompatibilní (vzájemně spojitelné) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-H185L; CF-Q160L; CF-Q165L; CF-Q165L; CF-20L), horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-XP180N; GIF-Q165; GIF-Q165; GIF-Q165; GIF-Q165; GIF-Q165; GIF-E), duodenoskopů (TJF-160VR; TJF-145), s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190) tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent),  na kterékoliv pracoviště Gastroskopie a ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používanému automatickému dezinfektoru miniETD Plus GA a ETD4 GA.

Část 2: Endoskopická sestava  II.

Popis: Endoskopická sestava pro endoskopická vyšetření za pomoci RTG přístroje u gastroendoskopických výkonů.

Seznam požadovaných položek:

Sestava – 1 ks (Nemocnice Most, Centrální endoskopie)

- 1 ks	Plochý monitor

- 1 ks	Videoprocesor

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Oplachová pumpa

- 1 ks	Odsávací pumpa

- 1 ks	Elektrokoagulační jednotka

- 1 ks	Přístrojový vozík

- 1 ks	Terapeutický videoduodenoskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plochý monitor

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 26“ a maximálně 32“

- Certifikace MDE

- Rozlišení obrazu minimálně 1920 x 1080

- Kontrast minimálně 500:1

- Pozorovací úhel minimálně 178°

- Antireflexní úprava povrchu obrazové plochy

- Připojení ke kamerové jednotce

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

Videoprocesor

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fibroendoskopy a chirurgické aplikace s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV)

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév

- Zařízení umožňuje vysoké rozlišení obrazu ve formátu HDTV pro možné elektronické zvětšení obrazu v kombinaci s výše uvedeným selektivním osvětlením tkáně automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm)

- Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Zoom 1,2 a 1,5x.

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Automatické nastavení bílé anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu – z klávesnice, z endoskopu a z programovatelného tlačítka panelu

- Možnost ovládání nastavení z – endoskopu- 4 programovatelná tlačítka, 2 z panelu procesoru, 4 z klávesnice, pomocí pedálů vždy s volbou funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastaven světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, PoP, formát obrazu

- Iris Mode – potlačení odlesků v obraze – celoplošné/místní/kombinované

- Kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (úložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému - white balance, Iris mode, enhancement, image size, color tone atd

Zdroj světla

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace

- Možnost jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév

- Automatické nastavení intenzity osvitu

- Hlavní vyšetřovací lampa – minimálně 300W xenonová lampa

- Průměrná životnost lampy – minimálně 500 provozních hodin

- Záložní lampa – minimálně 12V/35W  halogen

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Oplachovací pumpa

- Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

- Kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka

- Ovládání přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)

- Průtok maximálně 750ml/min přes pracovní kanál

- Průtok maximálně 30ml/min přes přídavný oplachový kanál

- Držák pro přenášení

- Nádoba na vodu - obsah 2 l. autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo

- Vakuometr

- Mikrobiofiltr

- Odsávací láhev minimálně 2,0 litru

- Držák pro přenášení

- Nominální vakuum 85 kPa

- Výkon minimálně 20 L / min

Multioborový elektrokoagulační generátor

- Vysokofrekvenční monopolární/bipolární elektrochirurgický generátor s primárním určením pro řezání a koagulaci při endoskopické chirurgii v gastrointestinálním traktu.

- Použitelný pro endoskopické/bronchoskopické přístroje.

- Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci.

- Monopolární i bipolární koagulace.

- Vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy:

  - typy módů: 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

  - PureCut, Efekt 1,2,3  (Čistý řezací mód)

  - BlendCut, Efekt 1,2,3,4,5  (Smíšený řezací mód)

  - PulseCut Slow, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní pomalý mód)

  - PulseCut Fast, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní rychlý mód)

- 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

  - SoftCoag, Efekt 1,2,3,4,5  (Jemná koagulace)

  - ForcedCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Silnějsí koagulace)

  - PowerCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Nejsilnější koagulace)

  - SpreyCoag, Efekt 1,2,3  (Sprejová koagualce)

- Vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy:

  - typy módů: 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty: BipolarCut, Efekt 1,2,3

- 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty:

  - BisoftCoag, Efekt 1,2,3

  - AutoCoag, Efekt 1,2,3

  - RFCoag, Efekt 1,2,3

- Základní frekvence cca. 430 kHz

- Maximální výstup cca. 120 W

- Ovládání výstupu nožním pedálem

- Dotykový displej

- Kompatibilita s modulem pro argon plasma koagulaci

Přístrojový vozík

- Musí být nabídnut pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů

- Vybavený isolačním transformátorem

- Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

- Minimálně dvě kolečka musí být bržděná

- Musí být vybaven příslušenstvím jako např. zásuvka na klávesnici, kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru, manipulační madla a příslušenství

- Musí být opatřen speciální povrchovou úpravou laku - tzv. antistatický matový lak

- Nejlépe pět polic, minimálně jedna výsuvná

- Držák nejméně pro dva endoskopy

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

Terapeutický videoduodenoskop

- Terapeutický videoduodenoskop je vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod.

- Terapeutický videoduodenoskop je vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária tzv. "V" drážkou v můstku, která slouží pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě. Drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035" ve středu drážky a vodícího drátu 0,025" ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose videoduodensokopu ( "Dual lock" V system ).

- Terapeutický videoduodenoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév

- Zobrazovací systém - barevný CCD čip a zajištění vstupu a výstupu, pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu.

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 100°

  - směr pohledu 5° šikmý pohled

  - hloubka pole minimálně 5,0 – 60,0 mm

  - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 10,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 12,0 mm

  - pracovní délka minimálně 1200,0 mm

  - celková délka maximálně 1600,0 mm

  - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 4,2 mm.

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně120°

  - dolů minimálně 90°

  - doprava minimálně 110°

  - doleva minimálně 90°

Přístroje musí být plně propojitelné - kompatibilní (vzájemně spojitelné) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být toto vybavení plně propojitelné - kompatibilní (vzájemně spojitelné) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-H185L; CF-Q160L; CF-Q165L; CF-Q165L; CF-20L), horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-XP180N; GIF-Q165; GIF-Q165; GIF-Q165; GIF-Q165; GIF-Q165; GIF-E), duodenoskopů (TJF-160VR; TJF-145), s videoprocesory (CV-190, CV-180, CV-145) a se zdroji studeného světla (CLV-190, CLV-180, CLE-145) tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent),  na kterékoliv pracoviště Gastroskopie a ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používanému automatickému dezinfektoru miniETD Plus GA a ETD4 GA.