Robotický systém pro spinální operace

Popis:

Robotický systém pro spinální operace pro neurochirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Robotický systém se skládá z robotického systému pro spinální operace a robotického operačního stolu Jacksonova typu.

Robotický systém pro spondylochirurgické operace zajišťuje zvýšení bezpečnosti operačních zákroků, minimalizace peroperačních rizik spojených se všemi typy instrumentovaných výkonů na páteři ve smyslu dosažení nejvyšší v současné době dostupné přesnosti zavedení páteřních implantátů (tyče, šrouby dlahy, náhrady disků a obratlových těl) s ideálním zavedením implantátů v 98-100%. Současně eliminuje riziko nákladných reoperací a minimalizuje riziko peroperačního poškození nervových, cévních a ostatních životně důležitých anatomických struktur.

Robotický operační stůl Jacksonova typu kromě optimální polohy eliminující kompresi břišních struktur a zvýšené krvácení současně umožňuje bezpečné korekce všech typů deformit intraoperační pozvolnou korekcí zakřivení páteře s možností aplikace trakční zátěže na všechny segmenty páteře za splnění plné radiolucentnosti.

Seznam požadovaných položek:

Část 1

- 1 ks	Robotický systém pro spinální operace

Část 2

- 1 ks	Robotický operační stůl Jacksonova typu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Robotický systém pro spinální operace

- Systém se skládá z:

  - Robotický navigační systém

  - Samostatná plánovací stanice

  - Softwarová a hardwarová kompatibilita a propojení se stávajícím vybavením (O-ARM)

  - Vybavení pro dvě operační síta pro dvě po sobě následující robotické operace

  - 2 kompatibilní vrtačky

  - Radiofrekvenční bipolární generátor s plazmovou koagulací

- Platforma robotického navigačního systému umožňujícího přesné zavádění spinálních implantátů podle připraveného 2D a 3D plánu (kombinace benefitu robotické a navigační technologie v jednom systému)

- Integrovaný navigační systém

- Indikace pro operace celé páteře (krční, hrudní, bederní, sakrum a sakro-iliakální klouby)

- Navigované zavádění šroubů i mezitělových implantátů

- Otevřený systém s možností modulárního rozšíření pro výkony kraniální neurochirurgie

- Dotykový monitor s interaktivním ovládáním

- Kompatibilita s dostupnými předoperačními a intraoperačními zobrazovacími metodami (peroperační CT, O-ARM, intraoperační 2D fluoroskopie)

- Plně mobilní systém s možností využití na jakémkoliv operačním sále

- Nefixovaný „frameless“ systém (bez fixace k operačnímu stolu) zajišťující kompatibilitu se stávajícími modely operačních stolů včetně karbonového stolu a Jacksonského stolu

- Bez nutnosti změny stavebních dispozic stávajících operačních sálů (prostor, dveře, podlahy, napájení)

- Stabilní systém zajišťující dostatečnou přesnost

- Intraoperační detekce změny polohy pacienta i instrumentů zvyšující bezpečnost i přesnost systému, zpětná vazba mezi systémem a operatérem

- Monitoring integrity robotického systému se zpětnou vazbou

- Kontrola nepřiměřeného přítlaku instrumentů na rameno robota se zpětnou vazbou

- Otevřený systém s možností používání široké škály spinálních implantátů různých výrobců

- Možnost minimálně invazivních stabilizací včetně perkutánních systémů bez nutnosti zavádění K-krátů

- Oddělená plánovací stanice

- DICOM kompatibilita (minimálně Storage, Worklist, Query)

- Připojení do stávající MARIE PACS

- Robotický navigační systém a plánovací stanice musí splňovat níže uvedené další požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.

- Radiofrekvenční bipolární generátor s plazmovou koagulací

  - Spojení výhod radiofrekvenční bipolární koagulace a monopolárního řezu/nebo koagulace

  - Monopolární mód řezu a koagulace pomocí plazmy (omezení nekrotizace a tepelného poškození tkáně)

  - Radiofrekvenční bipolární mód

  - redukovaná termální a zánětlivá zátěž okolní tkáně

  - Minimalizace dýmu umožňující lepší vizibilitu

  - Generátor s dotykovým displejem s paměťovým nastavením energie a peristaltickou pumpou na fyziologický roztok

  - Generátor musí být určen pro řez a koagulaci, stavění krvácení včetně krvácení z kostí, resekci a stavění krvácení

  - Příslušenství pro koagulaci nebo rež plazmou:

    - Aktivní rukojeť s polohovatelnou nožovou sondou

    - Aktivní rukojeť s jehlovou elektrodou

  - Příslušenství pro radiofrekvenční bipolární koagulaci a resekci

    - Bipolární radiofrekvenční sonda s integrovaným proplachem (využití při operacích skoliózy a hypofýzy)

    - Bipolární radiofrekvenční sonda flexibilní s integrovaným proplachem a zdrojem světla (skolióza, hypofýza)

    - Bipolární radiofrekvenční sonda s integrovaným proplachem, průměr 3,4 mm (skolióza, hypofýza)

    - Bipolární radiofrekvenční sonda s integrovaným proplachem polohovatelná s proměnnou velikostí aktivní části (skolióza, hypofýza)

Robotický operační stůl Jacksonova typu

- Mobilní operační stůl s kloubovou, otevřenou rámovou konstrukcí (Jackson spinal table) pro chirurgické výkony na páteři, včetně trakčního systému pro krční páteř a příslušenství

- Plně radiolucentní  konstrukce rámu pro snadný přístup zobrazovacích zařízení (C-rameno nebo O-Arm) a snímkování bez artefaktů ze všech směrů v průběhu chirurgického výkonu

- Dvě motorizované nohy pro bezpečné uchycení a nastavení operačního rámu s klouby.

- Možnost flexe a extenze páteře díky kloubovému mechanismu ve středu rámu operačního stolu

- Možnost rám ohýbat na radiolucentních kloubech a vytvořit v průběhu výkonu minimálně 35 stupňů flexe (/\) nebo minimálně 20 stupňů extense (\/)

- Režim automatického zachování pozice operačního pole při změně nastavení kloubů rámu

- Režim automatické fixace libovolné strany (hlavy, nebo nohou pacienta) stolu při pohybu kloubů rámu

- Ovládání pomocí dálkového ovladače se zobrazením aktuálního nastavení stolu

- Možnost uložit pozici nastavení operačního stolu do paměti ovladače

- Možnost položení pacienta v pozici na zádech i na břiše (prone/supine position) při zachování plné radiolucetní funkcionality stolu

- Pohyblivá opora torsa pacienta umožňující bezpečně měnit pozici při flexi/extensi v průběhu výkonu

- Minimální nosnost (maximální váha pacienta) 225 kg

- Minimální délka radiolucentního rámu 205 cm

- Minimální šířka radiolucentního rámu 45 cm

- Laterální náklony minimálně ± 15  ̊

- Trandelburg pozice minimálně 15  ̊ (ze základní pozice)

- Výškový rozsah - minimální výška maximálně 51 cm

- Výškový rozsah - maximální výška minimálně 119 cm

- Součásti a příslušenství požadované v rámci dodávky:

  - Vlastní dvousloupová, mobilní základna operačního stolu s možností zkrácení, když není osazena operačním rámem

  - Radiolucentní kloubový rám

  - Hrudní pohyblivá opora pro torso pacienta

  - 2 ks	Područky nastavitelné v 5ti směrech včetně polstrování

  - 1 ks	Radiolucentní retractor adapter – 15cm eurolišta

  - 2 ks	Universální adapter na 15cm eurolištu

  - 2 ks	Bezpečnostní pás pro upevnění pacienta

  - Nastavitelný vak na nohy pacienta

  - Radiolucetní deska pro oporu nohou včetně polstrování

  - 6 ks	Polohovací polštář z vhodné pěny

  - Kit pro hlavu a obličej pacienta při pozici na břiše

  - Trakční systém pro krční páteř (kompletní set: montážní set na stůl, základna pro Cervical management a cervical traction vector unit)

  - 1 ks	Radiolucetní adaptér pro připojení hlavové svorky

  - Kryt (zakrývací plachta) pro uskladnění stolu

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….