Technická specifikace –

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –

Laparoskopické sestavy II.

Popis: Laparoskopická sestava se 4K UHD zobrazením a technologií úzkopásmového zobrazení pro výkony na operačním sále, též k využití u onkochirurgických výkonů.

Seznam požadovaných položek:

Sestava č. 1 – 1 ks (Nemocnice Teplice, centrální operační sály)

- 1 ks	Plochý monitor – primární

- 1 ks	Plochý monitor – sekundární

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	Kamerová hlava

- 3 ks	Laparoskopická optika

- 1 ks	Laparoskopická optika 2

- 1 ks	Laparoskopická optika 3

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Insuflační jednotka

- 1 ks	Oplachovací pumpa

- 1 ks	Odsávací pumpa

- 1 ks	Multioborový elektrokoagulační generátor

- 1 ks	Přístrojový vozík

Sestava č. 2 – 1 ks (Nemocnice Teplice, centrální operační sály)

- 1 ks	Plochý monitor – primární

- 1 ks	Plochý monitor – sekundární

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	Kamerová hlava

- 3 ks	Laparoskopická optika

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Insuflační jednotka

- 1 ks	Oplachovací pumpa

- 1 ks	Odsávací pumpa

- 1 ks	Hysteroskopická pumpa

- 1 ks	Multioborový elektrokoagulační generátor

- 1 ks	Přístrojový vozík

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plochý monitor - primární

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 50“

- Certifikace MDE

- 4K rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky a možností jednoduchého nastavení a okamžité změny výšky monitoru

Plochý monitor - sekundární

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 31“

- Certifikace MDE

- 4 K rozlišení obrazu minimálně 4096 x 2160

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

Kamerová jednotka

- Kamerová jednotka pracující ve 4K rozlišení (minimálně 2160 řádků)

- Uložení minimálně 10 uživatelských přednastavení

- Aktivní řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole (řízení pomocí datového kabelu)

- Nastavení ovládání z kamerové hlavy (programovatelná tlačítka) a z jiného vybavení na věži (např. dotykový displej, klávesnice nebo čelní panel jednotky)

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení ve 4K rozlišení  (technologie zobrazení omezené na určité části viditelného spektra  pro získání obrazu k odlišení tkání)

Kamerová hlava

- 4K kamerová hlava (minimálně 2160 řádků)

- Ovládání ZOOMu (přiblížení) a ostření na kamerové hlavě

- Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru

- Minimálně 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě

- Automatické ostření „auto-focus“ nebo ostření pomocí kroužku na objektivu

- Podpora úzkopásmového zobrazení

- Autoklávovatelná v parním sterilizátoru na 134°C

Laparoskopická optika

- 4K optika tj. optika s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná

- Sterilizační kontejner pro každou optiku

- Světlovodný kabelu pro každou optiku, průměr min. 4,25mm., délka min. 3m

Laparoskopická optika 2

- Průměr 5 mm

- Úhel pohledu 30°

- Pracovní délka 31 cm

- Autoklávovatelná

- Sterilizační kontejner pro optiku

- Světlovodný kabelu, průměr min. 4,25mm., délka min. 3m

Laparoskopická optika 3

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Pracovní délka 31 cm

- Autoklávovatelná

- Sterilizační kontejner pro každou optiku

- Světlovodný kabelu, průměr min. 4,25mm., délka min. 3m

Zdroj světla

- Zdroj světla odpovídající xenonovému zdroji o výkonu alespoň 300W

- Xenonový zdroj s garantovanou životností lampy min. 500 hodin a ukazatelem  životnosti xenonové výbojky nebo LED zdroj garantovanou životností lampy min. 30000 hodin

- Plynulá regulace intenzity světla

- Intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou

- Ovládání světla přímo z kamerové hlavy

- Možnost univerzálního připojení světelných kabelů různých značek

- Jedním z pracovních režimů je podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení ve 4K rozlišení (technologie zobrazení omezené na určité části viditelného spektra  pro získání obrazu k odlišení tkání) bez nutnosti použití kontrastní látky

- Součástí dodávky bude záložní zdroj světla s výkonem minimálně 35 W

Insuflační jednotka

- Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- Automatické aktivní odsávání kouře řízené elektrochirurgickou jednotkou (při aktivaci elektrochirurgického režimu)

- Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- Volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin

- Nejvyšší průtok minimálně 40 l/min

- Podpora napojení na vysokotlakou láhev a centrální rozvod

- Součástí budou 3 ks insuflačních hadic a datový kabel pro řízení odsávání

Oplachovací pumpa

- Oplachovací peristaltická pumpa

- Ochrana proti přetlakování

- Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství

- Průtok v rozsahu alespoň 0-1,8 l/min

- Tlak alespoň do 400 mmHg

- Držák pro upevnění nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Obsahem dodávky budou resterilizovatelné hadicové sety (3 ks)

Odsávací pumpa

- Samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka

- Sací výkon minimálně 20 l/min

- Plynulé nastavení podtlaku

- Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem.

- Nejvyšší podtlak alespoň 85 kPa

- Bezúdržbový provoz

- Držák pro upevnění nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Dodávka bude obsahovat odsávací láhev minimálně 2l včetně nosného elementu pro upevnění láhve na vozík, včetně víka a propojovací hadice k pumpě

- V odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, jako součást dodávky

Hysteroskopická pumpa

- Samostatná hysteroskopická pumpa nebo integrovaná s oplachovou pumpou

- S jednoduchým ovládáním přes dotykový displej

- Ovládací menu a veškerá hlášení v českém jazyce

- Automatické rozpoznání použitého nástroje

- Nastavitelné hodnoty:

  - Průtok minimálně 0,03 - 0,5 l/min.

  - Tlak minimálně 35 - 150 mm Hg

- Měřitelný rozsah:

  - Průtok minimálně 0 - 0,5 l/min.

  - Tlak minimálně 0 - 750 mm Hg

- Obsahem dodávky jsou 2 ks resterilizovatelného hadicového setu

- Součástí dodávky je odsávací láhev včetně víka na jednorázové vaky

Multioborový elektrokoagulační generátor

- Elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- Módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku)

- Výkonový rozsah minimálně 0-320W

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- Připojení až 4 nástrojů současně (monopolárních a bipolárních)

- Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- Ruční a nožní ovládání (s možností připojení nožního ovladače s programovatelným přiřazením)

- Nastavení a ovládání generátoru pomocí ovládacích prvků na předním panelu konzole

- Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- Podpora funkce automatického aktivního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- Možnost pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatavení cév až do velikosti 7mm

- Dodání nožních ovladačů 1 ks s jedním pedálem a 1 ks se dvěma pedály a kabelu pro odsávání kouře

- Použití se stávajícím bipolárním hysteroresektoskopem výrobce Olympus nebo dodání kompletu bipolárního hysteroresektoskopu o průměru 25 Fr. (±2 Fr.) spolu se třemi druhy elektrodových kliček - každá po minimálně 5 kusech, hysteroresktoskop musí být použitelný s nabídnutým elektrokoagulačním generátorem [tento požadavek platí pouze pro sestavu č. 2]

Přístrojový vozík

- Vhodný pro umístění všech přístrojů sestavy

- Izolační transformátor

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Držák infuzních vaků

- Lišta pro připevnění odpadní nádoby

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava