# Operační instrumentárium a sterilizační kontejnery

Operační instrumentárium a sterilizační kontejnery pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, Krajská zdravotní, a. s.

Operační instrumentárium bude sloužit jako nové vybavení nových centrálních sálů pro operační výkony oborů obecné chirurgie, ortopedie, urologie a gynekologie. Spolu s instrumentáriem jsou pořizovány sterilizační kontejnery odpovídající potřebám sterilizace pořizovaného instrumentária.

Část 2 Ostatní síta a sterilizační kontejnery (specifikace obsahu sít a sterilizačních kontejnerů viz níže):

  - 2 ks cévního síta

  - 1 ks karotického síta

  - 1 ks synthes síta

  - 1 ks laparoskopického síta

  - 2 ks sterilizačního kontejneru velkého vysokého (1/1)

  - 5 ks sterilizačního kontejneru velkého středního (1/1)

  - 3 ks sterilizačního kontejneru středního (1/2)

  - 5 ks sterilizačního kontejneru malého (3/4)

Část 3 Laparoskopické instrumentárium (specifikace obsahu viz níže)

## Obecné požadavky společné pro všechny části veřejné zakázky:

- Materiálová kompatibilita (všechny nástroje od jednoho výrobce)

- Materiál instrumentů (pokud není uvedeno jinak) – ušlechtilá ocel s minimálním obsahem chromu 12 %

- Možnost opakovaného použití (odolné vůči dezinfekci, sterilizaci a vůči zhoršení kvality nástrojů)

- Označení každého nástroje čárovým kódem (typ 2D – typ Datamatrix pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX, viz příloha Značení nástrojů)

- Chirurgické nástroje – opracované a zakulacené hrany

- Tvrdokov na střižné hraně všech nůžek o tvrdosti min 59 HRC

- Svorky o tvrdosti minimálně 44 HRC

- Tolerance na délky nástrojů 5 mm (kromě trokarů a veress jehly)

- Tolerance na délky veress jehel 10 mm

- Tolerance na délky trokarů 10 mm

- Tolerance na průměr trokarů 0.5 mm

- Žádná tolerance na typ branží

- Tolerance na délku branží 3 mm

- Šířka distálního konce nástroje (pokud je uvedena) ± 1 mm

- Instrumentárium splňuje normy ČSN EN ISO 7153-1 a ČSN EN ISO 14119 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti)

- Kontejnery musí umožňovat jednoduchou a bezpečnou manipulaci

- Kontejnery musí splňovat všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou (zákon č. 628/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; technická norma ČSN EN ISO 11607-1 o obalech pro závěrečné sterilizované zdravotnické prostředky – Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení; technická norma ČSN EN ISO 11607-2 o obalech pro závěrečné sterilizované zdravotnické prostředky – Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsňování a montáže; technická norma ČSN EN 868-8 o obalech pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu – Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory vyhovující normě ČSN EN 285 – Požadavky a zkušební metody)

- Celohliníkové ventilové sterilizační kontejnery (zadavatel akceptuje variantní řešení filtrových sterilizačních kontejnerů bez nutnosti výměny filtru)

- Připouští se varianta thermolock i plastová plomba

- Víko kontejneru vyrobené z jednoho kusu (bez nýtů), bez pantů a se zaoblenými rohy

- Kontejnery musí být bezpečně stohovatelné

- Barevné odlišení pomocí barevného víka nebo úchytů na stranách kontejneru

- Možnost vložení sterilizačního štítku a indikátoru z obou stran

- Možnost mechanické kontroly a ověření funkčnosti mikrobiální bariéry před každou sterilizací, popř. po sterilizaci, resp. po otevření sterilního kontejneru

- Tolerance na rozměry sterilizačních kontejnerů (vana, víko, síto, silikonová podložka) ±10 %

## Specifikace obsahu a minimální technické požadavky:

Část 2 Ostatní síta a sterilizační kontejnery

| Cévní síto (2 ks): | Počet ks |
| --- | --- |
| Rozvěrač weitlaner, 3x4 z, tupý, 165 mm | 2 |
| Hák Middeldorf, 28x28 mm, 235 mm | 2 |
| Hák Middeldorf, 20x22 mm, 215 mm | 2 |
| Skalpel, držák čepelek č. 4, 135 mm | 1 |
| Skalpel, držák čepelek č. 3, 125 mm | 1 |
| Nůžky chirurgické, standardní, o/t, 165 mm, zahnuté | 2 |
| Podávky Maier, 260 mm, rovné, se zámkem | 2 |
| Svorka Micro-Halstead, 125 mm, zahnutá | 4 |
| Svorka De Bakey na aneurysma, silně zahnutá, 270 mm | 1 |
| Svorka cévní De Bakey, 75/280 mm, tangenciální (dvakrát lomená) | 1 |
| Svorka preparační a ligaturní atraumatická, De Bakey, 230 mm | 1 |
| Svorka cévní De Bakey, 240 mm, rovná | 1 |
| Svorka cévní De Bakey, 240 mm, lomená | 1 |
| Svorka cévní na aneurysma De Bakey, 250 mm, mírně zahnutá | 1 |
| Svorka cévní na aneurysma De Bakey, 315 mm, mírně zahnutá | 1 |
| Hák na ránu Volkmann, 6 z, poloostrý, 8.5x29 mm | 2 |
| Durogrip - Jehelec Mathieu, 200 mm autofix | 2 |
| Durogrip - Pinseta standard, 200 mm | 2 |
| Pinseta chirurgická, střední, 1x2 z, 145 mm | 2 |
| Pinseta chirurgická, střední, 1x2 z, 200 mm | 2 |
| Pinseta chirurgická, 3x4 z, 145 mm | 2 |
| Pinseta atraumatická De Bakey, 1.5 mm, 150 mm | 2 |
| Svorka hemostatická Heiss, rovná, 1x2 z, 200 mm | 5 |
| Pinseta atraumatická De Bakey, 1.5 mm, 200 mm | 2 |
| Svorka hemostatická Nissen, zahnutá, s dlouhými branžemi, 185 mm (tzv. preparační peán) | 1 |
| Durogrip-jehelec Wangensteen, 275 mm | 1 |
| Nůžky Mayo, rovné, 140 mm | 1 |
| Durogrip-jehelec De Bakey, 230 mm | 1 |
| Durotip-nůžky Metzenbaum, t/t, 180 mm, zahnuté | 1 |
| Durotip-nůžky Baby-Metzenbaum, 145 mm, zahnuté | 1 |
| Nůžky jemné, rovné, hr/hr, 115 mm | 1 |
| Durotip-nůžky Metzenbaum, 230 mm, zahnuté | 1 |
| Nůžky Diethrich Potts (vaskulární), 60° úhl., 180 mm | 1 |
| Svorka arteriální Pean, 160 mm, zahnutá | 2 |
| Svorka arteriální Pean, 140 mm, zahnutá | 10 |
| Svorka crile (kocher), 1x2 z, 140 mm, rovná | 4 |
| Svorka preparační Overholt, 225 mm, jemná | 1 |
| Kleště Foester-Ballenger, 245 mm | 2 |
| Durogrip-jehelec De Bakey, 165 mm | 1 |
| Durogrip-mikrojehelec, 180 mm | 1 |
| Svorka preparační, zahnutá, 190 mm | 1 |
| Svorka atraumatická Cooley, 185 mm, 70 mm, 60° | 1 |
| Svorka De Bakey, 240 mm, tupá | 1 |
| Svorka Bulldog, De Bakey, 30/86 mm, zahnutá | 1 |
| Jehla redon, mírně zahnutá, CH16, d. 190 mm | 1 |
| Cévní kanyla proplachová, ohebná, 80 mm | 1 |
| Kanyla injekční, 1.0x185 mm | 1 |
| Elevatorium freer, 185 mm | 1 |
| Kruhová miska, 2.5 litru, výška 96 mm | 1 |
| Svorka arteriální Pean, 200 mm, zahnutá | 1 |
| Kruhová miska, 0.3 litru, výška 56 mm | 1 |
| Karotické síto (1 ks): | Počet ks |
| Skalpel, držák čepelek č. 3, 125 mm | 1 |
| Skalpel, držák čepelek č. 4, 135 mm | 1 |
| Hák Middeldorf, 20x22 mm, 215 mm | 2 |
| Rozvěrač karotid se střední lopatkou, 170 mm, oboustranná lopatka d. 120 mm, jeden konec lopatky kulatý 35x10 mm, druhý konec lopatky Langenbeck 35x10 mm | 1 |
| Rozvěrač US-Army 26x15/43x15-23x15/40x15 mm | 2 sety |
| Kanyla injekční, 1.0x185 mm | 1 |
| Cévní kanyla proplachová ohebná, průměr 3 mm, d. 150 mm | 1 |
| Elevatorium, 185 mm | 1 |
| Pinseta chirurgická, střední, 1x2 z, 160 mm | 2 |
| Pinseta atraumatická De Bakey, 1.5 mm, 150 mm | 2 |
| Pinseta atraumatická De Bakey, 1.5 mm, 200 mm | 1 |
| Nůžky chirurgické, standardní, o/t, 165 mm, zahnuté | 1 |
| Nůžky Mayo, rovné, 140 mm | 1 |
| Durotip-nůžky Baby-Metz., 145 mm, zahnuté | 1 |
| Nůžky jemné, rovné, hr/hr,115 mm | 1 |
| Nůžky Diethrich Potts 60° úhl., 180 mm | 1 |
| Durogrip-jehelec Mathieu, 200 mm autofix | 1 |
| Durogrip-jehelec De Bakey, 165 mm | 1 |
| Durogrip-mikrojehelec, 180 mm | 1 |
| Podávky Maier, 260 mm, rovné, se zámkem | 2 |
| Svorka preparační, zahnutá, 190 mm | 1 |
| Svorka preparační Baby-adson, 140 mm | 1 |
| Svorka artetriální Pean, 140 mm, zahnutá | 6 |
| Svorka Micro-Halsted, 125 mm, zahnutá | 6 |
| Svorka crile (kocher), 1x2 z, 140 mm, rovná | 2 |
| Svorka atraumatická De Bakey 200 mm | 1 |
| Svorky atraumatická Microbulldog 20/55 mm úhl. | 1 |
| Svorka Bulldog, De Bakey, 65/115 mm, zahnutá | 2 |
| Svorka Bulldog, De Bakey, 65/125 mm | 2 |
| Svorka atraumatická Microbulldog 10/50 mm rovné | 2 |
| Kruhová miska, 0.3 litru, výška 56 mm | 1 |
| Synthes síto (1 ks): | Počet ks |
| Skalpel, držák čepelek č. 3 | 1 |
| Skalpel, držák čepelek č. 4, 135 mm | 1 |
| Hák Middeldorf, 28x28 mm, 235 mm | 2 |
| Hák na ránu Volkmann, 4 z, poloostrý, d. 220 mm, rovný | 2 |
| Rozvěrač ran Mollison, 155 mm, lomený, 2x4 zuby, ostrý | 1 |
| Kleště na drát Harvey, 235 mm, do 2.2 mm | 1 |
| Kleště na drát, ploché, 170 mm, drážka | 1 |
| Durogrip-jehelec Mathieu, 200 mm autofix | 2 |
| Raspatorium, 200 mm, oboustranné | 1 |
| Pinseta chirurgická, střední, 1x2 z, 160 mm | 2 |
| Lžička ostrá, 17.5 mm, hlava 5.0 mm | 1 |
| Hák kocher, 1 z, ostrý, 205 mm | 1 |
| Nůžky chirurgické, standardní, o/t, 165 mm, zahnuté | 1 |
| Nůžky Mayo, rovné, 140 mm | 1 |
| Durotip-nůžky Baby-Metzenbaum, 145 mm, zahnuté | 1 |
| Svorka arteriální Pean, 140 mm, zahnutá | 1 |
| Laparoskopické síto č. 2 (1 ks)*: | Počet ks |
| Monopolární atraumatické kleště průměr 5 mm, 420 mm | 4 |
| Monopolární nůžky Metzenbaum 5 mm, d. 420 mm | 2 |
| Monopolární disektor Maryland 5 mm, d. 420 mm | 2 |
| Háčková elektroda 5 mm, průchozí ventil, připojení VF, d. 420 mm | 2 |
| Monopolární nůžky Metzenbaum 10 mm, d. 420 mm, zahnuté | 1 |
| Monopolární extraktor - kleště 10 mm, d. 420 mm | 1 |
| Monopolární úchopné kleště (grasper) 10 mm, d. 420 mm, hrubé | 1 |
| Monopolární jehelec 5 mm, d. 420 mm, rovný | 1 |
| Veress jehla, průměr 2 mm (připouští se průměr 2.1 mm), d. 160 mm | 2 |
| Kabel k monopolárnímu pálení, d. 3 m, kompatibilní s elektrochirurgickou jednotkou ERBE VIO 300 D od firmy Erbe | 2 |
| Odsávačka kovová, průměr 5 mm, d. 420 mm | 1 |
| Sterilizační kontejnery: | Počet ks |
| Kontejnerová vana 1/2, výška 135 mm | 5 |
| Víko kontejneru 1/2, stříbrné | 5 |
| Síto do kontejneru 1/2 | 5 |
| Podložka silikonová pro kontejner 1/2 | 5 |
| Kontejnerová vana 1/1, výška 247 mm | 2 |
| Víko kontejneru 1/1, stříbrné | 7 |
| Síto do kontejneru 1/1 | 7 |
| Podložka silikonová do kontejneru 1/1 | 7 |
| Štítek identifikační bez popisu, barva bude upřesněna v objednávce | 30 |
| Kontejnerová vana 1/1, výška 187 mm | 5 |
| Kontejnerová vana 3/4, výška 135 mm | 3 |
| Víko kontejneru 3/4, stříbrné | 3 |
| Síto do kontejneru 3/4 | 3 |
| Podložka silikonová do kontejneru 3/4 | 3 |

* Poznámka k seznamu Laparoskopické síto č. 2:

Uvedené délky instrumentárií jsou celkové délky nástroje včetně branží a rukojeti (viz ilustrační obrázek níže – Obr. 1: Ilustrační obrázek celkové délky nástroje). Uvedené rozměry nejsou délky pracovní části nástroje.

Obr. 1: Ilustrační obrázek celkové délky nástroje

Část 3 Laparoskopické instrumentárium

| Sada laparoskopického instrumentária (1 ks): | Počet ks |
| --- | --- |
| Trokarové pouzdro kovové s automatickým magnetickým ventilem, průměr 13 mm, délka 110 mm, insuflace, hladký, zakončení zkosené | 3 |
| Trokarový bodec, průměr 13 mm, délka 110 mm, kónický ostrý | 2 |
| Trokarové pouzdro kovové s automatickým magnetickým ventilem, průměr 10 mm, délka 110 mm, insuflace, se šroubovicí (zadavatel připouští řešení hladkého tubusu s nasazovací šroubovicí), zakončení zkosené | 6 |
| Trokarový bodec, průměr 10 mm, délka 110 mm, tříhranný ostrý | 3 |
| Trokarové pouzdro kovové s automatickým magnetickým ventilem, průměr 5.5 mm, délka 110 mm, insuflace, hladký, zakončení zkosené | 6 |
| Trokarový bodec, průměr 5.5 mm, délka 110 mm, tříhranný ostrý | 3 |
| Extrakční kanál (redukce) 10 mm/5.5 mm | 3 |
| Extrakční kanál (redukce) 13 mm/5.5 mm | 2 |
| Dvojitá redukční klapka 13 mm/10+5.5 mm | 1 |
| Klapková redukce 10 mm/5.5 mm | 1 |

Vysvětlení položek Extrakční kanál (redukce) 10 mm/5.5 mm, Extrakční kanál (redukce) 13 mm/5.5 mm a Klapková redukce:

Klapková redukce 10 mm/5,5 mm je redukce na trokarové pouzdro s klapkou, která se nasazuje na trokarové pouzdro průměru 10 mm a redukuje jeho průměr na 5,5 mm. Položky ‘‘Extrakční kanál (redukce) 10 mm/5,5 mm‘‘ a ‘‘Extrakční kanál (redukce) 13 mm/5,5 mm‘‘ jsou extrakční kanály o daném průměru (v tomto případě 10 mm a 13 mm), které se umisťují do trokarového pouzdra a na svém konci mají redukci na průměr 5,5 mm. Někdy jsou tyto extrakční kanály s redukcí  také nazývány dlouhá redukce.

Součástí technické specifikace je příloha č. 3a: Značení nástrojů

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….