Defibrilátor

Popis:

Defibrilátor pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Defibrilátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přenosný defibrilátor s monitorem EKG

- Maximální hmotnost přístroje (včetně baterie) 7 Kg

- Manuální i semiautomatická defibrilace

- Bezpečností požadavky dle IEC 60601-2-4/EN 60601-2-4

- Displej pro zobrazování monitorace a parametrů, velikost minimálně 6"

- Automatický konfigurovatelný test přístroje

- Světelné alarmy, zvukové signály EKG s nastavitelnou intenzitou

- Napájení ze sítě i z vyjímatelné baterie

- Baterie nabíjecí se zobrazením zbývajícího času provozu

- Kapacita baterie minimálně 100 výbojů o hodnotě 200 J či minimálně 4 hodiny monitorace EKG

- Veškeré ovládací prvky v českém jazyce

- Defibrilace/kardioverze pomocí nalepovacích elektrod, kabel pro připojení elektrod musí být součástí dodávky

- Bifazický průběh výboje defibrilace – maximální energie dle příslušného typu bifázické defibrilační křivky

- Manuální i poloautomatický režim

- Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu min. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200 joulů

- Doba nabití pro další výboj z plně nabité baterie nebo sítě maximálně 7 sec. na hodnotu 200 J

- Synchronizovaný i nesynchronizovaný výboj

- Monitorace: snímání 3/5 EKG

- Stimulace on demand i fixní, s možností nastavení amplitudy, teplová frekvence min. v rozsahu 40-170 ppm

- Zapisovač

- Brašna na defibrilátor

- Příslušenství:

  - kompletní kabeláž vč. kabelů pro připojení k nalepovacím elektrodám

  - EKG kabel 3 svody

  - 1 ks baterie

  - 5 párů defibrilačních elektrod pro dospělé