# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Monitor vitálních funkcí pro KAPIM – Centrum pro léčbu chronické bolesti“

Popis:

Monitor vitálních funkcí pro Centrum léčby chronické bolesti Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

1 ks	Monitor vitálních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Monitor vitálních funkcí

- Pacientský monitor kompaktní, přenosný, dospělé pacienty

- Dotykový display, barevný s LED podsvícením

- Monitor musí být vhodný pro sledování životních funkcí také při transportu pacienta

- Napájení ze sítě (230 V/50 Hz) i z baterie

- Provoz na baterie minimálně 240 minut

- Mód obrazovky s velkými čísly

- Parametry:

    - EKG 3/5 svodové, odolnost před defibrilací (360 J) typ CF a to pro všechny monitorované parametry, analýza arytmií a ST

    - SpO2 v rozsahu 0 - 100 % s rozlišením maximálně 1 %

    - Srdeční frekvence v rozsahu 20 - 300 bpm s rozlišením 1 bpm

    - NIBP systém měření s režimy manuálního a automatického měření tlaku

    - Teplota v rozsahu 10 - 45°C s rozlišením maximálně 0,1°C

    - Možnost natočení 12-svodového EKG se zobrazením křivky a interpretací

- Opticko-akustické alarmy s možností nastavení mezí u požadovaných parametrů a s viditelností indikátoru alarmů ze všech úhlů, nastavitelnost a dělení alarmů dle jejich priority minimálně ve 3 úrovních

- Zobrazení měřených parametrů numerickými údaji i pomocí křivek

- Ukládání dat – minimálně 24 hodin plného záznamu u všech požadovaných parametrů

- Uživatelský software a ovládání v českém jazyce

- Hmotnost monitoru včetně baterie maximálně 3 kg

- Konektivita RJ45, USB, VGA, připravenost pro síťové připojení s centrální monitorovací stanicí (lze i bezdrátově)

- Monitor umístitelný odnímatelným způsobem na pojízdný stojan včetně integrovaného košíku na příslušenství monitoru, stojan musí být součástí dodávky

- Součástí dodávky musí být základní příslušenství pro dospělé pacienty pro všechny požadované parametry nezbytné pro jejich provoz

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….