# Operační instrumentárium pro chirurgii

Operační instrumentárium pro Chirurgické oddělení Nemocnice Děčín, Krajské zdravotní, a. s.

Operační instrumentárium bude sloužit jako doplnění stávajícího vybavení operačních sálů pro chirurgickou operativu.

Část 1 Břišní rozvěrač (specifikace obsahu viz níže)

- 1 sada břišního rozvěrače

Část 2 3D optika (specifikace obsahu viz níže)

- 2 ks 3D optiky:

  - 1 ks 3D FullHD videolaparoskop

  - 1 ks 3D 4K videolaparoskop

ČÁST 1 – Břišní rozvěrač

## Obecné požadavky pro část 1:

- 1 ks sady břišního kruhového (oválného) rozvěrače s držákem na operační stůl

- Materiálová kompatibilita (všechny části instrumentária od jednoho výrobce)

- Materiál instrumentů (pokud není uvedeno jinak) – ušlechtilá ocel s minimálním obsahem chromu 12%

- Možnost opakovaného použití (odolné vůči dezinfekci, sterilizaci a vůči zhoršení kvality nástrojů)

- Označení každého nástroje čárovým kódem (typ 2D – typ Datamatrix pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX, viz příloha 2b Značení nástrojů)

- Opracované a zakulacené hrany

- Tolerance na délky nástrojů 15 mm

- Tolerance na šířky nástrojů 10 mm

- Instrumentárium splňuje normy ČSN EN ISO 7153-1 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti)

- Břišní rozvěrač musí jít upevnit na všechny operační stoly Nemocnice Děčín (operační stoly od firmy STERIS)

- Břišní rozvěrač musí umožňovat rychlou a stabilní fixaci rozvěrače k operačnímu stolu a to minimálně jedním fixačním bodem na jedné straně, přičemž nosná tyč musí být na stůl umístěna přes sterilní rouškování

## Minimální technické požadavky:

- Sada oválného (připouští se kruhový o průměru 250 mm, tolerance ± 30 mm) břišního rozvěrače se skládá z:

  - Abdominální rám, rozměry oválného typu 230x170 mm (tolerance ± 30 mm)	1 ks

  - Prodlužovací tyč retraktorů, délka 150 mm (tolerance ± 15 mm)			4 ks

  - Koncovka prodlužovací tyče, délka 60 mm					4 ks

    - připouští se řešení retraktorů/háků spojených s tyčí

  - Zámek na prodlužovací tyče retraktor						4 ks

  - Abdominální retraktor, rozměr 80x80 mm, např. typu Balfour			2 ks

  - Abdominální retraktor, rozměr 50x90 mm, např. typu Kelly			2 ks

  - Hák břišní, rozměr 100x120 mm (tolerance na šířku ± 30 mm), např. typu Balfour	2 ks

  - Hák na břišní stěnu, rozměr 100x100 mm (tolerance na šířku ± 30 mm), např. typu 
Balfour										2 ks

  - Držák abdominálního rámu							1 ks

  - Kloubní spojení držáku abdominálního rámu a tyče s adaptérem pro upevnění 	1 ks

  - Tyč s adaptérem pro upevnění							1 ks

  - Díl pro horizontální fixaci rámu břišního rozvěrače				1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

ČÁST 2 – 3D optika

## Obecné požadavky pro část 2:

- 2 ks 3D optiky:

  - 1 ks 3D FullHD videolaparoskop

  - 1 ks 3D 4K videolaparoskop

- Optiky musí být kompatibilní se stávajícím 3D modulem laparoskopické věže IMAGE1 S D3-LINK firmy Karl Storz

## Minimální technické požadavky:

1 ks 3D FullHD videolaparoskop

- Full HD 3D nerozebíratelný videolaparoskop

- Úhel pohledu 30°, průměr 10 mm, délka minimálně 320 mm

- Světlovodný kabel, průměr > 4 mm, délka minimálně 3 m

- Plně autoklávovatelný systém včetně dodávky 1 ks sterilizačního kontejneru nebo koše

- Podpora úzkopásmového selektivního zobrazení

- Možnost přepínání mezi 2D a 3D zobrazením

1 ks 3D 4K videolaparoskop

- 4K 3D nerozebíratelný videolaparoskop

- Úhel pohledu 30°, průměr 10 mm, délka minimálně 320 mm

- Světlovodný kabel, průměr > 4 mm, délka minimálně 3 m

- Plně autoklávovatelný systém včetně dodávky 1 ks sterilizačního kontejneru nebo koše

- Podpora úzkopásmového selektivního zobrazení a zobrazení ICG kontrastní látky v kombinaci s příslušným zdrojem světla

- Možnost přepínání mezi 2D a 3D zobrazením

- Další příslušenství nutné k uvedení přístrojů do provozu a ke splnění účelu použití.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2a Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….