- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 28 VZ

Část VZ č. 28 – Dětské resuscitační lůžko  (lůžko, infuzní pumpa, defibrilátor)

## Popis současného stavu:

Podčást A – dětské resuscitační lůžko s kompletním vybavením – lůžko s matrací

V současné době pracoviště oddělení dětské intenzivní a resuscitační péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem disponu je 6 ks resuscitačních lůžek z toho 1 ks je dětské a 5 ks je rozměrově vhodných pro dospělé (výrobce Linet - rok pořízení 2009 , rok pořízení 1993). Vzhledem k vysoce specializované poskytované zdravotní péči v regionu Ústeckého kraje zajišťují tato lůžka resuscitační péči po operacích provedených na dětských truamatologivkých operačních sálech včetně závažných úrazových stavů řešených v rámci Úrazového centra.

Podčást B - dětské resuscitační lůžko s kompletním vybavením – defibrilátor

V současné době oddělení dětský JIRP disponuje pouze jediným defibrilátorem, který oddělení má je více než 20 let starý – Chirana BPD-13 a již technologicky neodpovídá nejnovějším přístupům dnes používaných defibrilátorů.

Podčást C - dětské resuscitační lůžko s kompletním vybavením – infuzní pumpy

Infuzní pumpy na oddělení JIRP je v současnosti 20 ks z toho 8 ks z roku 1993 a 5 ks z roku 1998 výrobce CardinalHealth a 7 ks z roku 2009 výrobce B.Braun. Některé z tohoto počtu jsou za hranicí servisní podpory, která činí 10let.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Počet pacientů na těchto 6 ks lůžek je cca 250 /rok, z toho na jednom lůžku cca 42 pacientů /rok. Vzhledem k počtu dětských resuscitačních lůžek a stavu defibrilátoru a infuzních pump za 10 letou garancí servisní podpory je přístrojové vybavení zastaralé a na hranici životnosti. Pro zachování provozu a dostupnosti péče o traumatiologické dětské pacienty v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, včetně její bezpečnosti, vyžadují tato lůžka, defibrilátor a infuzní pumpy obnovu. Požadujeme tedy dotaci na pořízení 3 ks nových pump, 1ks resuscitačního dětského lůžka včetně antidekubitních matrací a 1 ks defibrilátoru.

Medicínský účel:

Podčást A – resuscitační lůžko s matrací

Resuscitační lůžko pro dětské pacienty ve věku cca 3 - 8 let na oddělení dětské JIRP.

Podčást B – infuzní pumpy

Infuzní pumpa pro dětský urgentní příjem (urgentní operační sál).

Podčást C - defibrilátor

Přenosný, manuální a semiautomatický defibrilátor pro nepřímou externí defibrilaci na oddělení dětské JIRP.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka 1ks resuscitačního dětského lůžka ve věku cca. 3 – 8 let s antidekubitní matrací pro dětské pacienty, dodávka 3ks infuzních pump s příslušenstvím a dodávka přenosného defibrilátoru pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení dětské jednotky intenzivní a resuscitační péče, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

Podčást A – resuscitační lůžko s matrací:

- lůžko pro intenzivní péči

- ložná plocha 4-dílná

- rozměr ložné plochy cca 170 x 70 cm

- elektricky polohovatelné

- elektricky nastavitelný zdvih lůžka

- nejnižší poloha musí být maximálně 45 cm (nižší je lepší)

- nejvyšší poloha musí být minimálně 65 cm (vyšší je lepší)

- předprogramované důležité polohy (resuscitační poloha, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, opačná Trendelenburgova poloha) nejlépe jednotlačítkové ovládání

- Trendelenburgova/Anti-T poloha minimálně ±12° polohy pomocí elektromotoru

- záložní baterie s indikací stavu kapacity

- možnost mechanického rychlospuštění do polohy k resuscitaci (CPR)

- nosnost minimálně 160 kg

- signalizace opuštění lůžka pacientem

- možnost blokace ovládání znemožňující použití pacientem

- s výhodou integrovaný vážící systém

- konstrukce lůžka umožňující volný pohyb Rtg přístroje po celé délce lůžka

- ochranné prvky proti nárazu

- držáky na drobné příslušenství

- držáky na infuzní stojan, hrazdu

- sklopitelné postranice pro ochranu pacienta

Matrace:

- pasivní

- ochrana pacienta před vznikem dekubitů I. a II. stupně

- odpovídající rozměr matrace dle lůžka

- prodyšný potah

- potah z materiálu nepropustného pro vodu a tekutiny

- snadno čistitelné – omyvatelný/pratelný potah

- potah musí být snadno snímatelný (např. zip po obvodu matrace)

Podčást B – infuzní pumpy:

- upevnitelná na rampu, horizontální i vertikální tyč

- nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1 – 1200 ml/h

- nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1 – 9999 ml

- nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí min 100 – 1200 ml/h

- uživatelské nastavení objemu bolusu

- uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min. ve 3 úrovních z rozsahu 0,1 – 1 bar (tj. 75 – 750 mmHg)

- přesnost dávkování min. ± 5 %

- KVO (KOR) režim nastavitelný min. v rozsahu 0,5 – 4 ml/h

- ochrana proti samovolnému průtoku infuze i při otevření dvířek pumpy

- zabezpečení proti nechtěnému vypnutí chodu pumpy

- interní paměť přístroje na seznam min. 450 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky

- aktivace alarmu vzduchových bublin v infuzním setu při detekci bubliny o objemu od 0,05 ml a více

- kapkový senzor jen v případě nutnosti ke správnému provozu

- uživatelské rozhraní v češtině

- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) nebo z integrovaného akumulátoru

- nový akumulátor pro nejméně 2,5 hodiny provozu

- uživatelsky aktivovatelný zámek změny parametrů infuze (např. pacientem)

- hmotnost max. 2,5 kg

Podčást C – defibrilátor:

- přenosný defibrilátor s monitorem EKG

- pro manuální defibrilaci a semiautomatickou defibrilaci

- bezpečnostní požadavky dle IEC 60601-2-4/EN 60601-2-4

- displej pro zobrazování monitorace a parametrů, velikost minimálně 5,5“

- automatický test přístroje

- světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou

- napájení ze sítě i z baterie

- baterie nabíjecí

- kapacita baterie na 40 výbojů či 2 hodiny monitorace

- standardní přítlačné elektrody (pádla) pro dospělé/děti

- kabel pro připojení jednorázových elektrod

- Defibrilace:

  - bifazický průběh výboje

  - vyžadován manuální i poloautomatický režim

  - energie bifazického výboje v rozsahu 50 – 270 J

  - doba nabití pro další výboj do 10s

  - synchronizovaný i nesynchronizovaný výboj

- Monitorace:

  - snímání 3/5 EKG

  - snímání EKG přes elektrody defibrilátoru nebo nalepovací přes EKG kabely

  - zobrazení minimálně 2 křivek najednou

- Stimulace:

  - režim On-Demand (synchronizovaný) i fixní

V základním příslušenství musí být zahrnuto: baterie, EKG kabel, elektroda zahrnující defibr. a monitor. elektrody, příslušenství potřebné k uživatelské kontrole správné funkce defibrilátoru.

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců