Technická specifikace -

Dodávka lineárního urychlovače vč. příslušenství

a pozáručního servisu pro Krajskou zdravotní, a.s. –

Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Zařízení nejvyšší kvalitativní třídy pro využívání nejmodernějších metod v radioterapii v souladu s významem komplexního onkologického centra. S využitím pro kompletní radiační onkologii včetně podpůrné a paliativní terapie.

Minimální technické požadavky:

Lineární urychlovač

- dva (2) fotonové svazky s použitím homogenizačního filtru o nominálních energiích záření 6 MV a 15 MV (dle BJR 11)

- nominální dávkový příkon fotonových svazků nastavitelný v rozsahu 100 až 600 MU/min v izocentru

- pět (5) energií elektronového záření o nominálních energiích 6, 9, 12, 16 a 20 MeV včetně pěti (5) standardních elektronových tubusů čtvercového tvaru o velikostech v rozsahu 6 cm x 6 cm až 25 cm x 25 cm, standardní vložky pro uvedená pole, prázdné vložky pro přípravu individuálních tvarů pole.

- nominální dávkový příkon elektronových svazků nastavitelný v rozsahu 100 až 1000 MU/min v izocentru

- velikost ozařovacího pole minimálně 40 cm x 40 cm v izocentru

- kompatibilita terapeutických svazků dodávaného lineárního urychlovače s lineárním urychlovačem používaným na pracovišti zadavatele pro přenos klinických plánů bez nutnosti přepočtů ozařovacích plánů v případě poruchy tohoto LU. Plná zástupnost všech svazků, pacientského stolu, fixací (včetně indexovaného uchycení na ozařovacím stole), zobrazovacích prvků, respiratory gating

- kompatibilita s verifikačním systémem a plánovacím systémem používaným na pracovišti zadavatele včetně veškerého příslušenství dodaného spolu s lineárním urychlovačem

- počítačový řídící systém

- aplikační SW: klinický mód, mód ranní kontroly, mód pro práci s obrazem, fyzikální a servisní mód s uživatelskou kalibrací dávky pro všechny svazky na 100 MU/1 Gy ±0,01 Gy v referenčních podmínkách

- Automatické nastavení parametrů urychlovače na základě informací z verifikačního systému a následné automatické sekvencování polí a plně automatické provedení ozáření.

- sada kódovaných klínových filtrů ve shodě se stávajícím lineárním urychlovačem (pevné klínové filtry 15°, 30°, 45°, 60°) a rozšířené dynamické klíny

- elektronický zobrazovací systém: MV a kV zobrazovací systém včetně CBCT ve shodě s 2. LU

- 3D polohovatelnost detektorů, automatické nastavení polohy detektoru. Automatické nastavení polohy detektorů a rentgenky jak z ozařovny, tak z ovladovny

- CBCT (Cone Beam Computed Tomography), kalibrace v HU jednotkách.

- technika IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)

- technika IGRT (Image Guided Radiation Therapy)

- Respiratory Gating včetně vizuální navigace pacienta (VCD – Visual Couching Device) a doplnění tohoto systému ke stávajícímu lineárnímu urychlovači

- VMAT (Volumentric Modulated Arc Therapy) včetně upgrade k 2. LU

- MLC (Multi Leaf Collimator) se 120 lamelami ve shodě s 2. LU

  - velikost pole 40 cm x 40 cm v izocentra,

  - počet párů lamel 60,

  - šířka lamel 10 mm v rovině izocentra, ve střední části MLC po délce 20 cm šířka lamel 5 mm,

  - přesah lamel přes centrální osu 15 cm,

  - možnost ozařování v dynamickém módu,

  - dynamické sledování lamel MLC pevnými clonami při technice VMAT,

  - reprodukovatelnost polohy lamely < 0,5 mm, přesnost polohy lamely < 1 mm,

  - statická i rotační terapie pro dynamický MLC.

Příslušenství

- Ozařovací stůl se čtyřmi (4) stupni volnosti (posun VRT, LNG, LAT a rotace v horizontální rovině – minimálně ± 90°), transparentní/minimálně zeslabující pro fotonové záření pro ozařování z úhlů ramena 0 až 360°, použití indexovaného uchycení pomůcek pro imobilizaci pacienta, nosnost minimálně 200 kg. Ovládání stolu jak z ozařovny, tak z ovladovny.

- kompatibilita s fixačním systémem používaným na pracovišti zadavatele, včetně indexovaného uchycení na ozařovacím stole.

- Laserový zaměřovací systém – dva (2) křížové boční lasery, jeden (1) liniový laser pro vymezení sagitální roviny

- uzavřený chladicí systém s možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řádu

- vzduchotechnika

- integrovaná konzola pro řízení lineárního urychlovače včetně standardního vybavení ovladovny

- monitor min. 20“ pro zobrazení parametrů nastavení lineárního urychlovače

- audiovizuální řetězec pro monitorování pacienta v průběhu ozařování

- dodání a instalace posuvných stínících dveří (parametry stínění splňují současné požadavky na radiační ochranu dle dikce legislativy) mezi ozařovnou a ovladovnou

- dovybavení plánovacího a verifikačního systému o jednu plánovací konzoli a jednu konturovací stanici

- kompatibilita s verifikačním systémem a plánovacím systémem používaným na pracovišti zadavatele. Všechny funkce, kterými dodaný lineární urychlovač a jeho příslušenství disponují, budou v plném rozsahu funkční a kompatibilní s verifikačním systémem a plánovacím systémem používaným na pracovišti zadavatele – tento požadavek může být naplněn potřebným upgrade verifikačního systému a plánovacího systému používaným na pracovišti zadavatele, avšak bez ztráty nebo omezení funkčností plánování radioterapie, jejího ověřování a ozařování na stávajícím

lineárním urychlovači zadavatele a brachyterapeutickém ozařovači zadavatele v rozsahu používání zadavatelem.

- ukládání veškerých obrazových dat do jednotné databáze verifikačního systému

- provedení posunů ozařovacího stolu vzdáleně z ovladovny po vyhodnocení posunů zobrazovacím systémem a jejich automatickému on-line přenosu (bez nutnosti exportu a importu) po síti do databáze verifikačního systému a do ovládací konzole LU.

- integrace urychlovače do verifikačního a plánovacího systému. Dodání validních dozimetrických dat pro plánovací systém. Konfigurace verifikačního a plánovacího systému pro všechny požadované ozařovací techniky a svazky lineárního urychlovače, s možností uživatelsky tato dozimetrická data prohlížet a měnit. Dodání všech potřebných licencí pro všechny požadované ozařovací a zobrazovací modality.

- zaškolení obsluhy – instruktáž dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, dodání dokladu o zaškolení obsluhy

- rozšíření plánovacího systému pro výpočty VMAT a práci s respirátory gating a 4D CBCT

- doplnění plánovacího systému o možnost tvorby VMAT a IMRT plánů na základě „knowledge-based“ modelů klinických případů. Možnost tvorby vlastních modelů z již vytvořených plánů. Tento softwarový doplněk musí být současně dostupný a použitelný na všech výpočetních stanicích na pracovišti zadavatele

- možnost výpočtu dávkové distribuce a optimalizace na grafické kartě (GPU)

- fixační pomůcky: obnova

3 sady fixačních pomůcek pro oblast hlava a krk (včetně termoplastických masek), prs, hrudník, pánev, dolní končetiny, s možností indexovaného uchycení pomůcek pro imobilizaci pacienta k ozařovacímu stolu, úložné boxy v prostoru ozařovny na fixační pomůcky a materiál (obdobně jako v ozařovně 2. stávajícího lineárního urychlovače)

- dozimetrie - obměna a doplnění pomůcek pro zajištění kvality,

1 ks - Velký vodní fantom

HW požadavky:

    - automatická korekce na nesprávné nastavení fantomu do vodováhy a nastavení detektoru na střed radiačního pole

    - možnost manuálního nastavení vodního fantomu do vodováhy

    - automatické napuštění vody do předem definované výšky

    - bezdrátová technologie měření - možnost propojení vodního fantomu a ovládacího PC bezdrátově z obou ozařoven

    - skenovací rozsah minimálně 500mm x 500mm x 415mm v hlavních osách

    - skenovací rozsah minimálně 670mm pro měření diagonálních profilů

    - skenovací krok maximálně 0,1 mm

    - skenovací rychlost alespoň 20 mm/s

    - vodní rezervoár je pevnou součástí vodního fantomu

    - možnost použití kontinuálního i krokového skenovacího režimu

    - vodní fantom vybaven senzory měření teploty vody a tlaku vzduchu + senzor hladiny vody pro kontrolu stálosti výšky vodní hladiny a TPR měření

    - zajištění kompatibility měření se stávajícími detektory s konektory typu M bez nutnosti použití přechodek

SW požadavky:

    - modul pro měření absolutní dozimetrie podle standardů IEC 60731

    - modul pro náběr dat do TPS

    - možnost definice lineárních urychlovačů, svazků, geometrie měření, bodů měření, rychlostí a směrů měření

    - možnost uložit stávající a nově dodané detektory do knihovny detektorů

    - možnost zkontrolování a nastavení vodní hladiny z ovladovny

    - software musí být schopný ovládat i nově dodávaný velký a musí být kompatibilní se stávajícím vodním fantomem

    - možnost využití SW dodaného k řízení nového vodního fantomu i pro stávající systém vodního fantomu MP3

1 ks - Systém pro rychlou kontrolu svazku pro ranní kontrolu urychlovačů

HW požadavky:

- typ detektorů - ionizační komory

- minimální rozměry pokryté polem detektorů je 20 x 20 cm pro zařízení umístěné v izocentru

- bezdrátová technologie měření

- Dokovací stanice pro nabíjení přístroje a připojení do vnitřní dozimetrické sítě

- Možnost propojení s PC pomocí rozhraní USB, RS232 i LAN

- měřené veličiny - dávka, dávkový příkon, ozařovací čas, teplota, atmosférický tlak

- vhodné pro měření fotonových svazků v minimálním rozsahu 6 - 18MV a FFF 6MV a 10MV

- rozlišení maximálně 0,001Gy

- zařízení pro kontrolu stability energie pro elektronové a fotonové svazky

včetně ovládacího a vyhodnocovacího SW

SW požadavky:

    - možnost předdefinování měřících úkolů

    - vyhodnocení dávky z jednotlivých ionizačních komor, homogenity, symetrie, energetické stability a úhlu sklonu klínu

    - ukládání a tisk naměřených výsledků

    - export naměřených dat na vnější elektronické médium

    - export naměřených dat do tabulkového editoru

1 ks Voděodolný mikrodiamantový detektor pro dozimetrii malých polí

    - Vodotěsný mikrodiamantový detektor pro měření profilů a křivek procentuálních hloubkových dávek fotonových polí minimálně v rozsahu 6 až 15 MV ve velkém vodním fantomu v rozsahu velikosti polí minimálně od 1 cm x 1 cm do 40 cm x 40 cm

    - průměr aktivní oblasti detektoru max. 1,2 mm ve směru měření profilů svazků

    - kompatibilní se stávajícím dozimetrickým systémem - konektor typu M

1 ks polovodičový detektor vhodný pro dozimetrii fotonových svazků

    - polovodičový detektor vhodný pro fotonové svazky do energie 18 MV

    - vhodný pro rozsahy velikosti polí od 2x2 cm do 40 x 40 cm

    - stabilita odezvy k absorbované dávce do 0,5 % na kGy pro fotonové svazky v rozsahu do 18 MV

    - kompatibilní se stávajícím dozimetrickým systémem - konektor typu M

1 ks voděodolný detektor pro absolutní dozimetrii

    - voděodolný detektor typu Farmer uvedený v TRS 398 typ elektrod grafit/Al

    - kompatibilní se stávajícími elektrometry (Unidos E) bez nutnosti použití přechodky - konektor typu M

Pevná kabeláž

- pevná kabeláž mezi ovladovnou a ozařovnou pro nově dodávané dozimetrické vybavení, včetně jednoho kanálu pevné kabeláže pro absolutní dozimetrii

1ks Fantom pro vytvoření kalibrační křivky plánovacího CT a převod elektronové

hustoty na CT čísla

- fantom musí být vhodný i pro CBCT široké svazky včetně titanového insertu

- alespoň 9 různě denzitních materiálů

- možnost naplnění insertu jakoukoliv kapalinou

1ks systém in-vivo dozimetrie

    - Bezdrátová technologie měření

    - alespoň 2ks detektoru schopného měřit v 5ti různých bodech najednou pro použití v brachyterapii

    - alespoň 5ks pro in-vivo dozimetrii na fotonových svazcích o energii do 18MV

včetně ovládacího SW pro kalibraci a náběř dat

    - možnost vložení uživatelských korekčních faktorů

2 ks dozimetrický notebook

- velikost displeje min 15 palců

- včetně numerické klávesnice

- včetně optické mechaniky pro instalaci SW z CD

- LAN rozhraní, licence na MS Office

- včetně brašny a myši

Zvláštní požadavky

-	Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (PZ, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

-	Instruktáž/proškolení zdravotnického personálu kupujícího (dle § 60 a 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

-	Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů.

-	Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti

zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

  - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

  - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie vč.rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

  - Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení vč. dále uvedených požadavků:

    - speciální uchycovací rám – bourání, zabudování do hloubky, příp. oprava; dozimetrický kanál a kanál pro elektroinstalaci)

    - strop - montáž závěsných kotev pro instalaci, inst. napojení vzduchotechniky

    - stěny - zabudování laserových zaměřovačů na bočních a frontál. stěně, instalace bezpečnostních tlačítek emergency stop, bezpečnostních světel indikujících „beam on“ a beam off“, elektroinstalace, přepážka mezi gantry a modulátorem před zadní stěnou apod.

    - instalace speciálních posuvných stínících dveří mezi ovladovnou a ozařovnou elektronicky propojených s funkcí automatického vypnutí  záření při otevření v ozařovacím procesu.

    - ovladovna - nové přepažení dle dispozice stínících dveří, instalace rozvodů silnoproudu i slaboproudu dle pracovních míst, bezpečnostních prvků, vyvedení dozimetrického a elektroinstalačního kanálu z ozařovny, klimatizace, monitorování apod.

    - technická místnost  - rozvodná skříň, modulátor, chladící zařízení LU, nezávislá klimatizace strojovny a další prvky

    - napojení vzduchotechniky a instalace rozvodů (pro ozařovnu, ovladovnu a technickou místnost LU)

    - stavební úprava vnitřních stěn (plus přepážka mezi gantry a modulátorem LU), stropu (podhledů ) včetně nátěrů a dokončovacích prací

    - stavební úprava antistatické podlahové krytiny, její pokládka a dokončovací práce

    - stavební úprava prostor přístupové chodby, vstupních dveří a dvou pacientských šaten dotčených transportem demontovaného LU a následně nového LU, včetně dokončovacích prací

  - Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, souhrn provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií).