## Část 1
Část 1 Redonova drenáž
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku + velikost (Ch) | Velikost balení (Počet kusů v balení) | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Redonův drén | 1010 | Ch 8
2 |  | 8404 | Ch 10
3 |  | 2864 | Ch 12
4 |  | 6206 | Ch 14
5 |  | 1000 | Ch 16
6 | Redonova láhev se spojovací hadicí (set) pro vysokovakuovou drenáž | 9060 | 200 ml
7 |  | 15920 | 400 ml
8 | Redonova láhev samostatná pro vysokovakuovou drenáž | 3940 | 200 ml
9 |  | 9380 | 400 ml
Cena celkem za část 1
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
obecné požadavky pro položky 1 - 9
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prstředcích a splňuje nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
splňují normu ČSN EN ISO 20697, případně normu ČSN EN 1617 - Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití, splnění požadavku označeno v nabídce
splňují normu ČSN EN 1618 - Neintravaskulární katetry- Zkušební postupy, splnění požadavku označeno v nabídce
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče, prohlášení o shodě je součástí nabídky
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
sterilně zabaleno ve dvojitém obalu,určeno k jednorázovému použití
vzájemně kompatibilní položky - Redonův drén + Redonova láhev
přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
Redonův drén
je vyroben z medicínského PVC
je vybaven RTG kontrastním proužkem v celé délce
perforovaná část je dlouhá 15 cm (±10 %)
Redonova láhev se spojovací hadicí
láhev je nerozbitná s kalibrovanou stupnicí po 10 ml a s indikátorem vakua
láhev je průhledná a má zavěšovací systém
láhev i spojovací hadice jsou vybaveny posuvnými svorkami
láhev je určená pro vysokovakuovou drenáž (vakuum min.0,9 bar)
spojovací hadice se nesmí zalamovat a musí být 110 cm dlouhá (±10 %)
na koncovce spojovací hadice připojující se k drénu je značení velikosti drénu a umožňuje bezpečné napojení
spojovací hadice má bezpečnostní Luer Lock spojení s lahví a univerzální konektor pro velikost drénů 8-16 Ch
Redonova láhev samostatná
je vyhovující parametrům pro Redonovu láhev uvedeným u Redonovy lahve se spojovací hadicí
Redonova láhev je vybavena 1 posuvnou svorkou
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 1 kus od položek č. 1, 2 a 5 - 1 kus 200ml a 400ml láhve (položka 6 a 7) - 1 kus 200ml a 400ml láhve (položka 8 a 9)

## Část 2
Část 2 Silikonové laparotomické drény
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku + velikost (Ch) | Velikost balení | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Silikonový laparotomický drén | 260 | Ch 14
2 |  | 60 | Ch 16
3 |  | 300 | Ch 18
4 |  | 240 | Ch 20
5 |  | 1120 | Ch 24
6 |  | 1180 | Ch 26
7 |  | 1090 | Ch 30
8 |  | 200 | Ch 33
9 |  | 240 | Ch 36
Cena celkem za část 2
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prstředcích a splňuje nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
splňují požadavky normy ČSN EN ISO 20697, případně normu ČSN EN 1617 - Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití, splnění požadavku označeno v nabídce
splňují požadavky normy ČSN EN 1618. Neintravaskulární katetry- Zkušební postupy, splnění požadavku označeno v nabídce
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče, prohlášení o shodě je součástí nabídky
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
drén je vyroben z medicínského silikonu
je vybaven 4 až 6 bočními drenážními otvory
drény jsou sterilně baleny po 1 ks ve dvojitém obalu
délka drénu je 50 cm
drén je vybaven RTG kontrastním proužkem v celé délce
drén má kruhový tvar a na distálním konci je atraumaticky zakončen
tolerance vnějšího průměru Ch +1
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 1 kus od položky č. 1, 3, 5, 7 a 9

## Část 3
Část 3 Hrudní drény s atraumatickým trokarem a bez trokaru
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku + velikost (Ch) | Velikost balení | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Hrudní drén s atraumatickým trokarem | 40 | Ch 12
2 |  | 210 | Ch 16
3 |  | 386 | Ch 20
4 |  | 50 | Ch 24
5 |  | 20 | Ch 28
6 |  | 60 | Ch 32
7 | Hrudní drén bez trokaru,rovný | 202 | Ch 28
8 |  | 100 | Ch 30
Cena celkem za část 3
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
obecné požadavky pro položky 1 a 2
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prstředcích a splňuje nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
splňují normu ČSN EN ISO 20697, případně normu ČSN EN 1617. Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití, splnění požadavku označeno v nabídce
splňují normu ČSN EN 1618 - neintravaskulární katetry- Zkušební postupy, splnění požadavku označeno v nabídce
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. Prohlášení o shodě je součástí nabídky
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
drén je sterilně zabalený, ve dvojitém obalu
drén je vyroben z transparentního,termosenzitivního PVC materiálu
drén je vybaven RTG kontrastním proužkem v celé délce
drén je vybaven délkovou stupnicí po 1-2 cm
tolerance pro vnější průměr drénu je u položky č. 1-6 - Ch +2 a u položky č. 7 a 8 - Ch+1
Hrudní drén s atraumatickým trokarem
drén je pro Ch12 a Ch16 dlouhý min.23 cm a od Ch20 je jeho minimální délka 40 cm
drén má kónické zakončení pro snadné napojení na drenážní systém bez potřeby použití spojek
součástí drénu je trokar s atraumatickým koncem,který při aplikaci neprostupuje drénem a nehrozí poranění okolní tkáně
Hrudní drén bez trokaru
drén má přímý tvar a je atraumaticky zakončen
min. délka drénu je 40 cm
perforovaná část drénu je dlouhá 10 cm (± 10 %)
distální konec drénu je plochý
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - položka 5 a 6 - 2 kusy - položka 7 a 8 - po 1 kuse

## Část 4.
Část 4 Hrudní drén s trokarem s ostrým koncem
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku + velikost (Ch) | Velikost balení | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Hrudní drén s trokarem s ostrým koncem | 280 | Ch 16
2 |  | 660 | Ch 20
3 |  | 80 | Ch 24
4 |  | 20 | Ch 28
Cena celkem za část 4
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prstředcích a splňuje nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
splňují normu ČSN EN ISO 20697, případně normu ČSN EN 1617. Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití, splnění požadavku označeno v nabídce
splňují normu ČSN EN 1618 - neintravaskulární katetry- Zkušební postupy, splnění požadavku označeno v nabídce
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče, prohlášení o shodě je součástí nabídky
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
drén je sterilně zabalený, ve dvojitém obalu
drén je vyroben z transparentního,termosenzitivního PVC materiálu
drén je vybaven RTG kontrastním proužkem v celé délce
drén je vybaven délkovou stupnicí po 1-2 cm
drén je vybaven kovovým trokarem s ostrou špičkou
drén má kónické zakončení pro snadné napojení na drenážní systém bez potřeby použití spojek
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 2 kusy od každé velikosti

## Část 5.
Část 5 Hrudní drenážní systém
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Hrudní drenážní systém pro aktivní sání | 1498 | 1
Cena celkem za část 5
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prstředcích a splňuje nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče, prohlášení o shodě je součástí nabídky
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
hrudní drenáž je sterilně zabalena
kompaktní a lehká konstrukce
drenáž je samostatně stabilní, popř. lze zavěsit na lůžko pacienta, nebo lze využít stabilní stojan
drenáž je určena k napojení na nízkotlaké aktivní sání
stupnice nastavení intenzity sání je uvedena v cm vodního sloupce
drenáž spolehlivě funguje a je bezpečná i v případě převrácení
objem sběrné nádoby je min. 1000 ml
možnost kontroly dostatečného sání
možnost sterilního odběru vzorku
sběrná nádoba má dobře čitelnou stupnici k přesnému změření množství odsáté tekutiny
sběrná komora je průhledná a umožňuje vizuální kontrolu odsátého materiálu
systém obsahuje indikátor úniku vzduchu
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 2 kusy

## Část 6.
Část 6 Hrudní drenážní systém spádový
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Hrudní drenážní systém po pneumonektomii | 756 | 1
Cena celkem za část 6
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prstředcích a splňuje nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče, prohlášení o shodě je součástí nabídky
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
hrudní drenáž je sterilně zabalena
drenáž je samostatně stabilní, popř. lze zavěsit na lůžko pacienta, nebo lze využít stabilní stojan
drenáž spolehlivě funguje a je bezpečná bez napojení na nízkotlaké aktivní sání
objem sběrné nádoby je min. 1000 ml
sběrná nádoba má dobře čitelnou stupnici k přesnému změření množství odvedené tekutiny
sběrná komora je průhledná a umožňuje vizuální kontrolu odsátého materiálu
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 2 kusy