Technická specifikace –

# Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –

# Laparoskopické a hysteroskopické instrumentárium

Operační instrumentárium pro Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Operační instrumentárium pro laparoskopickou operativu bude sloužit jako doplnění dosavadního vybavení na operačních sálech gynekologicko-porodnického oddělení při laparoskopických a hysteroskopických operacích.

Část 1 Laparoskopické instrumentárium (specifikace obsahu viz níže)

- 2 ks laparoskopického síta

Část 2 Hysteroskopické instrumentárium (specifikace obsahu viz níže)

- 1 sada resektoskopu s příslušenstvím

ČÁST 1 – Laparoskopické instrumentárium

## Obecné požadavky pro část 1:

- 2 ks laparoskopického síta (složení síta viz níže – specifikace obsahu síta)

- Materiálová kompatibilita instrumentů (možnost poskládat síto z instrumentů od více výrobců, ale musí být mezi sebou materiálově kompatibilní)

- Materiál instrumentů (pokud není uvedeno jinak) – ušlechtilá ocel s minimálním obsahem chromu 12 %

- Možnost opakovaného použití (odolné vůči dezinfekci, sterilizaci a vůči zhoršení kvality nástrojů)

- Chirurgické nástroje – opracované a zakulacené hrany

- Žádná tolerance na typ branží

- Šířka distálního konce nástroje (pokud je uvedena) ± 1 mm

- Instrumentárium splňuje normy ČSN EN ISO 7153-1 a ČSN EN ISO 14119 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti)

- Laparoskopické nástroje musí být kompatibilní s elektrochirurgickou jednotkou      ESG-400 od firmy Olympus

## Specifikace obsahu síta a minimální technické požadavky:

| Laparoskopické síto | Počet ks |
| --- | --- |
| Trokarové pouzdro kovové s manžetovým ventilem, průměr 5.5 mm, délka 95 mm, insuflace, tubus šroubovice kovová s rovným koncem | 6 |
| Trokarový bodec kompatibilní s trokarovým pouzdrem o průměru 5.5 mm a délce 95 mm, průměr 5.5 mm, délka 95 mm, bezpečnostní rozebíratelný | 2 |
| Trokarové pouzdro kovové s manžetovým ventilem, průměr 11 mm, délka 100 mm, insuflace, tubus kovový hladký | 2 |
| Trokarový bodec kompatibilní s trokarovým pouzdrem o průměru 11 mm a délce 100 mm, průměr 11 mm, délka 100 mm, bezpečnostní rozebíratelný | 2 |
| Veress jehla, průměr 2 mm, délka 150 mm | 2 |
| Laparoskopický grasper atraumatický okénkový dlouhý, HF konektor, izolovaný, otočný 360°, rozebíratelný na dvě části, délka tubusu 330 mm, průměr 5 mm, držadlo multifunkční s aretací a bez aretace, pro leváky i praváky | 4 |
| Laparoskopický disektor Maryland, zahnutý, HF konektor, izolovaný, otočný 360°, rozebíratelný na dvě části, délka tubusu 330 mm, průměr 5 mm, držadlo multifunkční s aretací a bez aretace, pro leváky i praváky | 2 |
| Laparoskopické nůžky Metzenbaum izolované, otočné, rozebíratelné, délka tubusu 330 mm, průměr 5 mm, šroubovací nerezový inzert na distální části, rukojeť bez záchytu | 2 |
| Bipolární laparoskopický grasper okénkový, atraumatický, rovný, otočný, rozebíratelný (třídílný), délka tubusu 340 mm, průměr 5 mm, šroubovací nerezový inzert na distální části | 2 |

- Další příslušenství nutné k uvedení zdravotnického prostředku do provozu a ke splnění účelu použití.

ČÁST 2 – Hysteroskopické instrumentárium

## Obecné požadavky pro část 2:

- 1 sada resektoskopu s příslušenstvím:

  - 1 ks optiky 4 mm

  - 1 ks světlovodu pro připojení do stávajícího zdroje světla, 2.8 mm, 3 m

  - 1 ks dvouplášťového rotačního systému

  - 1 ks rotačního dvojventilu pro single flow resekci

  - 1 ks pasivního pracovního elementu

  - 1 ks bipolárního HF-kabelu pro připojení ke stávající elektrokoagulační jednotce, minimálně 4 m

  - 1 ks sterilizačního kontejneru s víkem pro uložení celé sady

- Zpětná kompatibilita se současnými resektoskopy a elektrokoagulační jednotkou     ESG-400 na gynekologicko-porodnickém oddělení od firmy Olympus

- Možnost opakovaného použití (odolné vůči dezinfekci, sterilizaci a vůči zhoršení kvality nástrojů) pokud není uvedeno jinak

- Tolerance na délky nástrojů 10 mm

- Šířka distálního konce nástroje (pokud je uvedena) ± 1 mm

- Kontejner musí umožňovat jednoduchou a bezpečnou manipulaci

- Kontejner musí být bezpečně stohovatelný

## Specifikace obsahu síta a minimální technické požadavky:

- Optika resektoskopu, průměr 4 mm, minimální pracovní délka 190 mm, úhel pohledu 12°, HD, sterilizovatelná, podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení

- Dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, včetně klasického obturátoru, vnější průměr pláště maximálně 8.5 mm

- Nástroj umožňující jednoduché sestavování a rozkládání pomocí automatických zámků, řešení bez použití manuálního uzamykání

- Ochrana proti pulzování operačního pole

- Keramická ochrana distálního konce resektoskopu pro ochranu vůči termálnímu poškození tkáně výhodou

- Možnost připojení single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu

- Možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká), vaporizační oválné elektrody, vaporizační elektrody ve tvaru hříbku, páskové resekční elektrody, jehlové incizní elektrody (šikmé a kolmé) a kuličkové koagulační elektrody

- Všechny části nástroje musí být resterilizovatelné v parním sterilizátoru

- Další příslušenství nutné k uvedení zdravotnického prostředku do provozu a ke splnění účelu použití.