- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 16 VZ

Část VZ č. 16 – Nástrojové vybavení operačního sálu – pro cerebrofaciální poranění (síto)

## Popis současného stavu:

V současném stavu jsou používané vrtačky zastaralé (rok výroby 1999) a jsou za lhůtou servisní garance 10 let. Jelikož jsou vrtačky v každodenním použití je vhodná jejich obměna.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Odůvodnění investice, mikrovrtačka je základním nástrojem pro operační přístupy jak pro kraniální operace (kraniotomie, trepanace), tak pro spinální výkony na krční, hrudní i bederní páteři (miniinvazivní přístupy, laminektomie, transartikulární přístupy apod). Kromě periferních nervů se používá při všech operacích, na naší klinice tzn. 2 000 operací za rok. Obecně je zátěž na mikrovrtačku z výše uvedeného je extrémní, v provozu naší kliniky se spádem 800 000 mil obyvatel a největším počtem výkonů v ČR za rok (2 800 operací) je životnost vrtačky velmi omezena.

Medicínský účel:

Motorový systém pro neurochirurgickou operativu umožňující přístup přes kostěnou lebeční tkáň.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka 1ks motorového systému pro neurochirurgickou operativu s nástavci a příslušenstvím pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

Neurochirurgická vrtačka:

  - motorový systém pro neurochirurgickou operativu umožňující přístup přes kostěnou lebeční tkáň

  - výkonný mikromotor pracující bez vibrací v obou směrech otáčení

  - rozsah otáček cca. od 1.000 do 80.000 ot/min.

  - samočinné chlazení vzduchem

  - sterilizace v autoklávu

  - konstrukce pro všechny typy násadců a fréz, které jsou certifikovány ISO 3964

  - možnost připojení mikropilek sagitálních a oscilačních

  - 2x koncovka s motorem a přívodným kabelem

  - speciální teleskopické nástavce pro operace hypofýzy a MAST operace na páteři – mají možnost přizpůsobení pro potřebnou hloubku vrtání

Příslušenství:

  - nástavec na návrt, cca. 1000 RPM

  - sada vrtáků

  - kraniotomický nástavec pro dospělé, rozteč cca. 16 mm

  - nástavec lomený pro vrtáky

  - nástavec rovný pro vrtáky, cca. 7 cm

  - nástavec na krční páteř, zahnutý cca. 10 cm

  - nástavec na krční páteř, zahnutý cca. 15 cm

  - sagitální pilka s nástavcem s tenkostí řezu cca. 0,3 mm, jemné zoubky, hloubka řezu cca. 12 mm

  - oscilační (příčná) pilka s nástavcem s tenkostí řezu cca. 0,3 mm, jemné zoubky

  - nástavec pro teleskopické zahnuté vrtáky na hypofýzu

Kazeta na nástavce pro sterilizaci

Konzole s ovládacím displejem

Nožní spínač

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců