Část č. 2 – Systémový traumatologický operační stůl s extenční deskou pro COS Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

- požadován univerzální systémový operační stůl pro všeobecnou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- požadovány operační stoly v konfiguraci:

  - 1 ks - základna systému

  - 2 ks - operační deska systému

  - 3 ks - transportér operační desky/základny

  - 1 ks – extenční deska

- požadována přemístitelná základna operačního stolu pomocí pedálového transportéru

- požadovány RTG transparentní systémové desky operačních stolů vybavené bočními EURO lištami po celé délce operační desky

- požadovány 2 ks minimálně 8-segmentové operační desky (základní dva segmenty, zádový, hlavový a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny v karbonu)

- sekce pro dolní končetiny musí splňovat nosnost minimálně 250 kg i v kleku

- operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách ve všeobecné chirurgii i traumatologii

- požadována kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní i extenční segmenty

- požadován plně elektro-motoricky nastavitelný systém základních poloh operačního stolu

- požadována nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu minimálně 620 – 1 150mm (operační deska bez polsterů)

- požadovány operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt

- minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm

- požadován rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg minimálně ±45°, elektricky

- požadován boční (laterální) náklon operační desky v rozsahu minimálně ±25°, elektricky

- požadována možnost pozice „flex“ a „reflex“ operační desky

- požadován pohyb základního zádového segmentu v rozsahu minimálně +70°/-50°, elektricky

- požadován pohyb horního zádového segmentu v rozsahu minimálně +90°/-60°, elektricky

- požadován elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu minimálně ±90°

- požadován elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky minimálně 320 mm

- požadován antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu - akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh

- požadována mechanická stabilita a nosnost operačního stolu minimálně 350 kg, a to i se všemi potřebnými zařízeními. Požadovaná nosnost 250 kg ve všech polohách, včetně reverzní.

- požadována možnost navážet operační desku na základnu systému obousměrně (hlava-nohy), systém musí být vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - s automatickým rozpoznáváním orientace desky

- požadován zabudovaný záložní ovladač v boku základny (přípustné umístění je pouze na boku od pacienta nikoliv pod hlavou či dolními končetinami) operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu přístupné i s nasunutým transportérem - jiné umístění záložního ovladače není přípustné

- požadován dálkový bezdrátový ovladač

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to minimálně 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- požadovány vysokokapacitní akumulátory v základně systému - musí umožňovat provoz operačního stolu minimálně 4 dny bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů)

- požadována je taková konstrukce základny stolu, aby umožňovala ničím nerušený postoj a pohyb operačního týmu u stolu a to včetně umístění instrumentačního stolku a snadného umístění RTG přístroje – C ramene pro obvyklé pozice akvizice

- požadována snadná mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu. Podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

- nosnost transportéru minimálně 350 kg

- požadován transportér systému operačního stolu, který má velká kolečka pro snadný a dobře ovladatelný transport, požadováno 5. kolečko pro řízení přímého směru pojezdu

- operační stůl musí disponovat stabilní operační základnou s krytem základny z ušlechtilé nerezové oceli. Jakákoliv varianta povrchové úpravy barevným nástřik hlavy základny nebo zakrytování plastovým krytem není akceptována.

- požadováno napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování šrouby

- požadován polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením

- požadována polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru

- požadován nosný rám základové desky operačního stolu z nerez oceli

- požadovány standardní polstery:

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům

  - snižující riziko proleženin

  - výška minimálně 80 mm

- požadována snadnost údržby a rezistence vůči všem běžným desinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

- systémový operační stůl a jeho příslušenství musí být kompatibilní se stávajícím vybavením operačních sálů – s operačními stoly výrobce Maquet, v typech 1140 a 1150

### Příslušenství:

- rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami

- plně polohovatelné stranově i výškově kloubově nastavitelné podložky paže pacienta pro infusi, tvarované, délky minimálně 450 mm, s upínacím pásem – celkem 2 ks

- upnutí horní končetiny k hraně operační desky - celkem 2 ks

- fixační pás na tělo pacienta - celkem 2 ks

- fixační pás na ruku k anesteziologickému rámu – celkem 2 ks

- výškově stavitelný stojan na infuze se 4 háky, připojitelný k EURO liště desky operačního stolu - celkem 1 ks

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – celkem 1 ks

- artroskopický držák pro dolní končetinu – celkem 1 ks

- ramenní segment (oddělitelné boční části) dovolující operace na horních končetinách, včetně fixace hlavy – celkem 1 ks

- držák hlavy – podkova – celkem 1 ks

- multikloubové zařízení pro horní končetinu, dovolující pohyb s končetinou ve všech směrech a úhlech, RTG transparentní – celkem 1 ks

- vysoká podložka paže pro neoperovanou horní končetinu – celkem 1 ks

- přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu -  celkem 1 ks (min. rozměr 60x35cm)

- trakční systém pro artroskopickou operaci ramene – trakce ve dvou rovinách, kompatibilní k připojení na EURO lištu

- extenční aparát pro dolní končetiny s možností operace bérce,  dvě kompletní sestavy včetně stojanu - sestava standardní, kovová

Součástí extenčních aparátů budou i adekvátní držáky DK – 1 pár plastových a 1 pár kožených bot.

- prodlužovací lišta – 2ks

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2b Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….