Část č. 3 – Mobilní operační stůl pro oddělení urologie Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

- mobilní elektrický operační stůl s pevnou operační deskou

- minimálně pětisegmentová operační deska

- elektrické polohování

    - nahoru/dolu

    - Trendelenburg/antiTrendelenburg

    - laterální náklony

    - zádová sekce

    - nožní segmenty

    - podélný posun

    - ostatní polohování stolu mechanicky

- základna pro pohyb vybavena min. 4 do základny zasouvacími se kolečky – ukotvovací systém nebo jiné obdobné technické řešení, které zajistí bezproblémovou hygienu (omyvatelná kolečka s bezproblémovým přístupem, s vhodným povrchem pro dezinfekci) a ukotvení pro zajištění úplné stability stolu při operačním výkonu

- vysoká stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu

- pojezdová kola o průměru minimálně 10 cm

- centrální brzda a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru

- ovládání pomocí ovládače - bezdrátový

- záložní ovládač na základně stolu

- plná mobilita stolu - bez zemnícího kabelu

- operační deska stolu RTG transparentní

- indikátor stavu baterie na ovládači a základně stolu

- záložní baterie integrovaná v základně operačního stolu s minimální kapacitou pro použití stolu po dobu minimálně 5 dní v plném běžném provozu

- nosnost stolu v centrální nulové poloze minimálně 450 kg

- nosnost stolu ve všech nastavených polohách minimálně 250 kg (bez 10 % tolerance)

- nosnost v šautech minimálně 160 kg

- polstrování operačního stolu snadno odnímatelné, umožňující snadnou údržbu a hygienu

- antistatické a antidekubitní polstrování – minimálně 80 mm vysoké

- základna z tvrzeného kompozitního plastu nebo nerezu odolného proti nárazu a běžné dezinfekci

- kryt a podvozek základny z nerezové oceli

- dělená plocha nožního segmentu

- lehko odnímatelné segmenty – bez šroubování (vyjma podložky hlavy)

- šířka operační desky včetně eurolišt maximálně 590 mm

- minimální výška pracovní desky maximálně 600 mm

- maximální výška pracovní desky minimálně 1000 mm

- Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 25°

- laterální náklony minimálně ± 20°

- laterální náklon i v poloze Trendelenburg

- náklon nožní části minimálně 80°/-90°

- náklon hlavové části minimálně ±45°

- opěrka hlavy pro použití v poloze flexe (pozice ledvinového můstku) - vertikální posuv hlavové části

- horizontální posun pracovní desky minimálně 300 mm

- zvednutí opěradla zad minimálně 70°/-40°

- možnost flexe (zlomení stolu) minimálně 220°

- vysoká stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu

- výřez v základně stolu – místo pro nohy operatéra v litotomické (gynekologické) poloze

- stůl musí umožňovat umístění C ramene pro snímkování pánve i oblasti ledvin v obou základních polohách pacienta (gynekologické i v poloze na břiše) – posun musí být dostatečný, aby C ramenu nepřekážela „noha“ stolu – tzn. buď excentricky uložená „noha“ stolu nebo příslušenství stolu „mezi kus“, který ale musí umožňovat flexi – ohnutí stolu

- nerezová nádoba na jímání irigační tekutiny s odtokem do odpadu (včetně nutného materiálu) s úchytem z obou stran nádoby k operačnímu stolu z důvodu potřebné stability + sítko na zachycení pevných částek

Příslušenství

- postranní eurolišty pro připevnění doplňků

- stojan na infuzi na eurolištu – otočný

- opěru ruky pro infuzi s uchycovacím páskem (musí umožňovat šikmou polohu horních končetin – aby pacient mohl mít horní končetiny vzpažené – použití kloubu) 1 ks

- horizontálně stavitelná opěrka ruky v poloze na boku 1 ks

- opěrky nohou (šauty) 2 ks

- zarážka ramen 2 ks

- anesteziologický rám

- polštář na podložení břicha

- fixační pásy na nohy 2 ks

- fixační pás na zápěstí 2 ks

- pás pro fixaci pacienta 1 ks

- boční zarážky pro fixaci pacienta v poloze na boku 2 ks

- kompletní sada náhradního polstrování pro všechny segmenty operační desky vč. nožních segmentů

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu

- dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2c Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….