# Příloha č. 2 - Technická specifikace

Část č. 1 – Hmotnostní spektrometr

Popis:

Hmotnostní spektrometr pro oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most, o. z. Krajské zdravotní, a.s..

Požadované minimální technické požadavky:

- Stolní MALDI-TOF hmotnostní spektrometr

- systém umožňující rychlou identifikaci mikrobiálních agens pomocí Matrix Assisted Laser Desorption / Ionisation Time-Of-Flight (MALDI-TOF) hmotnostní spektrometrie

- identifikace mikroorganismů z bakteriální kultury, ale i přímo z klinického primárního vzorku, jako je pozitivní hemokultura, pozitivní vzorek moče atd.

- celková doba identifikace pro pozitivní hemokultury nesmí přesáhnout dobu 20 minut

- identifikace přímo ze směsi kultur pomocí speciálního modulu, který je doložitelně součástí dodaného zařízení

- identifikace v oblasti bakteriologie a mykologie; samostatné knihovny/databáze a postupy pro identifikaci vláknitých hub a pro identifikaci mykobakterií

- odborné zaškolení uživatele na zpracování izolátů vláknitých hub, plísní a mykobakterií, pokud se liší od standardního zpracování a odlišná preanalytická fáze těchto izolátů zvyšuje úspěšnost identifikace pomocí MALDI systému

- identifikace vysoce patogenních mikroorganismů zahrnutých právními předpisy ČR do skupiny „Biosafety level 3“

- rodová a druhová identifikace bude probíhat automaticky na bázi srovnání změřeného spektra charakteristických ribozomálních proteinů zkoumaného mikroorganismu s referenčními spektry obsaženými v jedinečné, otevřené referenční databázi

- rozsah referenční databáze musí být dostatečný pro potřeby mikrobiologické laboratoře, tzn. minimálně 8 400 referenčních kmenů odpovídající minimálně 2 900 jedinečných druhů a minimálně 500 mikrobiálních rodů

- SW pro automatické vyhodnocování kvality získávaného spektra v průběhu jeho kumulace a regulaci počtu laserových nástřelů pro zvýšení úspěšnosti identifikace

- zabudovaný laser s volitelnou frekvencí v minimálním rozsahu 1 – 60 Hz

- přesnost lepší než 200 ppm s možností automatické i externí kalibrace

- automatizované čištění MALDI ionizačního zdroje bez nutnosti manuálního zásahu obsluhy (řízeno SW)

- součástí dodávky je UPS s kapacitou odpovídající nabízenému zařízení - doba zálohy min. 5 minut při plném zatížení

- součástí dodávky je čtečka čárových kódů

- součástí dodávky je ovládací stanice (PC) pro správu systému a analýzu dat s dostatečným HW vybavením odpovídající zamýšlenému účelu použití vč. příslušenství (laserová tiskárna, myš, klávesnice, LCD monitor s úhlopříčkou min. 24“ apod.)

- vzdálená správa - pro vstup do domény zadavatele je nutno splňovat níže uvedené body:

  - operační systém Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

  - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - na PC k zařízení bude nainstalován antivirus zadavatele

Část č. 2 - Tromboelastometr

Popis:

Tromboelastometr pro ARO oddělení Nemocnice Teplice, o. z. Krajské zdravotní, a.s..

Požadované minimální technické požadavky:

- POCT analyzátor

- vyhodnocení koagulace metodou rotační tromboelastometrie

- možnost provedení minimálně 4 testů u jednoho pacienta současně

- dostupnost testů minimálně: EXTEM, INTEM, HEPTEM, APTEM, FIBTEM

- předkonfigurované kazety s testy, jednoduchá obsluha bez nutnosti pipetování vzorků

- vyšetření z plné krve

- jednoduché ovládání, intuitivní software

- kompletní profil hemostázy

- numerický i grafický výstup

- automatická detekce abnormálních výsledků

- komunikační rozhraní umožňující přenos výsledků do nemocničního informačního systému

- připojení do LIS součástí nabídky

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Záruční doba 24 měsíců vč. příslušenství

Spotřební materiál:

|  | Předpokládaný počet vyšetření za rok |
| --- | --- |
| Sada (cartridge) výše uvedených testů | 60 |

  - Úplný návod k použití (příbalové letáky) v českém jazyce

  - Ke každé dodané šarži certifikát o provedení výstupní kontroly

  - Dodací lhůty spotřebního materiálu jsou maximálně 10 dnů od data objednávky

  - Ve zvláštních případech je možné se po domluvě se zadavatelem dohodnout na době delší, a to až 30 dní.