- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 12 VZ

Část VZ č. 12 – Vysokofrekvenční elektrokoagulační přístroj

## Popis současného stavu:

V současné době je na oddělení centrálních operačních sálů používáno 12 vysokofrekvenčních elektrokoagulačních jednotek, z toho ale 7 elektrokoagulací je víc jak 10 let v každodenním provozu. Pro potřebu traumatologických sálů požadujeme obnovu 1ks.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Počet pacientů, u kterých se tyto přístroje použijí, je cca 7600/rok. Vzhledem k roku výroby a technickému stavu jsou některé přístroje již za garantovanou dobou servisu výrobce (garance servisní podpory je 10 let), vyžaduje tedy pro zachování provozu a dostupnosti péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem obnovu.

Medicínský účel:

Vysokofrekvenční elektrokoagulační přístroj určený pro použití na traumatologických operačních sálech.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka 1ks vysokofrekvenčního elektrokoagulačního přístroje pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

- elektrokoagulační přístroj vč. příslušenství

- barevný grafický displej zobrazující nastavené hodnoty

- monopolární i bipolární pálení

- nastavitelný výkon:

  - monopolární režim min. 300 W

  - bipolární režim min. 100 W

- ovládání nožním spínačem i pomocí ručního nástroje

- nožní spínač součástí dodávky

- vizuální i akustické alarmy

- alarm chyb a nedostatečné přilnavosti pacientské elektrody

- systém hlídání připojení pacientské elektrody (ochrana pacienta)

- automatické přerušení při závadě nebo chybě

- ochranný mechanismus proti poškození pacienta při nedostatečném kontaktu neutrální elektrody

- součástí dodávky příslušenství:

  - kabel k neutrální elektrodě min. 2 ks (autoklávovatelný)

  - 4 ks monopolárního nástroje s kabelem (autoklávovatelný), 2 tlačítka, uzpůsobeno pro výměnné hroty s průměrem cca. 4mm

  - 3 ks bipolární rovné bipolární pinzety o délce (cca. 110 mm, cca. 195 mm, cca. 220mm), autoklávovatelný

  - přechodka pro stávající používané elektrokoagulační nástroje od výrobce Erbe

- jednoduché ovládání

- automatický test při startu přístroje

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců