- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 11 VZ

Část VZ č. 11 – Operační mikroskop binokulární s nástavcem pro asistenci (neurochirurgie, replantace)

## Popis současného stavu:

Neurochirurgická klinika operuje paralelně na dvou operačních sálech, všechny neurochirurgické operace se provádějí pomocí operačního mikroskopu. Oba dva používané mikroskopy NC4 a Pentero jsou zastaralé (rok výroby 2003), optika ani příslušenství neodpovídá současným možnostem a bezpečnosti pacientů. Obrázky a video záznamy a jejich rozlišení nejsou v požadované kvalitě a na republikových a více  na zahraničních konferencích nejsou publikovatelné. Vzhledem k roku výroby a technickému stavu je tento přístroj již v havarijním režimu, za garancí servisní podpory (garance servisní podpory je 10 let), vyžaduje tedy pro zachování provozu a dostupnosti péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem obnovu.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Kvalitní operační mikroskop je základním předpokladem pro traumatologickou neurochirurgickou operativu kvalitní obraz, hloubka ostrosti, dokonalé zvětšení, perspektiva HD záznamu a 3D stereoskopické zobrazení umožní provádět a používat přesnější mikrochirurgické techniky vedoucí k příznivějším výsledkům těchto operací. Ročně je s pomocí operačních mikroskopů prováděno cca. 2800 operací. Neurochirurgická operativa patří ke třem největším v ČR a zajišťuje superspecializovanou péči pro spádovou oblast cca. 800 000 obyvatel.

Medicínský účel:

Neurochirurgický operační mikroskop na mobilním podstavci s HD záznamem a 3D stereoskopických zobrazením určený pro neurochirurgické traumatologické výkony.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka neurochirurgického operačního mikroskopu na mobilním podstavci s HD záznamem a 3D stereoskopickým zobrazením pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

Neurochirurgický operační mikroskop nejvyšší úrovně na mobilním podstavci:

- kolečka s  brzdami pro větší stabilitu při operaci

- maximální flexibilita ramene mikroskopu pro ideální nastavení při operaci

- automatické vyvážení celého systému při změně příslušenství i při operaci

- automatická úprava intenzity osvětlení operačního pole při změně zoomu

- optickou hlavu možno naklonit a pohybovat s ní ve všech směrech

- polohovatelný stereo asistent v pozici do boku

- 2ks ergonomických držadel po straně hlavy mikroskopu pro jednoduché ovládání mikroskopu operatérem

- integrovaný HD multifunkční dotykový displej s úhlopříčkou cca. 22“

- HD digitální video řetězec integrován do stojanu mikroskopu

- HD videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu

- archivace dat (video, obrázky) na HDD, export na USB

- export obrázků ve formátu min. JPG

- pracovní vzdálenost cca. 200 – 500 mm

- délka ramene min. 1700 mm

- pohyblivost ramene:

  - okolo vertikální osy min. v rozsahu 90°

  - samotné rameno min. v rozsahu 290°

  - rameno u optické hlavy min. v rozsahu 335°

- uhlové zvětšení binokuláru min. 10x

- nastavení dioptrií

- okuláry přizpůsobené i pro práci s brýlemi

- motorizovaný fokusační systém

- motorizovaný zoom

- fokus a zoom ovládaný pomocí tlačítek na rukojetích

- mikroskop musí pracovat na el. síti 230V / 50Hz

- musí mít integrovaný světelný zdroj

- světelný xenonový zdroj o minimálním výkonu cca. 300 W nebo jiný světelný zdroj s ekvivalentním výkonem

- záložní světelný zdroj

- snadno ovladatelný

- ovládací nožní pedál (bezdrátový nebo drátový)

- propojení se stávající navigací od výrobce Medtronic

  - navigační rám na hlavu mikroskopu

  - plná kompatibilita s neurochirurgickou navigací od výrobce Medtronic

- integrovaný modul pro intraoperativní angiografickou diagnostiku

- integrovaný modul pro fluorescenční detekci tumoru

- integrovaná projekce obrazových dat do obou okulárů operatéra (zobrazení navigace, CT, MR) a ovládání z rukojetí operatéra

Stereoskopický HD video systém s funkcí 3D vizualizace ve full HD kvalitě:

- 3D HD barevná kamera s možností připojení k mikroskopu

- 3D monitor s full HD rozlišením + brýle pro prohlížení

- úhlopříčka monitoru cca. 42“

- archivace, editace a export 3D videozáznamů

- archivace dat na HDD

- možnost připojení externího HDD, USB

- na samostatném stojanu a mobilní

- zabrzditelný

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců