- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 10 VZ

Část VZ č. 10 – Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie,   bronchoskopie, kolonoskopie)                                                                                 (laryngoskop pro intubaci, flexibilní fibrobronchoskop)

## Popis současného stavu:

V současné době na oddělení není k dispozici žádný fibrobronchoskop, který by se používal ke kontrole uložení kanyly při tracheostomiích a při obtížných intubacích. Původní firbrobronchoskop byl vyřazen v roce 2010, od té doby jsou intubace prováděny bez kontroly endoskopem, stoupá tedy náročnost a rizikovost zavedení intubace. Z těchto důvodů za účelem zlepšení zdravotní péče zadavatel požaduje zakoupení nového fibrobronchoskopu a videolaryngoskopu na oddělení centrálních operačních sálů.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Přístroj se používá k při obtížných intubacích, ke kontrole uložení kanyly při tracheostomiich, ke kontrole uložení biluminálních inkubačních cévek při operacích na plicích. Počet zákroků a operací za rok: tracheotomie 80, hrudní operace 200, obtížné intubace 30/ rok.  Není započteno získávání BAL u pacientů ARO a JIP. Původní firbrobronchoskop byl vyřazen v roce 2010, od té doby jsou intubace prováděny bez kontroly endoskopem, stoupá tedy náročnost a rizikovost zavedení intubace. Z těchto důvodů za účelem zlepšení zdravotní péče zadavatel požaduje zakoupení nového fibrobronchoskopu a videolaryngoskopu na oddělení centrálních operačních sálů.

Medicínský účel:

Kontrola uložení kanyl je v současné době součástí standardu použití těchto metod.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka fibrobronchoskopu a videolaryngoskopu pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

Fibrobronchoskop:

- flexibilní fibrobronchoskop

- přímý úhel pohledu

- šířka zorného pole min. 100°

- hloubka zorného pole cca. 2 – 50 mm

- ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 180°/130°

- pracovní délka fibrobronchoskopu min. 600 mm

- minimální vnitřní průměr pracovního kanálu požadován cca. 2,2 mm

- vnější průměr zaváděcího kanálu cca. 5 mm

- bateriový zdroj světla s dobíječkou

Videolaryngoskop:

- flexibilní videolaryngoskop

- šířka zorného pole cca. 90°

- hloubka zorného pole cca. 4-50 mm

- ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 120°/120°

- pracovní délka videolaryngoskopu min. 300 mm

- vnější průměr zavádějícího kanálu min. 4,1 mm

- videolaryngoskop s obrazovkou přímo na přístroji nebo externí obrazovka o úhlopříčce min. 2,5“

- bateriový zdroj LED světla s dobíječkou

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců