Transportní ventilátor

Popis:

Transportní ventilátor pro MET team pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajské zdravotní, a.s. Malý transportní ventilátor pro řízenou ventilaci pacientů převážených MET teamem z oddělení na JIP stanici v rámci komplexu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní ventilátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Transportní ventilátor

- Použitelný pro dospělé a děti od minimálního dechového objemu 100 ml

- Dechový objem nastavitelný minimálně v rozmezí od 100 do 2000 ml

- Inspirační čas minimálně v rozmezí od 0,5 do 10 s

- Nastavitelný PEEP od 0 do 20 mbar

- Nastavitelná tlaková podpora minimálně v rozmezí od 0 do 35 mbar nad PEEP

- Hmotnost samostatného přístroje maximálně 3,3 kg s baterií maximálně 3,6 kg

- Barevný displej o úhlopříčce minimálně 4,3“

- Ventilační režimy:

  - Objemově řízená ventilace

  - Synchronizovaná objemově řízená ventilace (SIMV)

  - Tlakově řízená ventilace

  - Podpůrná ventilace s nastavitelným PEEP a tlakovou podporou

  - Možnost neinvazivní ventilace

- Možnost nastavit poměr inspirium : expirium minimálně v rozsahu 2:1 – 1:4

- Možnost nastavit vdechovanou koncentraci kyslíku (minimálně 100% a směs)

- Integrovaná kapnografie - mainstream

  - Zobrazení průtokové a tlakové křivky

- Integrovaný akumulátor

- Provoz na baterie minimálně 8 hodin

- Alarmy akustické a vizuální

  - Nízký tlak v kyslíkové lahvi

  - Přerušení přívodu el. energie a vybití baterie

  - Nízký a vysoký tlak v dýchacích cestách

  - Apnoe

  - Vysoká frekvence dýchání

  - Rozpojení okruhu

- Příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu

  - 1 ks	Nabíječka

  - 1 ks	Integrovaný držák na 2l kyslíkovou láhev

  - 1 ks	Držák pro zavěšení na postel během transportu