- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 7 VZ

Část VZ č. 7 – RTG C rameno

(RTG C rameno (dětská traumatologie – ambulance), RTG C rameno (dětské traumatologické operační sály)  a RTG C rameno (trauma dospělí))

## Popis současného stavu:

V současné době pracoviště Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem disponuje 3 skiaskopickými mobilními rtg přístroji s C ramenem určenými pro výkony centrálních operačních sálů včetně traumatologických (2 traumatologické operační sály pro dospělé pacienty), z toho 1 C rameno je v důsledku svého opotřebení v havarijním stavu a jeho provoz je značně nestabilní (C rameno Ziehm, rok výroby 2002, dále plně funkční Arcadis Varic a Arcadis Orbic s 3D rotací Siemens, rok výroby 2009). Traumatologické operační sály zajišťují 24h nepřetržitý provoz, vzhledem k vysoce specializované poskytované zdravotní péči je nezbytné zajistit pro současnou operativu na obou sálech minim. dvě plně funkční stabilní C ramena a další pro provoz ostatních operačních sálů např. neurochirurgických či cévních. Vzhledem k technickému opotřebení stávajícího C ramene Ziehm, nevyhovující standardům traumatologického operačního provozu, požadujeme jeho obnovu. Pracoviště dětské traumatologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem disponuje 1 skiaskopickým mobilním rtg přístrojem s C ramenem určeným pro výkony na oddělení dětského traumatologického operačního sálu, 1 mobilním rtg přístrojem s C ramenem pro dětskou traumatologickou ambulanci (oba typ Omega, rok výroby 1992 a 1998), které zajišťují 24h nepřetržitý hospitalizační i ambulantní provoz. Vzhledem k požadavku dětských traumatologických center na přístrojové vybavení vysoce specializované poskytované zdravotní péči je jejich technické opotřebení nevyhovující standardům tohoto provozu.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Počet pacientů na jednom přístroji je cca …1020…/rok.

Vzhledem k roku výroby a stavu opotřebení je tento přístroj na hranici životnosti a za garancí servisní podpory (garance servisní podpory je 10 let), současný stav na traumatologických operačních sálech pro dospělé tedy vyžaduje pro zachování provozu a dostupnosti péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem obnovu. Počet pacientů, který k jejich ošetření vyžaduje použití RTG C-ramen je na pracovišti dětské traumatologické ambulance cca …500…/rok, na pracovišti dětského traumatologického operačního sálu cca 360/rok.

Vzhledem k roku výroby jsou tyto přístroje na hranici životnosti a za garancí servisní podpory (garance servisní podpory je 10 let), vyžadují tedy pro zachování provozu a dostupnosti péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem obnovu.

Medicínský účel:

2ks mobilní skiaskopický rentgenový přístroj s C ramenem, s flat detektorem a 1ks mobilní skiaskopický rentgenový přístroj s C ramenem, se zesilovačem, s maximálním rozsahem pohybu, určený pro běžné rtg diagnostické výkony prováděné na operačních sálech dospělých i dětských pacientů od hlavy po dolní končetiny.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka 3ks mobilního skiaskopického rtg přístroje pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem pro oddělení Radiodiagnostické určené k provozu na oddělení centrálních operačních sálů, oddělení dětských traumatologických sálů a oddělení dětské traumatologické ambulance, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, z. č.18/1997 Sb., Atomový zákon a vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. v   posledním znění ).

Tyto skiaskopické přístroje musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků, musí umožnit manipulaci se snímky vč. přenosu do PACS, záznam a uložení dávky a údržbu systému. Systém musí být jednoduše ovladatelný a spolehlivý a současně poskytovat skiaskopické snímky vysoké obrazové kvality, s vysokým rozlišením detailu. Musí umět generovat DICOM protokol včetně informací o dávce. Musí být tedy vybaven měřící komůrkou a zařízením, které dokumentuje radiační zátěž nemocného v souladu s platnou legislativou či provádět kalkulaci dávky. Přístroj musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky RTG záření pro pacienta.

Součástí plnění je:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

Podčást A:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojízdný skiaskopický rtg přístroj s C ramenem s flat detektorem pro běžné výkony dospělých pacientů na traumatologických operačních sálech. Požadujeme přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním jak na operačním sále, tak při přepravě přístroje na jiná pracoviště (na jiné operační sály, ambulance), možnost odpojení vozíku s monitory od přístroje, snadné brždění přístroje.

Technická specifikace:

- výkon generátoru minim. 2 kW

- kolimační clona čtvercová+ štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor

- flat detektor o velikosti pole (FOV) určeného pro operace dospělých pacientů, velikost pixelu min. 184 μm.

- rentgenka s vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s malým ohniskem max. do 0,6 mm

- matrice detektoru min 1000 x 1000 pixelů

- prostorové rozlišení min. 2,3 lp /mm pulsní provoz skiaskopického módu (délka a četnost jednotlivých pulzů nastavena orgánově)

- laserový zaměřovač či jiný světelný zaměřovač

- měřící komůrka pro měření, zobrazení povrchové dávky pacienta na displeji a její archivaci v PACS, integrovaná v primární cloně podle „Atomového“ zákona – DAP metr, event. požadována možnost archivace záznamu kalkulované dávky

- vodič pro ekvipotenciální spojení

- digitální paměť minim. 500obrazů

Mechanické vlastnosti C ramene:

- SID minim 910 mm

- možnost rotace ramene: vertikální    horizontální pozice minim. 115°, minim. ± 180°okolo horizontální osy ve vertikální rovině

- posun C ramene ve vertikálním směru minim. 400 mm, v horizontálním minim. 200 mm

- dostatečná hloubka C ramene, tak aby bylo možné nacentrovat střed ohniska  RTG zářiče C-ramene minimálně na střed operačního stolu (šíře op. stolu cca…61 )

Softwarové vybavení:

- mozaikový systém obrazových dat

- orgánové programy (včetně dětských), ale i možnost manuálního nastavení expozice

- možnost korekce kovových artefaktů

- real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu)

- post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření)

- funkce LIH (paměť posledního obrazu)

Dokumentace obrazových dat:

- možnost tisku obrazové dokumentace – integrovaná tiskárna

- archivace na CD (CDRW mechanika) event. USB

- přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru či kalkulované dávky

Požadavky na specifikaci připojeni do PACS:

- rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps

  - konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T)

  - MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX,

- 100BASE-SX, 1000BASE-SX)

- komunikace přes protokol TCP/IP verze 4

- komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším

- přístroj musí podporovat alespoň následující DICOM vlastnosti:

  - DICOM Verification service

  - Storage of DICOM objects on a remote DICOM system

  - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system

  - Querying for data on a remote DICOM system

  - Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system

  - Basic Worklist Management

- k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement"

- akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby:

- Modality Worklist

- Store

- Print

- Off-line media (CD/DVD recorder)

- V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření.

- Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření.

- Zařízení bude schopno automaticky po expozici předávat digitální skiagramy do PACS  zadavatele  a na minimálně  tři zvolené vyhodnocovací radiologické stanice.

- Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů.

Zvláštní technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní.

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s.

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS.

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step).

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET.

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25.

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40.

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15.

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru biomedicínského inženýrství KZ, a.s. (dále jen OBI) a prodávající provede jeho instruktáž v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server).

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OBI (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event. které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.). V případě že ano, uvede jaké, dále uvede prostorové nároky pro instalaci a provoz přístroje, váhu a podobné údaje.

Potřebné podklady dodá zadavatel na vyžádání.

Minimální technické požadavky:

Podčást B:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojízdný skiaskopický rtg přístroj s C ramenem s flat detektorem pro běžné výkony na dětských traumatologických operačních sálech. Požadován je přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním jak na operačním sále, tak při přepravě přístroje na jiná pracoviště (na jiné operační sály, ambulance), možnost odpojení vozíku s monitory od přístroje, snadné brždění přístroje.

Technická specifikace:

- výkon generátoru minim. 2 kW

- kolimační clona čtvercová+ štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor

- flat detektor o velikosti pole (FOV) cca. 20x20cm určené pro výkony prováděné na dětských pacientech, velikost pixelu min. 184 μm.

- rentgenka s vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s malým ohniskem max. do 0,6 mm

- matrice detektoru min 1000 x 1000 pixelů

- prostorové rozlišení min. 2,3 lp /mm pulsní provoz skiaskopického módu (délka a četnost jednotlivých pulzů nastavena orgánově)

- laserový zaměřovač či jiný světelný zaměřovač

- měřící komůrka pro měření, zobrazení povrchové dávky pacienta na displeji a její archivaci v PACS, integrovaná v primární cloně podle „Atomového“ zákona – DAP metr, event. požadována možnost archivace záznamu kalkulované dávky

- vodič pro ekvipotenciální spojení

- digitální paměť minim. 500obrazů

Mechanické vlastnosti C ramene:

- SID minim 910 mm

- možnost rotace ramene: vertikální    horizontální pozice minim. 115°, minim. ± 180°okolo horizontální osy ve vertikální rovině

- posun C ramene ve vertikálním směru minim. 400 mm, v horizontálním minim. 200 mm

- dostatečná hloubka C ramene, tak aby bylo možné nacentrovat střed ohniska  RTG zářiče C-ramene minimálně na střed operačního stolu (šíře op. stolu cca…61…)

Softwarové vybavení:

- mozaikový systém obrazových dat

- orgánové programy (včetně dětských), ale i možnost manuálního nastavení expozice

- možnost korekce kovových artefaktů

- real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu)

- post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření)

- funkce LIH (paměť posledního obrazu)

Dokumentace obrazových dat:

- možnost tisku obrazové dokumentace – integrovaná tiskárna

- archivace na CD (CDRW mechanika) event. USB

- přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru či kalkulované dávky

Požadavky na specifikaci připojeni do PACS:

- rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps

  - konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T)

  - MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX,

- 100BASE-SX, 1000BASE-SX)

- komunikace přes protokol TCP/IP verze 4

- komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším

- přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti:

  - DICOM Verification service

  - Storage of DICOM objects on a remote DICOM system

  - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system

  - Querying for data on a remote DICOM system

  - Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system

  - Basic Worklist Management

- k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement"

- Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby:

- Modality Worklist

- Store

- Print

- Off-line media (CD/DVD recorder)

- V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření.

- Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření.

- Zařízení bude schopno automaticky po expozici předávat digitální skiagramy do PACS  zadavatele  a na minimálně  tři zvolené vyhodnocovací radiologické stanice.

- Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů.

Zvláštní technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní.

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s.

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS.

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step).

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25.

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40.

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15.

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru biomedicínského inženýrství KZ, a.s. (dále jen OBI) a prodávající provede jeho instruktáž v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server).

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OBI (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.). V případě že ano, uvede jaké, dále uvede prostorové nároky pro instalaci a provoz přístroje, váhu a podobné údaje.

Potřebné podklady dodá zadavatel na vyžádání.

Minimální technické požadavky:

Podčást C:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojízdný skiaskopický rtg přístroj s C ramenem se zesilovačem obrazu běžné výkony na dětské traumatologické ambulanci. Požadován je přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním jak na dětské traumatologické ambulanci, tak při přepravě přístroje na jiná pracoviště (na jiné operační sály, ambulance), možnost odpojení vozíku s monitory od přístroje, snadné brždění přístroje.

Technická specifikace:

- výkon generátoru minim. 2 kW

- kolimační clona irisová + štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor

- zesilovač obrazu minim. průměr 9“ s možností ZOOM

- rentgenka s vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s malým ohniskem max. 0,6 mm

- pulsní provoz skiaskopického módu (délka a četnost jednotlivých pulzů nastavena manuálně či orgánově)

- kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu, CCD kamera s  rozlišením a následujícím plně digitálním zpracováním obrazu pro potlačení šumu min. 512 x 512

- dva monitory s neprokládaným řádkováním (pro referenční a aktuální skiaskopický obraz,) event. velký monitor s dělenou obrazovkou

- laserový zaměřovač či jiný světelný zaměřovač

- měřící komůrka pro měření, zobrazení povrchové dávky pacienta na displeji a její archivaci v PACS, integrovaná v primární cloně podle „Atomového“ zákona – DAP metr, event. požadujeme možnost archivace záznamu kalkulované dávky

- vodič pro ekvipotenciální spojení

- digitální paměť minim. 500obrazů

Mechanické vlastnosti C ramene:

- SID minim 910 mm

- možnost rotace ramene: vertikální    horizontální pozice minim. 115°, minim. ± 180°okolo horizontální osy ve vertikální rovině

- posun C ramene ve vertikálním směru minim. 400 mm, v horizontálním minim. 200 mm

Softwarové vybavení:

- mozaikový systém obrazových dat

- orgánové programy (včetně dětských), ale i možnost manuálního nastavení expozice, či jiná inteligentní automatika

- možnost korekce kovových artefaktů

- real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu)

- post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření)

- funkce LIH (paměť posledního obrazu)

Dokumentace obrazových dat:

- možnost tisku obrazové dokumentace – integrovaná tiskárna

- archivace na CD (CDRW mechanika) event. USB

- přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru či kalkulované dávky

Požadavky na specifikaci připojeni do PACS:

- rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps

  - konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T)

  - MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX,

- 100BASE-SX, 1000BASE-SX)

- komunikace přes protokol TCP/IP verze 4

- komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším

- přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti:

  - DICOM Verification service

  - Storage of DICOM objects on a remote DICOM system

  - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system

  - Querying for data on a remote DICOM system

  - Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system

  - Basic Worklist Management

- k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement"

- Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby:

- Modality Worklist

- Store

- Print

- Off-line media (CD/DVD recorder)

- V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření.

- Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření.

- Zařízení bude schopno automaticky po expozici předávat digitální skiagramy do PACS  zadavatele  a na minimálně  tři zvolené vyhodnocovací radiologické stanice.

- Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů.

Zvláštní technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní.

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s.

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS.

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step).

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET.

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25.

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40.

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15.

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru biomedicínského inženýrství KZ, a.s. (dále jen OBI) a prodávající provede jeho instruktáž v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server).

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OBI (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.). V případě že ano, uvede jaké, dále uvede prostorové nároky pro instalaci a provoz přístroje, váhu a podobné údaje.

Potřebné podklady dodá zadavatel na vyžádání.