Příloha č. 3 Technická specifikace

„Modernizace počítačového tomografu Philips Brilliance ICT SP, SW Brilliance Portal včetně servisního zabezpečení“

Popis:

1. Modernizace (upgrade) počítačového tomografu Philips Brilliance iCT SP (128-slice, SN 200012) na verzi Brilliance iCT (256-slice).

Současný stav přístroje (instalace v listopadu 2009):

- 128 současně snímaných řezů v ose Z

- šířka detektoru v izocentru 40 mm

- pokrytí pro dynamické axiální skenování 80 mm

- výkon generátoru 100 kW

- efektivní tepelná kapacita anody zářiče 30 MHU

- spirální skenovací čas až 100 s

- skenovací rozsah stolu 175 cm

- rychlost posunu stolu při akvizici 185 mm/s

- zatížitelnost stolu 204 kg

- nejkratší čas rotace 0,3 s (pro 360°)

- vysokokontrastní rozlišení až 24 lp/cm @ 0% MTF

- nízkokontrastní rozlišení až 5 mm @ 0,3% @ 18 mGy

- časové rozlišení pro CT kardio až 38 ms

- standardní (FBP) rekonstrukce až 20 obr/s

- velikost rekonstrukční matrice až 1024x1024

- akviziční módy pro CT kardio s EKG synchronizací (prospektivní, retrospektivní)

- adaptivní multisegmentová rekonstrukce

- axiální prospektivní akviziční mód pro CT kardio s nízkou dávkou

- automatické spuštění skenu po dosažení prahu během aplikace kontrastní látky

- algoritmy pro modulaci dávky

- dedikované pediatrické protokoly

- DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS

- harddisk pro obrazová data

- DVD/CD zapisovač

- pracovní stanice se dvěma 19“ LCD barevnými monitory pro akvizici a zobrazení

- transformátor silového napájení

- UPS

Specifikace systému po provedení upgrade:

- min. 256 současně snímaných řezů v ose Z

- šířka detektoru v izocentru min. 80 mm

- pokrytí pro dynamické axiální skenování min. 160 mm

- výkon generátoru min. 120 kW

- efektivní tepelná kapacita anody zářiče min. 30 MHU

- spirální skenovací čas až 100 s

- skenovací rozsah stolu min. 175 cm

- rychlost posunu stolu při akvizici min. 185 mm/s

- zatížitelnost stolu min. 200 kg

- nejkratší čas rotace max. 0,27 s (pro 360°)

- vysokokontrastní rozlišení min. 24 lp/cm @ 0% MTF

- nízkokontrastní rozlišení min. 2 mm @ 0,3% @ 10,4 mGy

- časové rozlišení pro CT kardio max. 35 ms

- standardní (FBP) rekonstrukce min. 30 obr/s

- iterativní model-based rekonstrukce v prostoru raw dat min. 20 obr/s

- dosažitelná velikost rekonstrukční matrice min. 1024x1024

- akviziční módy pro CT kardio s EKG synchronizací (prospektivní, retrospektivní)

- adaptivní multisegmentová rekonstrukce

- axiální prospektivní akviziční mód pro CT kardio s nízkou dávkou

- akviziční mód pro dynamickou perfúzi myokardu

- automatické spuštění skenu po dosažení prahu během aplikace kontrastní látky

- algoritmy pro modulaci dávky

- dedikované pediatrické protokoly

- DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS, RDSR

- harddisk pro obrazová data

- DVD/CD zapisovač

- pracovní stanice se dvěma min. 19“ LCD barevnými monitory pro akvizici a zobrazení

- operační systém Windows 10

- záložní zdroj UPS

2. Modernizace (upgrade) portálového serveru Philips Brilliance 30k (SN 80665), pracovní stanice Extended Brilliance Workspace (SN 12723) a pracovní stanice IntelliSpace IX rel. 7 (SN 50782) na jednotnou platformu IntelliSpace Portal nejnovější verze.

Současný stav portálového serveru Philips Brilliance 30k (instalace v listopadu 2009):

- hardware serveru DELL PE 2900

- operační systém Windows Server 2003

- přístup pro 10 současných uživatelů (CCU)

- počet současně zpracovávaných řezů 30000

- vyhodnocovací software pro zpracování a vyhodnocení vyšetření v následujícím rozsahu:

- 3D SSD rekonstrukce, VRT volume rendering technika, MPR rekonstrukce, MIP a MinIP projekce

- CT angiografie - analýza cévních struktur, kvantifikace stenóz, nástroje pro plánování stentů, algoritmus pro odstraňování kostí

- CT kolonoskopie - automatická segmentační analýza lumen střeva, elektronické odstranění zbytků stolice, automatická (CAD) detekce polypů

- CT plicní analýza - automatická (CAD) detekce plicních nodulů a automatická segmentace

- CT perfúze mozku - kvantitativní měření základních perfúzních parametrů, tvorba sumárních map

- CT analýza srdce včetně zobrazení výpočtu kalciového skóre, vizualizace srdce a koronárního řečiště metodami VRT a MIP včetně měření stenóz, LV/RV funkční analýza srdce

Současný stav pracovní stanice  Extended Brilliance Workspace (instalace v listopadu 2009):

- hardware pracovní stanice DELL Precision T7400

- operační systém Windows XP

- podpora pro duální zobrazení na 2 monitorech

- záznam na CD/DVD

- vyhodnocovací software pro zpracování a vyhodnocení vyšetření v následujícím rozsahu:

- 3D SSD rekonstrukce, VRT volume rendering technika, MPR rekonstrukce, MIP a MinIP projekce

- CT angiografie - analýza cévních struktur, kvantifikace stenóz, nástroje pro plánování stentů, algoritmus pro odstraňování kostí

- CT kolonoskopie - automatická segmentační analýza lumen střeva, elektronické odstranění zbytků stolice, automatická (CAD) detekce polypů

- CT plicní analýza - automatická (CAD) detekce plicních nodulů a automatická segmentace

- CT nástroje pro vizualizaci a kvantifikaci destruktivního procesu u difúzního plicního onemocnění, např. emfyzému

- CT perfúze mozku - kvantitativní měření základních perfúzních parametrů, tvorba sumárních map

- CT analýza srdce včetně zobrazení výpočtu kalciového skóre, vizualizace srdce a koronárního řečiště metodami VRT a MIP včetně měření stenóz, LV/RV funkční analýza srdce

- CT nástroje pro automatickou segmentaci během vícefázového vyšetření jater, automatická segmentace jaterní a portální žíly

Současný stav pracovní stanice  IntelliSpace IX rel. 7 (instalace v listopadu 2015):

- hardware pracovní stanice HP Z440

- operační systém Windows 7 Professional

- podpora pro duální zobrazení na 2 monitorech

- záznam na CD/DVD

- vyhodnocovací software pro zpracování a vyhodnocení vyšetření v následujícím rozsahu:

- 3D SSD rekonstrukce, VRT volume rendering technika, MPR rekonstrukce, MIP a MinIP projekce

- obrazová fúze snímků z různých modalit

- automatické sloučení snímků z několika akvizic stejného vyšetření k vytvoření jediného celkového obrazu

- MR subtrakce umožňující základní výpočty mezi dvěma objemy včetně sčítání, odčítání a poměru z jedné dynamické řady

- MR difúze pro analýzu difúzních a anizotropních vlastností tkáně, hodnocení DWI sérií, vytváření parametrických map (ADC, eADC, FA)

- MR T1 perfúze k vyhodnocení křivek časové intenzity T1 signálově zlepšených sérií

- MR T2* (neuro) perfúze pro hodnocení cévní mozkové příhody a sledování mozkových nádorů, výpočet hemodynamických map (TTP, MTT, Tmax, atd.)

- nástroje k provádění akumulace ech při zobrazování sérií s více echy, náhled, uložení a analýza vypočítaných nových sérií

- hodnocení MR spektroskopie, automatická identifikace anatomie pro výběr vhodných metabolitů, grafická prezentace dat (metabolické i poměrové mapy)

- traktografie pro vizualizaci a kvantifikaci struktury bílé hmoty v mozku a míšním traktu, zobrazení a analýza nervových drah za účelem hodnocení nervových drah kolem nádorů a lézí v kombinaci s funkční oblastí

- identifikace a vizualizace funkčních oblastí v mozku ve vazbě na lokální metabolické a hemodynamické změny, ke kterým dochází v aktivovaných oblastech mozku

- nástroje pro komplexní vyšetření srdce včetně kinematiky, perfúze a viability myokardu

- automatická 3D segmentace srdečních oddílů

- vizualizace a kvantifikace dynamiky průtoku krve

Specifikace systému po provedení upgrade:

- převedení všech stávajících aplikací (vyhodnocovacího software) obou pracovních stanic na portálový server

- aktualizace vyhodnocovacího software na nejnovější dostupnou verzi

- výměna hardware serveru za účelem výrazného posílení výkonu

- duální server v provedení pro 19“ rack

- Redundantní napájení

- Redundantní síťová konektivita

- 2 x CPU minimálně 12 jader, 3 GHz

- 2 x RAM minimálně 64 GB

- operační systém min. Windows Server 2012 R2, v případě dodání Windows Server 2012 R2 dodavatel na své náklady provede nejpozději do 30. 9. 2023 upgrade na Windows Server 2016 nebo novější

- možnost instalace antivirového SW Kaspersky endpoint security

- kompatibilita s klientskými pracovními stanicemi zadavatele vybavených operačním systémem Windows 10 Pro

- rozšíření přístupu na 12 současných uživatelů (CCU) pro každou z níže požadovaných aplikací

- rozšíření počtu současně zpracovávaných řezů na 90000

- podpora pro duální zobrazení na klientských pracovních stanicích až do matrice 6 Mpix

- podpora záznamu na CD/DVD a USB paměťová média na klientských pracovních stanicích

- podpora DICOM služeb: Print, Query/Retrieve, Send/Receive, Storage Commitment

- vyhodnocovací software pro zpracování a vyhodnocení vyšetření v následujícím rozsahu:

- 3D SSD rekonstrukce, VRT volume rendering technika, MPR rekonstrukce, MIP a MinIP projekce (MultiModality Viewer)

- CT angiografie - analýza cévních struktur, kvantifikace stenóz, nástroje pro plánování stentů, algoritmus pro odstraňování kostí (AVA Stenosis, AVA Stent Planning)

- automatizované zpracování (bez kliknutí) bez jakékoli interakce uživatele pro nejběžnější aplikace (Enhanced Performance Zero-Click)

- obrazová fúze snímků z různých modalit (MultiModality Viewer Fusion)

- CT kolonoskopie - automatická segmentační analýza lumen střeva, elektronické odstranění zbytků stolice, automatická (CAD) detekce polypů (Virtual Colonoscopy, Virtual Colonoscopy CAD, Virtual Colonoscopy Electronic Cleansing)

- CT plicní analýza - automatická (CAD) detekce plicních nodulů a automatická segmentace (Lung Nodule Assessment, Lung Nodule CAD)

- CT nástroje pro vizualizaci a kvantifikaci destruktivního procesu u difúzního plicního onemocnění, např. emfyzému (CT COPD – Lung Density)

- CT perfúze mozku - kvantitativní měření základních perfúzních parametrů, tvorba sumárních map (Advanced Brain Perfusion)

- CT analýza srdce včetně zobrazení výpočtu kalciového skóre, vizualizace srdce a koronárního řečiště metodami VRT a MIP včetně měření stenóz, LV/RV funkční analýza srdce (Comprehensive Cardiac Analysis)

- CT nástroje pro automatickou segmentaci během vícefázového vyšetření jater, automatická segmentace jaterní a portální žíly (CT Liver Segmentation&Analysis)

- CT nástroje pro podporu výkonů TAVI umožňující 2D a 3D vizualizaci a automatizovaná měření k usnadnění určení správné velikosti náhrady aortální chlopně (CT TAVI Planning)

- automatické sloučení MR snímků z několika akvizic stejného vyšetření k vytvoření jediného celkového obrazu (MR MobiView)

- MR subtrakce umožňující základní výpočty mezi dvěma objemy včetně sčítání, odčítání a poměru z jedné dynamické řady (MR Subtraction)

- MR difúze pro analýzu difúzních a anizotropních vlastností tkáně, hodnocení DWI sérií, vytváření parametrických map ADC, eADC, FA (MR Diffusion)

- MR T1 perfúze k vyhodnocení křivek časové intenzity T1 signálově zlepšených sérií (MR T1 Perfusion)

- MR T2* (neuro) perfúze pro hodnocení cévní mozkové příhody a sledování mozkových nádorů, výpočet hemodynamických map TTP, MTT, Tmax, atd. (MR Neuro Perfusion)

- nástroje k provádění akumulace ech při zobrazování sérií s více echy, náhled, uložení a analýza vypočítaných nových sérií (MR Echo Accumulation)

- hodnocení MR spektroskopie, automatická identifikace anatomie pro výběr vhodných metabolitů, grafická prezentace dat, metabolické i poměrové mapy (MR SpectroView)

- MR traktografie pro vizualizaci a kvantifikaci struktury bílé hmoty v mozku a míšním traktu, zobrazení a analýza nervových drah za účelem hodnocení nervových drah kolem nádorů a lézí v kombinaci s funkční oblastí (MR FiberTrak)

- identifikace a vizualizace funkčních oblastí v mozku ve vazbě na lokální metabolické a hemodynamické změny, ke kterým dochází v aktivovaných oblastech mozku (MR iViewBOLD)

- nástroje pro komplexní MR vyšetření srdce včetně kinematiky, perfúze a viability myokardu (MR Cardiac)

- automatická 3D segmentace srdečních oddílů (MR Cardiac Whole Heart)

- nástroje pro usnadnění analýzy myokardu pomocí dynamicky získaných kardiologických dat, umožňující porovnání klidových a zátěžových studií (MR Cardiac Temporal Enhancement)

- vizualizace a kvantifikace dynamiky průtoku krve (MR Qflow)

Zvláštní požadavky

-	Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (PZ, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

-	Instruktáž/proškolení zdravotnického personálu kupujícího (dle § 60 a 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

-	Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., v případě zařízení se zdroji ion. Záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů.

-	Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

  - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

  - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie vč.rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

  - Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení.

  - Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, souhrn provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií.