# Operační instrumentárium

Operační instrumentárium pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, Krajská zdravotní, a. s.

Operační instrumentárium bude sloužit jako nové vybavení nových centrálních sálů pro operační výkony oborů obecné chirurgie, ortopedie, urologie a gynekologie.

## Obecné požadavky:

- Materiálová kompatibilita – všechny nástroje od jednoho výrobce

- Materiál instrumentů (pokud není uvedeno jinak) – ušlechtilá ocel s minimálním obsahem chromu 12 %

- Možnost opakovaného použití (odolné vůči dezinfekci, sterilizaci a vůči zhoršení kvality nástrojů)

- Označení každého nástroje čárovým kódem (typ 2D – typ Datamatrix pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX, viz příloha Značení nástrojů)

- Chirurgické nástroje – opracované a zakulacené hrany

- Tolerance na délky nástrojů 5 mm (kromě trokarů)

- Tolerance na délky trokarů 10 mm

- Tolerance na průměr trokarů 0.5 mm

- Žádná tolerance na typ branží

- Tolerance na délku branží 3 mm

- Šířka distálního konce nástroje (pokud je uvedena) ± 1 mm

- Instrumentárium splňuje normy ČSN EN ISO 7153-1 a ČSN EN ISO 14119 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti)

## Specifikace obsahu a minimální technické požadavky:

| Sada laparoskopického instrumentária (1 ks): | Počet ks |
| --- | --- |
| Trokarové pouzdro kovové s automatickým magnetickým ventilem, průměr 13 mm, délka 110 mm, insuflace, hladký, zakončení zkosené | 3 |
| Trokarový bodec, průměr 13 mm, délka 110 mm, kónický ostrý | 2 |
| Trokarové pouzdro kovové s automatickým magnetickým ventilem, průměr 10 mm, délka 110 mm, insuflace, se šroubovicí (zadavatel připouští řešení hladkého tubusu s nasazovací šroubovicí), zakončení zkosené | 6 |
| Trokarový bodec, průměr 10 mm, délka 110 mm, tříhranný ostrý | 3 |
| Trokarové pouzdro kovové s automatickým magnetickým ventilem, průměr 5.5 mm, délka 110 mm, insuflace, hladký, zakončení zkosené | 6 |
| Trokarový bodec, průměr 5.5 mm, délka 110 mm, tříhranný ostrý | 3 |
| Extrakční kanál (redukce) 10 mm/5.5 mm | 3 |
| Extrakční kanál (redukce) 13 mm/5.5 mm | 2 |
| Dvojitá redukční klapka 13 mm/10+5.5 mm | 1 |
| Klapková redukce 10 mm/5.5 mm | 1 |

Vysvětlení položek Extrakční kanál (redukce) 10 mm/5.5 mm, Extrakční kanál (redukce) 13 mm/5.5 mm a Klapková redukce:

Klapková redukce 10 mm/5,5 mm je redukce na trokarové pouzdro s klapkou, která se nasazuje na trokarové pouzdro průměru 10 mm a redukuje jeho průměr na 5,5 mm. Položky ‘‘Extrakční kanál (redukce) 10 mm/5,5 mm‘‘ a ‘‘Extrakční kanál (redukce) 13 mm/5,5 mm‘‘ jsou extrakční kanály o daném průměru (v tomto případě 10 mm a 13 mm), které se umisťují do trokarového pouzdra a na svém konci mají redukci na průměr 5,5 mm. Někdy jsou tyto extrakční kanály s redukcí  také nazývány dlouhá redukce.

U položky Dvojitá redukční klapka 13 mm/10+5.5 mm, zadavatel akceptuje místo dvojité redukční klapky také řešení 1 ks redukce 13/10mm a 1 ks redukce 13/5,5mm.

Součástí technické specifikace je příloha č. 3a: Značení nástrojů

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis