Příloha č. 3 Technická specifikace

**k veřejné zakázce s názvem „Vyšetřovací světlo pro chirurgickou ambulanci“**

Popis:

Vyšetřovací světlo pro chirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

 • 1 ks Vyšetřovací světlo

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Vyšetřovací světlo nástěnné**

* Vyšetřovací světlo vhodné pro použití ve zdravotnictví v souladu s normou ČSN EN 60601
* Stropní upevnění, pod stropem je sádrokartonový podhled
* Délka ramene minimálně 175 cm, rameno musí mít minimálně 3 pohyblivé klouby (světlo se musí dát různě natáčet dle potřeb vyšetřujícího)
* Úhel otočení hlavy světla 360°
* LED technologie
* Transparentní kryt LED diod – odolný abrazi
* Vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění
* Nastavitelná intenzita světla minimálně v 5 krocích
* Světlo bez tepelného sálání
* Intenzita osvětlení minimálně 60 000 lx
* Průměr světelného pole minimálně 16 cm při 1m vzdálenosti
* Světelná indikace intenzity osvětlení
* Světelná indikace zapnutí světla
* Hmotnost světla maximálně 15 kg

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

 ………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….