Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Videolaryngoskopy II.

Videolaryngoskop

Nemocnice Chomutov – sestava 1: 3 ks videolaryngoskopu + 1 transportní kufr pro ARO oddělení. Monitor a videolaryngoskopická lžíce jsou odděleného typu.

Nemocnice Děčín – sestava 2: 1 ks videolaryngoskopu pro ARO oddělení. Monitor a videolaryngoskopická lžíce jsou odděleného typu.

Popis:

Z důvodu lepší manipulace je požadován samostatně volně stojící monitor na pojízdném vozíku, který může stát mimo operační pole. Tento monitor je spojený s videolaryngoskopickou lžící videokabelem alespoň 2 m dlouhým. Díky tomu je zajištěna snadnější manipulace se lžící a maximální prostor v operačním poli bez přítomnosti další obrazovky.

Technická specifikace:

Sestava 1 (3 ks videolaryngoskopu + 1 ks transportního kufru) skládající se z:

- Monitoru

- 2 ks lžic pro těžce intubovatelné pacienty (znovupoužitelné)

- 1 ks zaváděcího drátu

- Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených komponent

- Všechna nezbytná propojovací kabeláž (napájecí kabel, videokabel, apod.)

- 1 ks transportního kufru

Sestava 2 (1 ks videolaryngoskopu) skládající se z:

- Monitoru

- 2 ks lžic pro těžce intubovatelné pacienty (znovupoužitelné)

- 1 ks zaváděcího drátu

- Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených komponent

- Všechna nezbytná propojovací kabeláž (napájecí kabel, videokabel, apod.)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

Monitor

- Samostatně volně stojící monitor mimo operační pole

- Monitor s barevným displejem o úhlopříčce min. 6,4“

- Rozlišení obrazu min. 640x480 pixelů

- Váha monitoru max. 1,3 kg

- Provoz na baterie, které jsou součástí nabídky (doba provozu alespoň 60 min.)

- Nabíjení ze sítě 230V/50Hz

- Umožňuje ukládání videí a obrázků ve formátu JPEG

- Video výstup min. 1x HDMI

- Ukládání dat na SD kartu nebo USB flashdisk

- Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný

- Videokabel dlouhý min. 2 m

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

Lžíce pro těžce intubovatelné pacienty (znovupoužitelné) 2 kusy

- 1 ks lžíce pro těžce intubovatelné pacienty velikosti č. 3 (kovová, úzký profil,  opakovaně dezinfikovatelná/sterilizovatelná)

- 1 ks lžíce pro těžce intubovatelné pacienty velikosti č. 4 (kovová, úzký profil,  opakovaně dezinfikovatelná/sterilizovatelná)

- S LED zdrojem studeného světla – osvětlení pole snímaného kamerou integrované v laryngoskopu (bez světlovodného kabelu)

- Zabudovaná kamera s vysokým rozlišením

- Systém proti zamlžení s okamžitým náběhem (zabraňující zamlžení optiky po zavedení laryngoskopu do ústní dutiny)