Technická specifikace – Hemokultivační systémy

Přístroje:

Část č.1 - Hemokultivační sytém pro Nemocnici Most, o. z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Analyzátor pro kultivaci primárně sterilních vzorků

- Modulární systém obsahující:

  - 3 přístrojové moduly – 2 moduly umístěné na pracovišti mikrobiologického oddělení + 1 satelitní modul na klinickém oddělení - oddělení ARO

  - SW umožňující vzdálenou komunikaci mezi jednotlivými moduly

    - přenos dat ze satelitního modulu do řídicího přístroje

    - v případě přenosu vzorku ze satelitního do řídícího přístroje se následně přenesou i data zachycující historii vzorku v satelitním přístroji

- Kapacita každého modulu je min. 40 pozic

- Anaerobní a aerobní kultivace

- Technologie lýzy buněk

- Technologie pro neutralizaci antibiotik

- Plně automatizovaný systém s mikrobiální detekcí

- Detekce vzorků musí být prováděna každých min. 10 min

- Nastavení individuální doby kultivace pro jednotlivé typy lahviček a možnost navrácení kultivovaného vzorku do přístroje za daných podmínek bez ztráty dat

- Indikace pozitivních vzorků

- Automatické rozpoznání lahviček s kultivačním mediem pomocí QR čtečky

- Čárové kódy kombinovatelné s vlastními kódy laboratoře

- Alarm nízké a vysoké teploty v inkubačním modulu

- Archivace dat

- UPS s dostatečnou kapacitou pro zachování provozu

- Připojení do laboratorního informačního systému (LIS) – Janiga Labs (na náklady podávajícího)

- Součástí dodávky musí být veškerý SW a HW pro získávání dat, archivaci a propojení s LIS

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství, které je nutné pro uvedení přístroje do provozu

- V rámci dodávky bude prvotní validace

- Dodavatel se bude finančně podílet na vstupní validaci (zajištění kontrolního materiálu)

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství, které je nutné pro uvedení přístroje do provozu

Část č. 2 - Hemokultivační sytém pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Analyzátor pro stanovení sterility transfuzních přípravků

- Kapacita analyzátoru je min. 80 pozic

- Anaerobní a aerobní kultivace

- Plně automatizovaný systém s mikrobiální detekcí

- Detekce vzorků musí být prováděna každých min. 10 min

- Nastavení individuální doby kultivace pro jednotlivé typy lahviček a možnost navrácení kultivovaného vzorku do přístroje za daných podmínek bez ztráty dat

- Indikace pozitivních vzorků

- Automatické rozpoznání lahviček s kultivačním mediem pomocí QR čtečky

- Čárové kódy kombinovatelné s vlastními kódy laboratoře

- Alarm nízké a vysoké teploty v inkubačním modulu

- Archivace dat

- UPS s dostatečnou kapacitou pro zachování provozu

- Připojení do informačního systému transfuzního oddělení (TIS) – Amadeus (na náklady prodávajícího)

- Součástí dodávky musí být veškerý SW a HW pro získávání dat, archivaci a propojení s TIS

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství, které je nutné pro uvedení přístroje do provozu

- V rámci dodávky bude prvotní validace

- Dodavatel se bude finančně a metodicky podílet na vstupní validaci (zajištění kontrolního materiálu)

- Možnost budoucího modulárního rozšíření

Spotřební materiál:

|  | Předpokládaný počet kusů za rok |  |
| --- | --- | --- |
|  | Most – část č. 1 | MNUL - část č. 2 |
| Hemokultivační lahvičky pro aerobní kultivaci | 1000 | 400 |
| Hemokultivační lahvičky pro anaerobní kultivaci | 1000 | 400 |
| Hemokultivační lahvičky pediatrické | 300 | 0 |

  - Úplný návod k použití (příbalové letáky) v českém jazyce

  - Ke každé dodané šarži certifikát o provedení výstupní kontroly

  - Dodací lhůty spotřebního materiálu jsou maximálně 10 dnů od data objednávky

  - Ve zvláštních případech je možné se po domluvě se zadavatelem dohodnout na době delší, a to až 30 dní.

Obecné požadavky:

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců

- Uchazeč se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů v případě poruchy přístroje a provádět standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.

- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.

- Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči s následným emailovým potvrzením.

- Po dobu záruky provedení bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace – pokud uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min. 1 x ročně

- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,

- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve   znění pozdějších předpisů,

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne uchazeč bezplatně

- V rámci záruky termíny každoročních kontrol určí a sleduje uchazeč. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi odboru obslužných klinických činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za zadavatele pracovník odboru obslužných klinických činností zadavatele.

- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje.

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- Zadavatel požaduje instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži oprávněnou osobou prodávajícího.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění.

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Prodávající se zavazuje na své náklady připojit předmět koupě do informačního systému (LIS/TIS) kupujícího. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (e-mail: servicedesk@kzcr.eu, tel.: 477 115 270).

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této

Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….